구매 규격서

COMMODITY  DESCRIPTION

----------------------------------------------------

관세분류번호 HSK CODE	품목번호 ITEM NO.	품명 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 QUANTITY
		고해상력 유물관찰 연구용 금속자동현미경	SET	1

가.	일반적 특징

-	탁월한 광학적 성능과 뛰어난 해상력으로 풍부한 악세사리를 장착할 수 있는 최고급

다목적 연구용 현미경

-	무한 색 수차가 보정된 6개의 렌즈를 동시에 장착할 수 있으며 무한대의 Tube length를

가진 연구용 현미경

-	동시에 3개의 광원을 장착하여 필요할 경우, 투과/반사를 동시에 관찰할 수 있음

-	하나의 대물렌즈로 명시야/암시야/편광/미분간섭/형광 관찰을 할 수 있음

-	자동초점조절장치와 자동스캐닝스테이지를 장착할 수 현미경

-	0.7배에서 250배까지의 대물렌즈를 장착할 수 있어야 함

-	LCD 가 장착되어 관찰방법, 배율 등에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있음

-	현미경 자체에 프로세서가 있어 배율, 관찰 방법을 인식할 수 있어야 함

-	PC와 연결할 수 있는 포트가 장착되어져 있음

-	현미경에 디지털 CCD 카메라를 장착할 수 있어야 함.

나.	규격

1.	배율 : 50배 - 1000배 또는 그 이상

2.	대안렌즈 관찰 넓이 : 25mm 또는 그 이상

3.	대안렌즈 경통 및 대안렌즈

-	미간거리에 맞게 대안경통의 간격을 55mm-75mm로 조절이 가능하여야 하며, 조정을

하여도 초점의 변화가 없어야 한다.

-	경사도는 30°이상이며 관찰 및 사진 촬영을 위한 경로가 있음

-	배율은 10배이며 자체 초점 조절기능(Diopter -5에서 +5)이 있음

-	TV / Photo 경로가 3 단계로 이루어져 있음

100/0 % , 50/50 %, 0/100%

4.	몸체

-   LED 조명 전원장치와 자동 전압조절장치가 내장된 몸체

-	쾰러 조명을 이용한 조리개 장치 내장

-	초점 조절의 상한 및 하한을 설정할 수 있어 작동시 시료나 대물렌즈의 파손을 방지할

수 있어야 함.

-	LCD display panel

관찰방법, 배율, 빛의 밝기, 조리개의 크기 등을 표시함

-	Rotating disk를 이용한 조리개 장착되어 있음

-	Contrast manager : 현미경 자체의 프로세서 기능

각 배율별, 관찰방법등에 따라 자동으로 빛의 밝기와 명암이 조절됨과 동시에

조리개의 크기 또한 자동으로 조절됨.

각 기능별 Button선택을 통한 손쉬운 현미경 조작.

-	사진전용모드로의 전환 가능 : 사진촬영 범위 설정 확인 및 사진촬영시 최적의 조건을

제공. 또한 샘플의 기울림까지 확인 가능.

-   조리개가 네모로 변환되어져 초점의 확인을 위한 기능으로도 사용되어짐.

-	USB2.0 / I2C 인터페이스

5.  대물렌즈 전환장치

-	6개의 무한색수차가 보정된 렌즈를 장착

-	관찰 중 대물렌즈의 배율을 바꿔도 상의 중심이 일관되게 유지되어야 함

-	현미경 배율에 대한 정보가 현미경 자체에 기억될 수 있는 프로세서가 장착되어져

Coded되어져야 함.

6.  재물대

-	사각형이며 X축과 Y축으로 이동이 76 x 52mm 까지 가능

-	사진촬영을 쉽게 하기위하여 재물대가 110°이상 회전하여야함

7.  초점조절장치

-	미동 및 조동 조절 나사가 동축상에 있어야 함

-	재물대의 상하 이동에 의한 초점 조절방식 이어야 함

-	미동 및 조동 나사의 움직임의 세기를 조절할 수 있어야 함

-	미동초점조절 : 2um 스케일로 조절 / 한바퀴당 0.2mm조절

-	조동초점조절 : 한바퀴당 3.5mm조절

-	45~50 mm 초점조절

8.	광원장치

-	LED 조명

-	20,000시간 보증시간

-	Automatic illumination manager : 현미경 자체의 프로세서 기능

대물렌즈와 관찰방법에 따라 빛의 밝기, 조리개등을 자동으로 최적의 조건으로

조절함.

-	일정한 색온도로 별도의 조절이 필요치 않고 일정한 관찰 색을 유지함.

9.	반사장착 경통

-	4개의 반사경을 장착 (명시야, 암시야는 기본, 추가로 미분간섭, 편광, 형광을 장착)

-	조도 면적 조절 조리개 : 4개의 원형 조리개, 2개의 네모형 조리개.

-	심도 조절 조리개 : 11단계의 조리개

-	샘플 표면에 빛을 주사하여 반사된 빛의 밝기를 이용, 초점 확인을 위한 기능이 있음

10.	대물렌즈

-   5x / 0.12 BD or more

-   10x / 0.25 BD or more

-   20x / 0.40 BD or more

-   50x / 0.75 BD or more

-   100X / 0.85 BD or more

11. 편광/미분간섭

-	Polarizer : λ 플레이트가 있어 풍부한 색표현이 이루어짐

-  Analyser : 180도 회전가능

-  전동버튼에 의해 변환되어지며 빛의 밝기와 조리개가 편광관찰을 위해 자동으로 배율에

따라 최적화되어짐

-	미분간섭렌즈 : A, D prism

12. 집광장치(자동타입)

-	N.A값이 0.90 이상.

-	회전판에 7개의 구멍이 있어, 명시야, 암시야, 편광, DIC를 관찰을 위한 악세사리를

장착할 수	있어야 함.

-	자동으로 저배율관찰시 집광렌즈가 열려야 함.

13. C-mount : 2/3" 디지털 카메라를 위한 0.7배 C-mount.

14.	현미경 전용 디지털 카메라

-	인터페이스 : C-mount 0.7x, Firewire IEEE1394a/b 6pin을 사용

-	CCD 센서 : 2/3" ICX285AQ Progressive scan

-	픽셀수 : 12 Mpixels

-	최대 해상도 : 12 Mpixels , 4080 x 3072

-	픽셀크기 : 6.45μm x 6.45μm

-	Signal-to-Noise ratio : 2000:1, 66dB

-	AD Converter : 14 bit

-	42 bit RGB Color depth

-	Bining mode : 3x3 , 5x5

-	Cooling : Peltier cooling, fan

-	Analogue gain : 1x - 8x

-	동영상 출력

272 x 204 (5x binning) / 340 x 256 (HRFM) / 453x340 (3x binning) /

680 x 512 (HRFM) / 1360 x 1024 (4 shot) / 1360 x 1024 (1 shot)

2720 x 2048 (16 shot) / 4080 x 3072 ( 9 shot) / 4080 x 3072 ( 36shot)

-	노출시간 및 조절 : 0.2 μsec - 600 sec,  수동과 자동을 선택적으로 조절가능

-	소프트웨어 인터페이스 : LAS

-	동영상을 Monitor상으로 출력

-	Color filter : RGB Bayer

-	Protective filter : Hoya C-500S

-	관심영역에 대한 부분 이미지 저장 가능

-	칼라/흑백 이미지 저장

-	색도에 대한 조절을 통한 저장 가능

-	최적의 초점을 위한 부가적 기능 : 동영상 이미지에서 특정 부분을 선택하여 초점

변화를 관찰, 최적의 초점 확인할 수 있어야 함.

-	별도의 관심영역에 대한 집중을 위한 줌 초점기능이 있어야 함.

-	이미지 저장 시 다양한 포맷으로 저장가능 (JPG, BMP, TIF, PCX, DIB등)

-	동영상 이미지상에서 크기에 대한 분석이 가능하며 배율을 자동인식하여 기준자를

자동표시.

-	촬영된 이미지 및 불러온 이미지에 대한 크기 변환이 가능하며 이미지의 편집을 위한  글자 표시, 화살표, 영역등에 대한 표시가 가능

-	초점보정이미지를 위한 멀티포커싱

-   크기, 면적, 길이, 각도, 주석달기등 다양한 측정을 위한 전용의 측정 소프트웨어

-	PC SYSTEM

i7 4790 (3.6GHz) Quad, 8M L3 Cache, Interl Q87, 8GB DDR3 1600,

Nvidia NVS 315 1G, SSD 128G+ SATA3 500GB, DVD Multi, LAN 10/100/100,

Win7Pro 64bit 영문(복구CD포함), 27“LED Monitor,

다.  기타

-	보증기간 : 설치 후 1년

-	설치 : 공급자의 기술자