기술검토서

건 명		온라인 수질연속자동측정장비 4종(5대) 구매 및 설치		요청기관 (부서)	광암아리수정수센터 (정수운영과)
접수일자		2016. 03. 11		요청금액	271,150천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 원수 수질자동감시 및 수돗물 생산공정 관리에 필요한 수질연속자동측정장비를 구매하여 수질 안정성 확보 - 입자계수기 : 2대, 잔류염소 측정기 : 1대 알카리도 측정기 : 1대, 시안 측정기 : 1대 ※ 관련근거 : 정수운영과-2755(2016.03.09)호 2016년 온라인 수질 연속 자동측정장비 구매 및 설치 세부시행계획 보고
	지침서	일 반 및 특 별 지침서	○ 장비설치에 따른 배관공사에 소요되는 배관 및 밸브의 재질, 규격등을 명시할 것 ○ 배관망도에 표시된 배관색상과 동일한 색상으로 배관에 ⇒ 표시하여 식별성 확보 ○ 시약 및 시액, 부품 보관 실험대와 장비 전용 거치대 및 금속바닥재의 규격, 재질을 명시 ○ 알카리도 측정기 - 시료의 빠른 변화를 연속적으로 실시간 분석이 가능할 것 ○ 잔류염소 측정기 - 현재 운영중인 피드백시스템 장비와 오차가 적을 것 ○ 장비의 주요 소모품에 대한 예비품 확보
		기타	○
	설계서
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람