기술검토서

건 명		온라인 입자계수기 구매설치		요청기관 (부 서)	광암아리수정수센터 (정수운영과)
접수일자		2015. 06. 04		요청금액	90,000천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 내 용	개 요	□ 여과지 공정관리용 노후 온라인 입자계수기를 대체 구매하여 여과수 수질 안정성 확보 및 고품질 아리수 생산·공급에 최선을 다하기 위한 사업임 □ 사업개요 - 입자계수기 : 1대
		기종선정	□ 특정제품선정심사위원회에서 결정
	규격서 및 도 면	일반규격서 특별규격서 도 면	□ 규격서 내용과 특별시방서 내용이 동일하므로 한가지로 통일하여 작성할 것 □ 준공도서(도면, 시험성적서, 유지관리지치서, 사진 등)는 CD로 제작하여 납품하도록 할 것 □ 여과지 지하 관랑은 염소가스, 습기 등으로 부식 발생이 않도록 설치위치를 선정 할 것 □ 계약일로부터 10일 이내에 제작 승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다. □ 수돗물에 접촉하는 모든 자재는 위생안전기준 적합성(kc)인증제품을 사용하여야 한다.
	기타 사항	구매적정성	□ 온라인 입자계수기 구매설치 계획 『광암 정수운영과-5141호(2015.5.04.)』에 의거 구매추진함으로 구매가 적정함.
조치요구		□ 위 내용을 설계도서등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함 하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람