설계검토서

건 명		ICP/MS 1종 1대 구매		요청기관 (부서)	상수도연구원 (수질분석과)
접수일자		2014. 02. 21		요청금액	＄322,240 (\348,019천원)
계약방법		조달청외자구입		검토금액	＄322,240 (\348,019천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 원 ․ 정수 수질관리에 필요한 ICP/MS(유도결합플라 즈마 /질량분석기) 외 1종의 시험장비를 구매하여 수질관리에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 구매개요 - ICP/MS : 1셋트 ※ 상수도연구원 미량물질과-780(2014.2.6.)호 2014년 시험․연구장비 구매계획 참고
	구매방법	외자조달구 매	○ 국내에 대체장비 제작이 어려워 외자조달. ※수입물품 및 특정제품선정심사위원회 개최 및 심의 의결.
	시 방 서	구 매 시방서	○ 납품시에는 성능시험성적서를 제출토록 명기 ○ 납품된 분석장비의 원할한 운영 및 유지관리를 위해 운영자에 대한 상세한 교육을 시행토록 명기
		성능확인	○ 계약자는 지정하는 장소에 분석장비를 설치 완료 후 수요처 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 규정된 성능이상의 검사결과가 도출되어야 함을 보완 작성할 것.
		설치조건	o 설치장소는 지동이 없고 분석에 사용하는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있으며, 실온 4~55℃, 상대습도 95%이하로서 직사일광을 피하는 장소를 선정하도록 조치
조치요구		○ 상기 내용을 구매시방서 등에 보완 반영하고 발주하여 주시기 바람