자체 숙련도시험 세부지침

2018. 9.

난지물재생센터 운영과

(실험실)

□ 자체 숙련도시험 세부 지침

1. 법적 근거

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(이하“시험검사법”)」제18조의2와 제18조의3, 같은법 시행령 제13조의2 및 시행규칙 제17조의5

○ 「환경시험·검사기관 정도관리 운영등에 관한 규정」(국립환경과학원  고시 제2015-14호)

2. 목적

○ 환경오염물질에 대한 시험검사능력 향상

○ 환경오염물질에 대한 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보

3. 대상기관

○ 공공하수처리시설 및 공공폐수처리시설

※「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(이하 “시험검사법”)」시행령 제13조의2제1항제6호

4. 추진방침

○ 내부 정도관리 평가(경영심사 및 내부감사)는 3년마다 국립환경과학원에서 실시하는 정도관리 현장평가에 대비하여 매년 1회 이상 내부 정도관리 평가를 통하여 품질문서에 명시된 사항의 이행여부 등을 확인하여 품질시스템을 관리하기 위한 평가임

5. 진행방법

○ 자체 숙련도 시험은 평가위원이 표준물질로 제조하여 미지시료를 배포하며 시료 분석 후 시험결과 제출

○ 숙련도 시험 평가결과가 부적합인 경우는 1회에 한하여 불만족 항목에 대해 재시험을 실시함

6. 대상항목

○ 표준물질 보유한 시료 : BOD, COD, T-N, T-P(4항목)

※ 추후 SS, 총대장균군 표준물질 구매할 경우 추가할 예정임

7. 시료 배포 및 분석

○ 시료 배포 및 분석 : 2018. 10. 11. ~ 12.

○ 시험결과 제출 : 2018. 10. 17.

8. 숙련도시험 판정기준

○ 오차율에 의한 평가

가. 오차율 산정방법

오차율은 다음과 같은 방법으로 산정한다.

[eqn: 오차율(%)= {분석값-기준값} over {기준값} TIMES 100]

단, 기준값은 시료의 제조방법, 시료의 균질성 등을 고려하여 다음 4가지 방법 중 한 방법을 선택한다.

1) 표준시료 제조값

2) 전문기관에서 시험한 평균값

3) 인증표준물질과의 비교로부터 얻은 값

4) 대상기관의 시험 평균값

나. 분야별 항목평가는 개별 항목의 오차율이 ±30 %이하인 경우 “만족”, ±30 %보다 큰 경우 “불만족”으로 판정함

9. 시험 방법

모든 시료는 수질오염공정시험기준 각 항목별 시험방법의 ‘분석절차’에 따

시험한다.

가. 시험결과 표시 자릿수

생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량은 *.*,  총질소, 총인은 *.*** 자리까지 계산한다.

※ 표시자리의 그 아래 자리에서 반올림하여 표시자리까지 기재한다.

나. 시험결과는 1회 시험결과 또는 2회 이상 시험결과의 평균값 중 선택하여 1개 값만 입력한다.

다. 시험결과 원자료의 제출

숙련도시험 결과는 반드시 근거가 되는 시험 원자료(검정곡선 작성자료,    기기시험 자료, 계산근거 등)를 제출하여야 한다.

붙임 : 숙련원 시험 원자료 작성서식 예시

[붙임 1] 숙련도 시험 원자료 작성 서식 예시

<생물화학적산소요구량>

○ 결과값 :

○ 시험방법 : ES          (                                             )

○ 농도산정방법

가. 계산식 :

나. 농도계수(f) 계산 근거

다. 시험 일지

(예)

시험	시료구분	D1	D2	B1	B2	f	P
1차 (17.01.01.~)	식종수
	시료1
	시료2
…

라. 용존산소 계산근거

1. 시험방법 : ES          (                                       )

2. 계산식 :

3. 티오황산나트륨의 인자 (factor)) 계산근거

4. 시험 일지

(예)

시험	시료구분	a	f	V1	V2	R
1차 (17.01.01.~)	식종수
	시료1
	시료2
…

※ 필요한 경우, 추가 항목을 더 자세히 작성할 수 있음

<화학적산소요구량>

○ 결과값 :

○ 시험방법 : ES          (                                             )

○ 농도산정방법

가. 계산식 :

나. 농도계수(f) 계산 근거

다. 시험 일지

(예)

시험	시료구분	a	b	f	v	시료량
1차 (17.01.01.)	시료1
	시료2
…

※ 필요한 경우, 추가 항목을 더 자세히 작성할 수 있음

<총질소>

○ 결과값 :

○ 시험방법 : ES          (                                             )

○ 농도산정방법

가. 계산식 :

나. 검정곡선 작성

1. 표준용액 시료량, 농도

2. 검정곡선, 결정계수

다. 시험 일지

(예)

시험	시료구분	a	V
1차 (17.01.01.)	시료1
	시료2
…

라. 원자료(분석기기에서 출력된 흡광도 데이터 등)

※ 필요한 경우, 추가 항목을 더 자세히 작성할 수 있음

<총인>

○ 결과값 :

○ 시험방법 : ES          (                                             )

○ 농도산정방법

가. 계산식 :

나. 검정곡선 작성

1. 표준용액 시료량, 농도

2. 검정곡선, 결정계수

다. 시험 일지

(예)

시험	시료구분	a
1차 (17.01.01.)	시료1
	시료2
…

라. 원자료(분석기기에서 출력된 흡광도 데이터 등)

※ 필요한 경우, 추가 항목을 더 자세히 작성할 수 있음