탄소분석기(OC/EC analyzer) 부품 고장 및 수리 점검내역

(1) 탄소분석기(OC/EC analyzer)의 용도(대기환경팀 관리 및 사용)

○ 대기먼지성분 중의 유기성 탄소(OC), 무기성 탄소(EC) 농도 측정

○ 측정된 탄소 농도 값은 대기질 종합평가 및 미세먼지평가에 사용

탄소분석기(OC/EC analyzer)

(2) 점검내역

○ Main oven insulation set; insulation blanket pieces only (탄소분석시 main oven의 온도를 유지하는 보온재 역할)

- 장비노후로 인한 보온재 손상 및 손실로 인하여 insulation blanket 교체 및 보충 필요

○ Pressure sensor (분석용 가스의 적정압력을 유지하기 위한 지시계)

- 장비노후로 인한 리드선 손상으로 pressure sensor 교체필요

○ Down trans 220 VAC → 120 VAC (적정전압 공급을 위한 변압기)

- 장비에 요구되는 전압(120 VAC)을 유지하여 적정분석온도에 도달하기 위하여 필요

Insulation blanket pieces	Pressure sensor