디지털 대형 수도계량기 품질관리기준

2022.  7.

수도자재관리센터

제1절  일반 지침서

1. 일반사항

○ 본 지침서는「물품구매계약 품질관리 특수조건」제10조 제②항 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」제25조 제①항에 의거 서울시가 다수공급자 2단계경쟁에 의거 구매하는 디지털 대형 수도계량기의 물품 인수를 위한 수요기관 검사의 납품검사 기준과 계약규격의 세부규격 보완, 변경 및 추가하는 사항 등에 적용한다.

○ 본 지침서에 특별히 명시되지 아니한 사항은 산업통상자원부 고시 제2018 -110호(2018. 6. 7.) “수도미터 기술기준”의 규정을 적용한다.

2. 성능

○ 최대유량([eqn: Q _{3}]) 배율은 제2절 납품검사 및 구매조건 등에 따른다.

3. 구조 및 치수

○ 구조 및 치수는 수도미터 기술기준에 따른다.

○ 규격은 축류익차형(수직월트만식)으로 플랜지형이어야 한다.

구 분	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
L (길이:mm)	205	240	300	350	450	500

※ L(길이)는 참고치수이며, 수도계량기 교체(설치)에 지장이 없어야 한다.

○ 수도계량기 플랜지 규격은 수도미터 기술기준 규정에 의거 제작한다.

○ 카운터 자릿수는 수도미터 기술기준에 따라 미터의 지시범위와 같아야 한다.

【미터의 지시범위】

Q3(㎥/h)	최소 지시범위(㎥)
Q3 ≤ 6.3	9 999
6.3〈 Q3 ≤ 63	99 999
63〈 Q3 ≤ 630	999 999
630〈 Q3 ≤ 6300	9 999 999

○ 카운터 숫자 단위는 ㎥으로 나타낸다.

○ 수도계량기 양쪽 측면에 유량 흐름방향(⇒)을 표기하여야 한다.

○ 수도계량기 상부의 지침 판독 창은 3m 수압에서도(최고 침수심도 적용) 고무패킹의 밀폐성을 유지하여야 한다.

○ 150mm이상 대형 수도계량기는 아이볼트 2개를 부착 후 납품하여야 한다.

4. 제작 및 표시

○ 수도계량기 입구 쪽에 검정봉인을 하며, 봉인 선은 동선으로, 7가닥을 꼬아 제작하며, 검정봉인이 전이부식이 되지 않도록 봉인 선은 비닐코팅 하여 제작한다.

※ 봉인의 탈거 없이 수도계량기의 상․하갑 분해가 불가하여야 한다.

○ 수도계량기 검정봉인은 알루미늄(Al)으로 제작하여야 한다.

○ 기물번호 표기

- 기물번호는 납품수량 만큼 일련번호(6자리)로 제작하여야 하며, 기능에 따라 십만 단위는 아래와 예와 같이 표기하여야 한다.

예시) 전자식 및 디지털·초음파식 계량기 : 22-서울A080-500001

제작년도	수요기관명	업체 이니셜	구경	수도미터 종류	기물번호
22	서울	A	080	5	00001

- 납품검사에 불합격된 수도계량기 기물번호는 재사용 할 수 없다.

- 기물번호는 수도계량기 몸체(상부)에 장기간 쉽게 확인할 수 있도록 표기해야 한다.

5. 도장

○ 주철 재질 수도계량기의 외부는 청색이어야 한다. 단, 수입된 수도계량기는 서울시의 승인을 받을 경우 색상을 변경할 수 있다

○ 수도계량기 뚜껑 테두리 플라스틱의 색상은 서울시가 지정한 색상으로 납품하여야 하며, 최초 납품분의 색상명도는 서울시의 사전승인을 받아야 한다.

○ 코팅제품의 코팅두께는 접수 면은 0.3mm이상, 비접수면은 0.15mm이상으로 하며 납품검사 시 도막두께 측정게이지로 확인한다.

○ STS 제품은 STS304 또는 동등이상 재질로 한다.

6. 기    타

○ 수도계량기 설치 시 사용되는 고무패킹 두께는 4mm이며, 우리 시에서 요구 시 3mm  또는 5mm도 납품 가능하다.

- 패킹 재질 : KSM 6613 3종

○ 본 품질관리기준에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 설치상 당연히 고려되어야 할 경우 우리 시와 반드시 협의한 후 시행하여야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 납품된 수도계량기와 관계되는 모든 특허권, 실용신안권 및 이와 유사한 권리로부터 야기되는 제반사항에 대하여 민·형사상 책임을 져야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 구매, 납품관련 인적, 물적 피해를 발생시킬 경우 모든 책임을 져야 한다.

제2절  납품검사 및 구매조건 등

1. 구매 품목

○ 디지털 대형 수도계량기 : 축류익차형(수직월트만식) / 플랜지형

※ 대형 형식인증 규격(배율) : 〔별표 1〕참조

2. 납품기한 및 납품 방법

○ 납품수량과 불합격 대체품은 납품기한 내 납품하여야 한다.

※ 납품기한 내 대체 납품이 안 된 경우 납품 지연으로 처리한다.

○ 우리시와 협의 후 품목별(업체별) 분할 납품 가능하다.

○ 수도계량기를 납품할 때에는 납품 5일 전에 유선 통보 및 일정을 협의하여야 하고 납품 2일전에 검사 준비를 할 수 있도록 하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 담당 직원의 안내에 따라 지정한 장소(창고)에 적치하여야 한다.

3. 납품검사

○ 납품되는 대형 수도계량기는 전수검사를 원칙으로 한다.

- 납품검사는 수도자재관리센터의 검사장비로 실시하되, 납품 전 검사실과 협의하여 수도자재관리센터의 검사장비로 오차율 사전조정이 가능하며, 이후 납품검사 결과에 대한 이의를 제기할 수 없다.

- 납품검사는 수도미터 기술기준(산업통상자원부 고시 제2018-110호) 규정을 적용하며, 구경별(업체별)로 구분하여 실시한다.

1. 외관(육안)검사는 수도미터 기술기준의 표기사항과, 도색여부, 주물(기포, 흠) 등을 검사한다.

2. 내압검사는 최대허용압력의 2배에 해당하는 압력(1.96MPa)으로 1분간 또는 최대허용압력 1.6(1.57MPa)배에 해당하는 압력으로 15분간 실시한다.(참고 : 1MPa = 10.1972kg/㎠)

3. 오차검사는 최소(Q1), 전이(Q2), 최대(Q3)유량 3개 지점에 대한 유량을 검사한다.

※ 구경별 납품검사 유량 및 유량별 통수량 :〔별표 1〕참조
단, 전이검사는 납품업체 사양으로 검사

4. 카운터 작동상태 검사는 지시부(10의 자리까지)의 정상 작동상태를 확인한다.

○ 효율적인 납품검사를 위하여 추가적으로 구경별 1대를 무작위 선정하여 다음의 검사를 진행한다.

1. 임펠러와 케이스 사이의 틈새 간극을 아래 기준이상으로 납품하여야 한다.

- 80~100mm : 2.7mm 이상

- 150~300mm : 4.2mm 이상

2. 자력에 의한 조작방지를 위하여 수도자재관리센터에서 보유 중인 자석을 지시부 임의에 부착하여 오차가 최대 및 전이유량에서 ±2% 이내이어야 한다.

3. 코팅제품의 코팅두께는 도막두께 측정게이지로 확인한다.

- 접수면 0.3mm 이상

- 비접수면 0.15mm 이상

○ 검사결과 불합격 판정 시 조치

- 납품검사 과정에서 아래의 불합격 기준에 해당하는 경우 검사를 중지하고 전량 반품조치 한다.

구경별 납품수량	불합격 기준	비고
20대 이하	구경별 납품수량의 20% 초과하여 불합격한 경우
20대 초과	구경별 납품수량의 10% 초과하여 불합격한 경우

- 임펠러와 케이스 틈새간극 측정검사, 자력영향검사, 코팅두께 측정검사는 구경별 1대를 무작위 선정하여 진행하며, 불합격 시 해당 구경에 대하여 3대를 추가 선정하여 검사를 실시하고, 이때 1대 이상 불합격한 경우 해당 구경은 전체 불합격으로 판정, 전량 반품조치 한다.

4. 사후관리

○ 디지털 대형 수도계량기 구매배제 조건

- 납품업체의 명백한 품질결함에 따른 하자처리 등(보상관련) 미이행 업체

5. 하자보증 및 처리

○ 우리시에 납품된 대형 수도계량기 하자보증 기간은 납품검사 완료일로부터 2년으로 한다.

○ 하자보증 기간 내 고장 발생 수도계량기는 우리시 하자심사위원회를 구성하여 고장 원인을 규명하고 하자 판정 처리한다.

※ 심사대상 업체 직원의 입회 및 원인분석을 위한 분해 검사 시 제3자 전문기관 참여가 가능하고, 검사결과를 위원회의 하자심사 기초자료로 활용

○ 하자 결정 기준

- 서울시 책임

(1) 분해 검사결과 이물질 적출

(2) 기타 서울시의 관리 부주의가 명백히 입증된 경우

- 납품업체 책임

(1) 사용오차 초과 계량기

(2) 카운터 불량 및 몸통누수 등

(3) 기타 서울시 책임소재 사유를 제외한 전 계량기

- 검사 방법 (오차 및 분해검사)

(1) 오차검사

① 상수도사업본부에서 품질시험소에 검사를 의뢰한 수도계량기는 그 검사값으로 판단한다.

② 회전불량(회전멈춤)은 최소, 전이, 최대 오차검사(납품검사 준용)

(2) 내압검사 : 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력으로 1분간 실시

(3) 분해 검사

① 대상 : 오차검사 결과 불합격 제품

② 내용 : 이물질 적출 여부 및 기기 마모, 부품변형 등

○ 하자 처리

- 처리기간 : 하자 발생 통보일로부터 30일 이내

- 내용 및 방법

(1) 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 의거 현금으로 납부

(전년도 구매계약 된 평균단가인 수도계량기 변상대금 산출표 적용)

※ 단, 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 없는 규격의 계량기는 동일제품 전년도 납품 평균단가를 적용함.

(2) 하자계량기 철거․설치에 따른 별첨 변상대금표 적용

(3) 납부방법 : 고지서에 의거 은행 납부

○ 하자 처리에 따른 제반 경비 징수를 위해 계약금액의 100분의 1.5에 해당하는 금액의 지급을 유보한다. 단, 업체에서 유보금액에 해당하는 보증서(이행보증 보험증권)를 제출하는 경우 유보금을 지급한다.

6. 계약내용 변경 시 적용

○ 계약기간 중 계약 내용과 관련 제(諸) 규정이 개정 또는 변경되어 계약자에게 통보 되었을 때에는 통보 또는 공표일 이후 구매 분부터 개정 또는 변경된 규정에 따른다.

○ 계약 내용 개정 또는 변경 요인이 발생하였을 경우는 관련 규정에 의거 당사자 간의 합의로 변경(계약) 할 수 있다.

별표1		대형 수도계량기 구매지침 유량기준

구 경	유 량 (㎥/h)		배 율	배수	비 고
	최 소	최 대
80 ㎜	0.63이하	100이상	160이상	1.6
100 ㎜	1.0이하	160이상	160이상	1.6
150 ㎜	2.5이하	250이상	125이상	1.6
200 ㎜	4.0이하	400이상	100이상	1.6
250 ㎜	7.9이하	630이상	80이상	1.6
300 ㎜	12.5이하	1,000이상	80이상	1.6

제3절  디지털 수도계량기 구매지침서

Ⅰ. 공통사항

제1조(적용범위)

○ 본 지침서는 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제10조 제②항 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제25조 제①항에 의거 서울시가 다수공급자 2단계경쟁에 의거 구매하는 디지털 대형 수도계량기의 물품 인수를 위한 수요기관 검사의 납품검사 기준과 계약규격의 세부 규격 보완, 변경 및 추가하는 사항 등에 적용한다.

제2조(과업 개요)

○ 위    치 : 서울특별시 관내

○ 사업범위 : 디지털 수도계량기

○ 납품기한 : 납품요구일로부터 45일

제3조(시스템 구성)

제4조(성능)

○ 수도계량기 정보를 전달하는 디지털 수도계량기는 우리시에서 사용하는「서울특별시 디지털 수도계량기 프로토콜」규격에 적합하고 호환되어야 한다.

○ 디지털 수도계량기와 검침단말기는 Tx(흰색), Rx(노란색), Gnd(녹색)의 3선으로 TTL레벨의 통신을 하며, 1일 24회, 1시간 주기로 디지털 수도계량기의 현재 검침 값을 전송하여야 한다.

○ 각 기기에는 임의로 조작할 경우 쉽게 조작한 표시가 나타날 수 있도록 적절한 봉인장치를 하여야 한다.

○ 전자장치를 갖는 수도미터 환경조건은 옥외 설치형(C형)으로 형식승인을 받아야 한다.

○ 디지털 대형 수도계량기 유량기준은 기계식 대형 수도계량기 유량기준에 준한다.

○ 기타 본 지침서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 목적달성을 위해 당연히 고려되어야 할 사항이 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 시행하여야 한다.

제5조(표기)

○ 수도계량기의 잘 보이는 곳에 서울시에서 지정한 아래 기물번호를 표기한다.

예시) 수도미터 기물번호 : 22-서울A080-500001

제작년도	수요기관명	업체 이니셜	구경	수도미터 종류	기물번호
22	서울	A	080	5	00001

○ 표기의 크기, 방법(실크 인쇄, 타각, 스티커 부착 등 재질이 황동인 경우에는 레이저로 각인), 부착 위치 등은 서울시와 협의하여 정하되, 현장의 악조건에서도 9년간 훼손 또는 탈락되지 않도록 하여야 한다.

제6조(납품)

○ 수도계량기는 납품예정일 기준 45일 내 공인기관의 검정을 받은 제품이어야 한다.

○ 운반 및 납품과정에서 파손 또는 훼손되지 않도록 박스에 포장하여 납품하여야 한다.

○ 납품예정일 5일 전까지 서울시 구매 담당자와 납품검사 일정을 협의한 후 납품하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 지정한 장소에 적치하여야 한다.

제7조(납품검사)

○ 검사(시료)수량 : 전수검사 및 샘플링검사

○ 검사방법

- 전수검사 : 외관(육안)검사, 내압검사, 오차검사, 카운터검사
(서울시 수도계량기 구매지침서 및 수도미터 기술기준 적용)

※ 납품 전 수도자재관리센터 검사장비와 오차율 사전조정 가능

- 샘플링검사 : 임펠러와 케이스 틈새간극 측정검사, 자력영향검사, 코팅 두께 측정검사(구경별 1대를 무작위 선정하여 실시)

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 신품으로 대체 납품하여야 한다.

○ 디지털 수도계량기의 전자부와 관련한 검사는 Ⅱ. 특별사양을 따른다.

제8조(납품 시 제출서류)

○ 수도계량기 납품검사원, 형식승인서, 검정확인서, 기타 구매 담당 공무원이 요청하는 서류 등 각 1부

제9조(하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년으로 한다.

○ 하자보증기간 내에 서울시로부터 고장발생 사실을 통보받을 경우 30일 이내에 현장을 방문하여 고장사유 파악 및 처리방안을 통보하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(서울시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 30일 이내에 수리 또는 신품으로 교체하거나 납품한 대금과 설치비용을 납부하여야 한다.

제10조(교육 및 기술지원)

○ 공급자는 시스템 운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 관리자에게 충실히 이행하여야 하며 관리자가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 실시한다.

제11조(납품 및 설치기준)

○ 본 사업은 정부의 제반 규정과 관련 기술기준에 의하여 시행함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정될 시 개정된 법령에 따른다.

○ 지침서 상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 발주기관과 의견을 달리할 경우에는 발주기관의 해석 및 지시에 따라야 하며, 본 규격서에 명시되지 아니한 경미한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

○ 본 사업에 대한 원활한 수행을 위해 각 납품업체에서는 기술적 지원과 공정표 등을 수시로 확인하고, 수도계량기, 단말기(외부표시기 포함) 설치 시 현장 이상 유무 등을 확인하여야 한다.

○ 공급자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 국가 또는 서울특별시에서 정한 모든 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.

Ⅱ. 특별사양

1. 성  능

○ 수도계량기 및 통신용 전선은 수심 1m 물속에서도 방수되어야 하며, 전선길이는 소형은 2m, 대형은 6m로 하되, 30m 거리까지 통신이 가능하여야 한다.

○ 수도계량기는 TTL 통신방식으로 외부로 전송하여야 한다.

○ 표시부는 디지털로 표기되어야 하며 최대지시량은 9,999㎥ 이상, 최소지시량은 소수점 2자리 이상으로 한다.

○ 통신 프로토콜은 “서울특별시 디지털 수도계량기 프로토콜”에 따르며, 납품 전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 표시부는 침수 시에도 정상 작동되며, 기온 차에 의한 결로현상이 발생되지 않아야 한다.

○ 디지털 수도계량기의 LCD는 배터리 상태, 역류 등을 육안으로 확인 가능하여야 한다.

○ 방수안전규격인 IP68을 만족해야 하며, 침수방지를 위하여 에폭시 등으로 완전 몰딩(Molding) 처리해야 한다.

○ 디지털 수도계량기는 상수도 사용량에 따라 디지털 신호를 발생시키며 케이블을 통해 DATA를 전송 후 검침단말기와 일치되어야 한다.

2. 전자부 납품검사 : 서울물연구원에 의뢰

○ 검사수량 : 샘플링 검사(2대, 소모전력 측정용 1대, 그 밖의 시험용 1대)

○ 검사방법

시험항목	시험방법
방수 성능시험	수심 1m에서 7일간 침수(IP68등급에 준하는 방수성능 확인)
소모전력 측정시험	유량 측정, 미측정 시 소모전력 측정 후 배터리 수명 확인
유선데이터 전송시험	유선 30m 거리에서 데이터가 정상 전송되는지 확인
프로토콜 호환시험	서울특별시 디지털계량기 프로토콜에 따라 통신하는지 확인

※ 납품 후 불합격되지 않도록 서울물연구원과 시제품으로 사전 성능확인 가능하며, 사전에 성능을 확인했더라도 납품 후 검사는 정상적으로 진행됨

○ 소모전력 측정시험용 시료는 전류 측정이 가능하도록 측정단자를 노출하여야 한다.

○ 불합격 항목이 발생한 경우, 해당 항목에 대해 샘플 수량을 3대로 하여 추가 검사를 실시하고, 이 때 1대 이상 불합격한 경우 당회 납품 건에 대하여 전체 불합격으로 판정한다.

Version 1.2

서울특별시 디지털계량기 프로토콜(개정안)

2021. 5

서울특별시 상수도사업본부

(서울물연구원)

제·개 정 이 력

연번	제·개정 일	버전 번호	제·개정 내용	비 고
1	2011. 6.	V 1.0	최초 제정
2	2013. 6.	V 1.1	통신 시작 시 대기시간 규정 역류경고 기준 변경
3	2021. 5	V 1.2	계량기 및 검침단말기의 High, Low level 전환 및 대기시간 규정 CI필드에 UDF 추가 및 정의 경고 기준(최대유량 초과, 역류, 배터리 전압) 변경

서울특별시 디지털계량기 프로토콜

□ 물리 계층(Physical Layer)

○ 기기구성

- Master : 검침단말기

- Slave : 전자식 수도계량기

○ 신호레벨 : TTL Level(Tx, Rx, Gnd

Master (검침단말기) Slave (전자식 수도계량기) Tx Gnd Rx Tx Rx <Master와 Slave 구성>	0V 0.7V 1.5V 3.6V <High, Low 전압레벨 범위> High Level Low Level

○ Byte Format : None parity, 8 data bits, 1 stop bit

○ Baud Rate : 1,200 bps

○ 전자식 수도계량기는 검침단말기와 통신을 하지 않는 상태에서는 검침 단말기와 전기적으로 절연상태이어야 한다.

○ 통신을 시작할 때는 검침단말기와 계량기 모두 High Level로 20~50ms 대기 후 start bit를 시작한다.

○ 검침단말기는 계량기에서 단말기로 데이터가 전송될 때 계속 High level을 유지하고, 계량기 전송이 완료되면 0~100ms 대기 후 Low level로 전환한다.

○ 계량기는 검침단말기의 검침 요청 메시지를 받은 후 Low level로 0~100ms 대기 후 High level로 전환한다.(20~50ms 대기 후 start bit 시작)

시간

전위

통신

전

송신 대기

(20~50ms)

start bit

통신

시작

송신

종료

검침데이터

요청

Low level

전환

종료 대기

(0~100ms)

0

<검침단말기>

start bit

송신 대기

(20~50ms)

통신

시작

송신

종료

검침데이터

회신

0

수신 대기

(0~100ms)

전위

시간

High level

전환

High level

전환

Low level

전환

<수도계량기>

□ 데이터 링크 계층(Data Link Layer)

○ 프레임 포맷(Frame Format)

- 프레임 포맷은 KS IEC 60870-5-1의 FT 1.2 참조

- 다음과 같은 구조의 Short Frame(검침값 요청시)과 Long Frame(검침값 회신시)을 사용함

Short Frame	Length
Start 10h	1 Byte
C Field	1 Byte
A Field	1 Byte
Check Sum	1 Byte
Stop 16h	1 Byte

Long Frame	Length
Start 68h	1 Byte
L Field	1 Byte
L Field	1 Byte
Start 68h	1 Byte
C Field	1 Byte
A Field	1 Byte
CI Field	1 Byte
User Data	(0-252) Byte
Check Sum	1 Byte
Stop 16h	1 Byte

○ 길이 필드(L Field, Length Field)

- C+A+CI 필드의 길이와 User data 길이의 합

○ 제어 필드(C Field, Control Field)

- 제어 필드 코딩

비트 숫자	7	6	5	4	3	2	1	0
전송 요청시	0	1	FCB	FCV	F3	F2	F1	F0
전송 회신시	0	0	ACD	DFC	F3	F2	F1	F0

․ 비트 7 : 예비(reserved) 비트

․ 비트 6 : 데이터 흐름방향("1" ⇒ 전송 요청)

․ 비트 0 ~ 3 : 본 프레임의 기능

․ FCB(Frame count bit) : 전송 성공

․ FCV(Frame count bit valid) : "1" ⇒ FCB가 사용됨

․ ACD(Access demand) : "1" ⇒ Slave에서 시급한 데이터 전송 희망

․ DFC(Data flow control) : "1" ⇒ Slave가 더 이상 데이터를 받을 수  없음

- 제어 필드 사례(M-Bus 프로토콜 참조)

이름	기능	프레임 포맷	C field (Binary)	C field (Hex.)
REQ_UD2	데이터 요청	Short Frame	01F1 1011	5B/7B
REP_UD	User data 회신	Long Frame	00AD 1000	08/18/28/38

․ 본 프로토콜은 검침값 요청 및 회신 만을 수행하여 통신구조가 간단하므로 제어필드로 각각 5B, 08 만을 사용함

○ 주소 필드(A Field, Address Field)

- 데이터 요청시 Slave의 주소와 회신시 Slave의 주소 표시

- 1 Byte 길이이므로 주소로서 0에서 255까지 사용가능하며, 실제 사용시는 1에서 250까지 할당함

○ 검사합(Check sum)

- C field+A Field+CI field+User Data의 hexa값 합

- 1 Byte가 할당되어 있으므로 하위 2개 숫자(hex.)로 표시

□ 응용 계층(Application Layer)

○ 제어정보 필드(Control Information Field, CI Field)

- 제어정보 필드와 User Data의 구성

CI Field	User Data
	MDH	Ident. Nr.	Status	DIF	VIF	Data	UDF
1 Byte (78h)	1 Byte (0Fh)	4 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	4 Byte	(0-240) Byte

․ CI=78h는 M-Bus 프로토콜에서 Data Header가 없음을 의미(첨자 h는 16진수를 의미)

○ 검침정보 데이터(User Data)

- MDH는 Manufacturer Specific Data Header의 약자로 우리시는 독자적 User Data를 구성하므로 M-Bus 프로토콜에서 규정한 MDH=0Fh를 따름

- 기물번호(Identification Number) : 8 digit BCD

ex) 09-123456 ⇒ 56/34/12/09

- Status(상태 감지시 1)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	Q3 초과	역류	옥내누수	reserved	reserved	Batt.Low	reserved	reserved

․ 7번 Bit의 Q3는 “수도미터 기술기준”의 최대유량이며, 최대유량을    초과하는 유량으로 5분 이상 통수 시 표시함

⇒ 최대유량 표시 시점에서 1시간 동안 유지하고 이후 정상 유량 통수 시 리셋(reset)함

․ 6번 Bit의 역류경고 기능은 역방향으로 1분 이상 지속적으로 흐름이 발생하면 표시

⇒ 역류 발생 시점에서 1시간 동안 표시하고 이후 정상 통수 시 리셋(reset)함

․ 5번 Bit의 옥내누수경고 기능은 7일 이상 지속적으로 유량이 감지되면  정보를 전송함

⇒ 유량이 감지되지 않으면 즉시 리셋(reset)함

․ 2번 Bit의 배터리 경고기능은 배터리 전압이 정상적인 동작이 가능한 최소전압으로 낮아지기 3개월 전에 정보를 전송함

- DIF(Data Information Field)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	계량기 구경				검침값 길이와 코딩

① 계량기 구경

구경(㎜)	15	20	25	32	40	50	80	100	150	200	250	300
Hex	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

② 검침값 길이와 코딩 : 8 digit BCD(1100b ⇒ Ch)

※ 검침값 길이와 코딩값은 M-Bus 규격 참조

ex) 15mm 구경의 8자리 BCD 검침값 : 1Ch

- VIF(Value Information Field)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	단위				소수점 위치

① 단위 : ㎥ ⇒ 1

② 소수점 위치 : 자리수에 따라 해당 16진수 할당

ex) ㎥ 단위의 소수점 3자리 : 13h

- 검침값(Data) : 8 digit BCD

ex) 12345.678 전송 ⇒ 78/56/34/12

- UDF(User Defined Field)

․ 향후 전송 데이터의 확장성을 고려하여 사용자 필요에 따라 정의하여 사용

․ 별도 정의가 없을 때는 0 Byte로 함

※ UDF 적용사례

CI Field	User Data
	MDH	Ident. Nr.	Status	DIF	VIF	Data	UDF
							Pro Ver.	Ver. Mo	Man. Code
1 Byte (78h)	1 Byte (0Fh)	4 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	4 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Byte

․ 프로토콜 버전(Protocol Version) : 2 digit BCD (ex. 12 ⇒ 1.2버전)

․ 검정 월(Verification Month) : 2 digit BCD, 해당 계량기 검정 월

(ex. 12 ⇒ 12월)

․ 제조사 코드(Manufacturer Code) : 2 Byte Char(Upper Byte : 00h,  Lower Byte : 영문 코드)

※ 서울시 수도계량기 제조사 영문코드 참조

□ Frame Examples

○ 검침단말기에서 전자식 수도계량기(1번 주소)로 검침데이터 요청

Short Frame	Value(Hex.)	Length
Start	10	1 Byte
C Field	5B	1 Byte
A Field	01	1 Byte
Check Sum	5C	1 Byte
Stop	16	1 Byte

○ 전자식 수도계량기(1번 주소)에서 검침단말기로 검침데이터 전송

- 기물번호 : 09-123456

- Status : 정상

- 계량기 구경 : 15mm

- 검침값 : 12345.678㎥

Long Frame		Value(Hex.)	Length
Start		68	1 Byte
L Field		0F	1 Byte
L Field		0F	1 Byte
Start		68	1 Byte
C Field		08	1 Byte
A Field		01	1 Byte
CI Field		78	1 Byte
User Data	MDH	0F	1 Byte
	Ident. Nr.	56 34 12 09	4 Byte
	Status	00	1 Byte
	DIF	1C	1 Byte
	VIF	13	1 Byte
	Data	78 56 34 12	4 Byte
Check Sum		78	1 Byte
Stop		16	1 Byte