민현주 의원

(서울특별시/ 하천관리과/ 하천관리과장 김용학/ 02-2133-3860)

7. 2012년-2014년 7월 관측표준화 대상기관 관련

7-3. 시설별 관측장비 운영실적 및 장비별 장애발생 현황

○ 시설별 관측장비 운영실적 및 장비별 장애발생 현황(2012년～2014년 7월)

번호	장비명	지점명	장애일시	복구일시	고장내용	수리내용	비고
1	강수량계	봉원	2012-07-23 10:00	2012-07-23 15:00	통신 이상	랜컨버터 교체
2	강수량계	광진구청	2012-08-20 13:00	2012-08-21 17:00	강수량값 이상	메인보드 수리
3	강수량계	증산	2012-08-23 10:00	2012-08-23 17:00	강수량값 이상	메인보드 수리
4	강수량계	동작구청	2012-11-12 15:00	2012-11-13 16:30	강수량값 이상	수수기 교체
5	강수량계	금천구청	2013-02-07 09:00	2013-02-08 10:40	강수량값 이상	데이터 로거수리
6	강수량계	도림2	2013-02-12 9:15	2013-02-13 12:15	강수량값 이상	데이터 로거수리
7	강수량계	면목	2013-07-24 10:00	2013-07-25 17:00	강수량값 이상	데이터 로거수리
8	강수량계	흑석	2013-09-04 12:00	2013-09-04 16:00	통신 이상	랜컨버터 교체
9	강수량계	한남	2013-09-12 14:00	2013-09-12 18:00	통신 이상	랜컨버터 교체
11	강수량계	월곡1	2013-11-01 18:00	2013-11-02 14:20	통신 이상	랜컨버터 교체
10	강수량계	월곡1	2013-11-11 17:30	2013-11-12 12:30	강수량값 이상	데이터 로거수리
12	강수량계	관악구청	2014-06-20 18:00	2014-06-21 18:00	강수량값 이상	데이터 로거수리
13	강수량계	중랑구청	2014-06-01 18:00	2014-06-02 18:00	강수량값 이상	메인보드 수리

※ 장애발생 현황 : 3시간 이상 장애 발생 건에 대하여 작성