부품 규격서

품 명	초미세먼지 중량측정용 인증필터
규 격(성능 및 사양) ○ 재질 : PTFE Teflon (필수적으로 Support ring 부착) ○ Support ring(plate) : - 불활성인 재질로 PTFE, PFA, FEP이거나 그에 상응하는 재질 - 두께 : 0.38±0.04mm, 외경 46.2 ±0.25mm, 폭 : 3.68( ±0.00∼0.51mm) ○ Size : 46.2mm ±0.25mm ○ 필터 공극 크기(Pole size) : ASTM F316-94,95A에 의한 측정값이 2.0um 을 충족 ○ 필터 두께 (Filter thickness) : 30∼50mm ○ 포집 효율 (Collection efficiency) : DOP TEST(ASTM D2986-91,95a) 99.7%이상 ○ 최대 압력손실(Maximum pressure drop) : 16.67L/min의 유량으로 깨끗한 공기 흡입할 때 사용하지 않은 필터 의경우 30cm H2O column 이하 ○ 최대 수분 첨가(Maximum moisture pickup) : 상대습도가 35%인 공기 중 24시간 노출 시킨후 측정한 무게와 40%인 공기 중 24시간 폭로시킨 후 증가한 무게 차가 10㎍보다 작을 것 ○ 필터 무게의 안정성(Filter weight stability) : 필터의 조절(항온,항습으로 상태를 안정 시키는 과정) 후 필터무게 변화폭이 20㎍보다 작을 것 ○ ASTM D2986-91,95a, ASTM F316-94,95a 의 뒤 94, 95a는 년도표시로 ASTM F316 및 ASTM D2986의 test를 만족하는 여지여야함