<붙임>

숙련도평가시료 분석 담당자

▢ 수도사업소

사업소	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
중 부	신상은	주무관	4년	4년
서 부	김태호	주무관	9년	9년
	류현선	주무관	6년	6년
동 부	성민재	주무관	4년	4년
북 부	박순덕	주무관	11년	9년
강 서	정지형	주무관	9년	9년
남 부	이지혜	주무관	9년	9년
	김완기	주무관	4년	4년
강 남	류의창	주무관	9년	9년
강 동	강혜성	주무관	8년	8년

▢ 아리수정수센터

정수센터	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
광암	이준호	주무관	19	19
	변승헌	주무관	12	12
구의	김성재	주무관	9	9
	경규선	주무관	9	9
뚝도	이승제	주무관	4	4
영등포	장현성	주무관	12	12
	홍원해	주무관	3	3
암사	김태균	주무관	9	9
강북	이종관	주무관	9	9

탁도계 보정결과

▢ 수도사업소

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
중부	JB-TP-01	0.51	2.0	-		20.8	4.0	-
	JB-TP-02	0.50	0.0	-		20.4	2.0	-
	JB-TP-03	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	JB-TP-04	0.49	-2.0	-		19.9	-0.5	-
	JB-TP-05	0.49	-2.0	-		20.9	4.5	-
	JB-TP-06	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	JB-TP-07	0.51	2.0	-		20.1	0.5	-
	JB-TP-08	0.50	0.0	-		20.6	3.0	-
	JB-TP-09	0.52	4.0	-		19.0	-5.0	20.1	0.5
	JB-TP-10	0.54	8.0	0.50	0.0	21.2	6.0	20.0	0.0
	JB-TP-11	0.49	-2.0	-		20.0	0.0	-
	JB-TP-12	0.52	4.0	-		21.0	5.0	20.2	1.0
	JB-TP-13	0.51	2.0	-		21.1	5.5	20.0	0.0
	JB-TP-14	0.49	-2.0	-		19.3	-3.5	-
	JB-TP-15	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	JB-TP-16	0.48	-4.0	-		20.4	2.0	-
	JB-TP-17	0.53	6.0	0.50	0.0	21.4	7.0	20.0	0.0
	JB-TP-18	0.49	-2.0	-		20.9	4.5	-
	JB-TP-19	0.49	-2.0	-		20.5	2.5	-
서부	SB-TP-03	0.49	-2.0	-		20.4	2.0	-
	SB-TP-04	0.49	-2.0	-		20.2	1.0	-
	SB-TP-06	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	SB-TP-07	0.53	6.0	0.50	0.0	21.4	7.0	20.0	0.0
	SB-TP-08	0.48	-4.0	-		20.6	3.0	-
	SB-TP-09	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	SB-TP-10	0.49	-2.0	-		20.7	3.5	-
	SB-TP-11	0.51	2.0	-		21.1	5.5	20.1	0.5
	SB-TP-12	0.48	-4.0	-		19.9	-0.5	-
	SB-TP-13	0.49	-2.0	-		20.9	4.5	-
	SB-TP-14	0.49	-2.0	-		20.4	2.0	-
	SB-TP-15	0.50	0.0	-		20.3	1.5	-
	SB-TP-16	0.54	8.0	0.49	-2.0	21.5	7.5	20.0	0.0
	SB-TP-17	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	SB-TP-18	0.50	0.0	-		21.5	7.5	20.2	1.0
	SB-TP-19	0.51	2.0	-		20.9	4.5	-
	SB-TP-20	0.56	12.0	0.50	0.0	23.3	16.5	20.0	0.0
	SB-TP-21	0.50	0.0	-		19.8	-1.0	-
	SB-TP-22	0.49	-2.0	-		20.1	0.5	-
	SB-TP-23	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	SB-TP-24	0.49	-2.0	-		19.9	-0.5	-
	SB-TP-25	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	SB-TP-26	0.53	6.0	0.51	2.0	21.1	5.5	20.0	0.0
	SB-TP-28	0.49	-2.0	-		20.0	0.0	-
	SB-TP-29	0.55	10.0	0.51	2.0	21.5	7.5	19.9	-0.5

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
동부	DB-TP-01	0.50	0.0	-		20.9	4.5	-
	DB-TP-02	0.58	16.0	0.50	-97.5	21.6	8.0	19.9	-0.5
	DB-TP-03	0.54	8.0	0.51	-97.5	21.5	7.5	20.0	0.0
	DB-TP-07	0.49	-2.0	-		18.3	-8.5	20.0	0.0
	DB-TP-08	0.49	-2.0	-		20.1	0.5	-
	DB-TP-09	0.50	0.0	-		20.7	3.5	-
	DB-TP-10	0.51	2.0	-		20.4	2.0	-
	DB-TP-11	0.51	2.0	-		20.5	2.5	-
	DB-TP-12	0.42	-16.0	0.49	-97.6	21.2	6.0	20.1	0.5
	DB-TP-15	0.50	0.0	-		20.9	4.5	-
	DB-TP-16	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	DB-TP-17	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	DB-TP-18	0.46	-8.0	0.50	-97.5	21.2	6.0	20.1	0.5
	DB-TP-20	0.52	4.0	-		20.3	1.5	-
	DB-TP-21	0.55	10.0	0.51	-97.5	21.5	7.5	20.2	1.0
	DB-TP-22	0.50	0.0	-		20.0	0.0	-
	DB-TP-23	0.50	0.0	-		20.3	1.5	-
	DB-TP-24	0.49	-2.0	-		20.4	2.0	-
	DB-TP-25	0.50	0.0	-		20.7	3.5	-
	DB-TP-26	0.49	-2.0	-		20.7	3.5	-
	DB-TP-27	0.49	-2.0	-		20.4	2.0	-
	DB-TP-29	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	DB-TP-30	0.49	-2.0	-		20.5	2.5	-
	DB-TP-31	0.53	6.0	0.50	-97.5	21.2	6.0	20.1	0.5
북부	BB-TP-01	0.50	0.0	-		20.4	2.0	-
	BB-TP-02	0.49	-2.0	-		20.8	4.0	-
	BB-TP-03	0.52	4.0	-		21.5	7.5	20.0	0.0
	BB-TP-04	0.51	2.0	-		20.6	3.0	-
	BB-TP-05	0.51	2.0	-		20.0	0.0	-
	BB-TP-06	0.51	2.0	-		20.2	1.0	-
	BB-TP-07	0.51	2.0	-		19.9	-0.5	-
	BB-TP-08	0.50	0.0	-		20.3	1.5	-
	BB-TP-09	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	BB-TP-10	0.50	0.0	-		20.8	4.0	-
	BB-TP-11	0.50	0.0	-		20.6	4.0	-
	BB-TP-12	0.51	2.0	-		20.0	3.0	-
	BB-TP-13	0.50	0.0	-		20.5	0.0	-
	BB-TP-14	0.51	2.0	-		20.3	2.5	-
	BB-TP-15	0.51	2.0	-		20.0	1.5	-
	BB-TP-16	0.51	2.0	-		20.7	0.0	-
	BB-TP-17	0.50	0.0	-		20.3	3.5	-
	BB-TP-18	0.50	0.0	-		20.5	1.5	-
	BB-TP-19	0.49	-2.0	-		20.4	2.5	-
	BB-TP-20	0.48	-4.0	-		20.9	2.0	-
	BB-TP-21	0.49	-2.0	-		20.5	4.5	-
	BB-TP-22	0.49	-2.0	-		20.5	2.5	-
	BB-TP-23	0.50	0.0	-		20.3	2.5	-
	BB-TP-24	0.50	0.0	-		20.8	1.5	-
	BB-TP-25	0.51	2.0	-		20.4	4.0	-
	BB-TP-26	0.52	4.0	-		20.0	2.0	-
	BB-TP-27	0.49	-2.0	-		20.2	0.0	-
	BB-TP-28	0.50	0.0	-		19.2	1.0	-
	BB-TP-29	0.51	2.0	-		20.6	-4.0	-
	BB-TP-30	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
강서	GS-TP-03	0.45	-10.0	0.50	0.0	17.3	-13.5	20.3	1.5
	GS-TP-07	0.50	0.0	-		21.9	9.5	20.1	0.5
	GS-TP-11	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	GS-TP-12	0.50	0.0	-		21.1	5.5	20.1	0.5
	GS-TP-13	0.53	6.0	0.49	-2.0	21.2	6.0	20.0	0.0
	GS-TP-14	0.58	16.0	0.49	-2.0	21.8	9.0	20.2	1.0
	GS-TP-19	0.50	0.0	-		20.4	2.0	-
	GS-TP-25	0.55	10.0	0.49	-2.0	22.1	10.5	19.9	-0.5
	GS-TP-26	0.49	-2.0	-		20.2	1.0	-
	GS-TP-27	0.51	2.0	-		19.9	-0.5	-
	GS-TP-30	0.51	2.0	-		19.9	-0.5	-
남부	NB-TP-01	0.51	2.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-02	0.51	2.0	-		19.5	-2.5	-
	NB-TP-03	0.50	0.0	-		20.8	4.0	-
	NB-TP-04	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	NB-TP-05	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	NB-TP-06	0.50	0.0	-		19.4	-3.0	-
	NB-TP-07	0.50	0.0	-		20.2	1.0	-
	NB-TP-08	0.49	-2.0	-		20.2	1.0	-
	NB-TP-09	0.49	-2.0	-		20.5	2.5	-
	NB-TP-10	수리요청
	NB-TP-11	0.52	4.0	-		20.4	2.0	-
	NB-TP-12	0.51	2.0	-		20.0	0.0	-
	NB-TP-13	0.51	2.0	-		20.2	1.0	-
	NB-TP-14	0.51	2.0	-		20.6	3.0	-
	NB-TP-15	0.51	2.0	-		20.7	3.5	-
	NB-TP-16	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-17	0.51	2.0	-		20.9	4.5	-
	NB-TP-18	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	NB-TP-19	수리요청
	NB-TP-20	0.50	0.0	-		20.6	3.0	-
	NB-TP-21	0.50	0.0	-		20.3	1.5	-
	NB-TP-22	0.50	0.0	-		20.2	1.0	-
	NB-TP-23	0.49	-2.0	-		20.1	0.5	-
	NB-TP-24	0.52	4.0	-		20.7	3.5	-
	NB-TP-25	0.49	-2.0	-		20.9	4.5	-
	NB-TP-26	0.50	0.0	-		20.6	3.0	-
	NB-TP-27	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-28	0.49	-2.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-29	0.50	0.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-30	0.50	0.0	-		19.7	-1.5	-
	NB-TP-31	0.52	4.0	-		20.6	3.0	-
	NB-TP-32	0.49	-2.0	-		19.9	-0.5	-
	NB-TP-33	0.50	0.0	-		19.7	-1.5	-
	NB-TP-34	0.50	0.0	-		20.9	4.5	-

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
강남	GN-TP-01	0.51	2.0	-		20.4	2.0	-
	GN-TP-02	수리요청
	GN-TP-03	0.50	0.0	-		20.9	4.5	-
	GN-TP-04	0.48	-4.0	-		21.4	7.0	20.1	0.5
	GN-TP-05	0.49	-2.0	-		22.5	12.5	20.0	0.0
	GN-TP-06	0.53	6.0	0.50	0.0	21.5	7.5	20.1	0.5
	GN-TP-07	0.49	-2.0	-		20.7	3.5	-
	GN-TP-08	0.49	-2.0	-		20.7	3.5	-
	GN-TP-09	0.50	0.0	-		20.6	3.0	-
	GN-TP-10	0.50	0.0	-		20.8	4.0	-
	GN-TP-11	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	GN-TP-12	0.51	2.0	-		20.8	4.0	-
	GN-TP-13	0.50	0.0	-		20.9	4.5	-
	GN-TP-14	0.52	4.0	-		21.5	7.5	20.0	0.0
	GN-TP-15	0.50	0.0	-		20.2	1.0	-
	GN-TP-16	0.50	0.0	-		20.6	3.0	-
	GN-TP-17	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	GN-TP-18	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	GN-TP-19	0.49	-2.0	-		20.1	0.5	-
	GN-TP-20	0.49	-2.0	-		19.5	-2.5	-
	GN-TP-21	0.48	-4.0	-		20.4	2.0	-
강동	GD-TP-01	0.52	4.0	-		20.8	4.0	-
	GD-TP-02	0.51	2.0	-		20.4	2.0	-
	GD-TP-03	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	GD-TP-04	0.52	4.0	-		20.3	1.5	-
	GD-TP-05	0.53	6.0	0.50	0.0	21.2	6.0	20.0	0.0
	GD-TP-06	0.54	8.0	0.50	0.0	21.2	6.0	20.1	0.5
	GD-TP-07	0.49	-2.0	-		20.9	4.5	-
	GD-TP-08	0.48	-4.0	-		20.4	2.0	-
	GD-TP-09	0.55	10.0	0.51	2.0	21.3	6.5	20.0	0.0
	GD-TP-10	0.50	0.0	-		20.3	1.5	-
	GD-TP-11	0.49	-2.0	-		20.8	4.0	-
	GD-TP-12	0.49	-2.0	-		20.4	2.0	-
	GD-TP-13	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	GD-TP-14	0.46	-8.0	0.50	0.0	21.1	5.5	19.9	-0.5
	GD-TP-15	0.45	-10.0	0.50	0.0	21.6	8.0	20.3	1.5
	GD-TP-16	0.51	2.0	-		20.9	4.5	-
	GD-TP-17	0.51	2.0	-		20.2	1.0	-
	GD-TP-18	0.50	0.0	-		20.5	2.5	-
	GD-TP-19	0.51	2.0	-		20.3	1.5	-
	GD-TP-20	0.51	2.0	-		20.9	4.5	-
	GD-TP-21	0.51	2.0	-		20.0	0.0	-

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
중부	JB-TN-01	0.51	2.0	-		5.15	3.0	-		19.1	-4.5	-		201	0.5	-
서부	SB-TN-01	0.50	0.0	-		5.12	2.4	-		19.4	-3.0	-		198	-1.0	-
동부	DB-TN-01	0.55	10.0	0.51	2.0	5.10	2.0	5.05	1.0	17.5	-12.5	20.1	0.5	195	-2.5	198	-1.0
남부	NB-TN-01	0.49	-2.0	-		4.98	-0.4	-		20.1	0.5	-		205	2.5	-
강남	GN-TN-01	0.49	-2.0	-		4.99	-0.2	-		20.3	1.5	-		199	-0.5	-
강동	GD-TN-01	0.49	-2.0	-		5.03	0.6	-		19.8	-1.0	-		198	-1.0	-

▢ 수도사업소

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
암사	AS-TP-01	0.49	-2.0	-		20.6	3.0	-
	AS-TP-02	0.49	-2.0	-		20.2	1.0	-

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유 번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
광암	GA-TN-01	0.48	-4.0	-		5.06	1.2	-		19.5	-2.5	-		203	1.5	-
	GA-TN-02	0.49	-2.0	-		5.04	0.8	-		19.6	-2.0	-		201	0.5	-
구의	GU-TN-01	0.51	2.0	-		5.04	0.8	-		20.3	1.5	-		200	0.0	-
	GU-TN-02	0.49	-2.0	-		5.01	0.2	-		19.6	-2.0	-		200	0.0	-
뚝도	TD-TN-01	0.50	0.0	-		5.06	1.2	-		20.8	4.0	-		203	1.5	-
	TD-TN-02	0.49	-2.0	-		5.03	0.6	-		20.3	1.5	-		198	-1.0	-
영등포	YD-TN-01	0.50	0.0	-		5.02	0.4	-		20.3	1.5	-		199	-0.5	-
	YD-TN-02	0.48	-4.0	-		5.06	1.2	-		20.1	0.5	-		198	-1.0	-
암사	AS-TN-01	0.49	-2.0	-		5.03	0.6	-		20.2	1.0	-		203	1.5	-
강북	GB-TN-01	0.48	-4.0	-		5.05	1.0	-		20.5	2.5	-		199	-0.5	-
	GB-TN-02	0.50	0.0	-		5.04	0.8	-		20.5	2.5	-		202	1.0	-

▢ 상수도연구원

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
먹는물분석과	RA-TP-01	0.50	0.0	-		20.0	0.0	-
미생물검사과	RM-TP-01	0.52	4.0	-		20.8	4.0	-
수처리연구과	IW-TP-01	0.50	0.0	-		21.0	5.0	-
배급수연구과	ID-TP-01	0.49	-2.0	-		20.2	1.0	-
	ID-TP-02	0.51	2.0	-		20.7	3.5	-

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유 번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
먹는물 분석과	RA-TN-01	0.50	0.0	-		5.00	0.0	-		20.0	0.0	-		200	0.0	-
미생물 검사과	RM-TN-01	0.51	2.0	-		5.01	0.2	-		19.7	-1.5	-		202	1.0	-
수처리 연구과	IW-TN-01	0.49	-2.0	-		5.05	1.0	-		19.9	-0.5	-		195	-2.5	-

잔류염소계 보정결과

▢ 수도사업소

표준물질농도 : 1.58 mg/L
구분	고유번호	보정전		보정후		구분	고유번호	보정전		보정후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
중부	JB-CP-01	수리요청				동부	DB-CP-2	1.56	-0.02	-
	JB-CP-02	1.58	0.00	-			DB-CP-4	1.56	-0.02	-
	JB-CP-03	1.57	-0.01	-			DB-CP-7	1.57	-0.01	-
	JB-CP-04	1.58	0.00	-			DB-CP-8	1.58	0.00	-
	JB-CP-05	1.57	-0.01	-			DB-CP-9	1.58	0.00	-
	JB-CP-06	1.57	-0.01	-			DB-CP-10	1.59	0.01	-
	JB-CP-07	1.57	-0.01	-			DB-CP-11	1.59	0.01	-
	JB-CP-08	1.59	0.01	-			DB-CP-12	1.59	0.01	-
	JB-CP-09	1.60	0.02	-			DB-CP-14	1.57	-0.01	-
	JB-CP-10	1.62	0.04	1.57	-0.01		DB-CP-15	1.56	-0.02	-
	JB-CP-11	1.59	0.01	-			DB-CP-16	1.58	0.00	-
	JB-CP-12	1.60	0.02	-			DB-CP-18	1.63	0.05	1.57	-0.01
	JB-CP-13	1.60	0.02	-			DB-CP-19	1.58	0.00	-
	JB-CP-14	수리요청					DB-CP-20	1.59	0.01	-
	JB-CP-15	1.60	0.02	-			DB-CP-21	1.57	-0.01	-
	JB-CP-16	1.60	0.02	-			DB-CP-22	1.56	-0.02	-
	JB-CP-17	1.57	-0.01	-			DB-CP-23	1.53	-0.05	1.58	0.00
	JB-CP-18	1.60	0.02	-			DB-CP-24	1.53	-0.05	1.59	0.01
	JB-CP-19	1.63	0.05	1.57	-0.01		DB-CP-25	1.59	0.01	-
서부	SB-CP-12	1.58	0.00	-			DB-CP-26	1.56	-0.02	-
	SB-CP-13	1.57	-0.01	-			DB-CP-28	1.57	-0.01	-
	SB-CP-14	1.57	-0.01	-			DB-CP-30	1.58	0.00	-
	SB-CP-15	1.60	0.02	-			DB-CP-31	1.58	0.00	-
	SB-CP-16	1.57	-0.01	-			DB-CP-33	1.56	-0.02	-
	SB-CP-17	1.60	0.02	-			DB-CP-35	1.53	-0.05	1.59	0.01
	SB-CP-18	1.58	0.00	-			DB-CP-37	1.57	-0.01	-
	SB-CP-19	1.60	0.02	-			DB-CP-38	1.56	-0.02	-
	SB-CP-20	1.60	0.02	-			DB-CP-39	1.58	0.00	-
	SB-CP-22	1.59	0.01	-			DB-CP-41	1.57	-0.01	-
	SB-CP-23	1.58	0.00	-
	SB-CP-24	1.57	-0.01	-
	SB-CP-25	1.58	0.00	-
	SB-CP-27	1.57	-0.01	-
	SB-CP-28	1.59	0.01	-

표준물질농도 : 1.58 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후		구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
북부	BB-CP-01	1.58	0.00	-		강서	GS-CP-02	1.51	-0.07	1.60	0.02
							GS-CP-03	1.57	-0.01	-
	BB-CP-02	1.55	-0.03	1.58	0.00
							GS-CP-04	1.60	0.02	-
	BB-CP-03	1.62	0.04	1.60	0.02
							GS-CP-09	1.59	0.01	-
	BB-CP-04	1.61	0.03	1.60	0.02
							GS-CP-10	1.60	0.02	-
	BB-CP-05	1.60	0.02	-
							GS-CP-11	1.60	0.02	-
	BB-CP-06	1.57	-0.01	-
							GS-CP-12	1.60	0.02	-
	BB-CP-07	1.57	-0.01	-
							GS-CP-17	1.62	0.04	1.59	0.01
	BB-CP-08	1.60	0.02	-
							GS-CP-18	1.57	-0.01	-
	BB-CP-09	1.56	-0.02	-
							GS-CP-19	1.62	0.04	1.60	0.02
	BB-CP-10	1.59	0.01	-
							GS-CP-20	1.60	0.02	-
	BB-CP-11	1.59	0.01	-
							GS-CP-22	1.60	0.02	-
	BB-CP-12	수리요청
							GS-CP-24	1.60	0.02	-
	BB-CP-13	1.59	0.01	-
							GS-CP-25	1.54	-0.04	1.60	0.02
	BB-CP-14	1.60	0.02	-
							GS-CP-27	1.60	0.02	-
	BB-CP-15	1.57	-0.01	-
							GS-CP-28	1.57	-0.01	-
	BB-CP-16	1.59	0.01	-
							GS-CP-29	1.60	0.02	-
	BB-CP-17	1.56	-0.02	-
							GS-CP-31	1.61	0.03	-
	BB-CP-18	1.56	-0.02	-
							GS-CP-34	1.57	-0.01	-
	BB-CP-19	1.57	-0.01	-
	BB-CP-20	수리요청				강동	GD-CP-01	1.57	-0.01	-
	BB-CP-21	1.57	-0.01	-
							GD-CP-02	1.59	0.01	-
	BB-CP-22	1.60	0.02	-
							GD-CP-03	1.60	0.02	-
	BB-CP-23	1.58	0.00	-
							GD-CP-04	1.60	0.02	-
	BB-CP-24	1.60	0.02	-
							GD-CP-05	1.59	0.01	-
	BB-CP-25	1.58	0.00	-
							GD-CP-06	1.59	0.01	-
	BB-CP-26	1.59	0.01	-
							GD-CP-07	1.60	0.02	-
							GD-CP-08	1.60	0.02	-
							GD-CP-09	1.59	0.01	-
							GD-CP-11	1.57	-0.01	-
							GD-CP-12	1.60	0.02	-
							GD-CP-13	1.57	-0.01	-
							GD-CP-14	1.57	-0.01	-

표준물질농도 : 1.58 mg/L
구분	고유번호	보정전		보정후		구분	고유번호	보정전		보정후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
남부	NB-CP-01	1.60	0.02	-		강남	GN-CP-01	1.57	-0.01	-
	NB-CP-02	1.59	0.01	-			GN-CP-02	1.58	0.00	-
	NB-CP-03	1.60	0.02	-			GN-CP-03	1.57	-0.01	-
	NB-CP-04	1.60	0.02	-			GN-CP-04	1.58	0.00	-
	NB-CP-05	1.59	0.01	-			GN-CP-05	1.60	0.02	-
	NB-CP-06	1.58	0.00	-			GN-CP-06	1.57	-0.01	-
	NB-CP-07	1.58	0.00	-			GN-CP-07	1.57	-0.01	-
	NB-CP-08	1.59	0.01	-			GN-CP-08	1.58	0.00	-
	NB-CP-09	1.59	0.01	-			GN-CP-09	1.59	0.01	-
	NB-CP-10	1.58	0.00	-			GN-CP-10	1.60	0.02	-
	NB-CP-11	1.60	0.02	-			GN-CP-11	1.59	0.01	-
	NB-CP-12	1.59	0.01	-			GN-CP-12	1.60	0.02	-
	NB-CP-13	1.60	0.02	-			GN-CP-13	1.58	0.00	-
	NB-CP-14	1.60	0.02	-			GN-CP-14	1.58	0.00	-
	NB-CP-16	1.57	-0.01	-			GN-CP-15	1.58	0.00	-
	NB-CP-17	1.60	0.02	-			GN-CP-16	1.60	0.02	-
	NB-CP-18	1.59	0.01	-			GN-CP-17	1.59	0.01	-
	NB-CP-19	1.60	0.02	-			GN-CP-18	1.57	-0.01	-
	NB-CP-25	1.60	0.02	-			GN-CP-19	1.63	0.05	1.59	0.01
	NB-CP-26	1.57	-0.01	-			GN-CP-20	1.64	0.06	1.57	-0.01
	NB-CP-27	1.58	0.00	-			GN-CP-21	1.59	0.01	-
	NB-CP-28	1.59	0.01	-			GN-CP-22	1.68	0.10	1.58	0.00
	NB-CP-29	1.60	0.02	-			GN-CP-23	1.58	0.00	-
	NB-CP-30	1.58	0.00	-			GN-CP-24	1.59	0.01	-
	NB-CP-31	1.59	0.01	-			GN-CP-25	수리요청
	NB-CP-33	1.58	0.00	-			GN-CP-26	수리요청
	NB-CP-35	1.58	0.00	-			GN-CP-27	1.59	0.01	-
	NB-CP-36	1.59	0.01	-			GN-CP-28	1.60	0.02	-
	NB-CP-37	1.58	0.00	-

▢ 아리수정수센터

표준물질농도 : 1.58 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차(mg/L)	측정값(mg/L)	오차(mg/L)
광암	GA-CP-01	1.60	0.02	-
	GA-CP-02	1.60	0.02	-
	GA-CP-03	1.59	0.01	-
구의	GU-CP-01	1.57	-0.01	-
	GU-CP-02	1.57	-0.01	-
	GU-CP-03	1.57	-0.01	-
뚝도	TD-CP-01	1.58	0.00	-
	TD-CP-02	1.60	0.02	-
	TD-CP-03	1.57	-0.01	-
	TD-CP-04	1.59	0.01	-
영등포	YD-CP-01	1.59	0.01	-
	YD-CP-02	1.59	0.01	-
	YD-CP-03	1.60	0.02	-
	YD-CP-04	1.59	0.01	-
	YD-CP-05	1.59	0.01	-
	YD-CP-06	1.59	0.01	-
	YD-CP-07	1.59	0.01	-
암사	AS-CP-01	1.58	0.00	-
	AS-CP-02	1.58	0.00	-
강북	KB-CP-01	1.60	0.02	-
	KB-CP-02	1.57	-0.01	-
	KB-CP-03	1.57	-0.01	-
	KB-CP-04	1.57	-0.01	-

▢ 상수도연구원

표준물질농도 : 1.58 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차(mg/L)	측정값(mg/L)	오차(mg/L)
신물질분석과	RA-CP-01	1.57	-0.01	-
미생물검사과	RM-CP-01	1.60	0.02	-
	RM-CP-02	1.68	0.10	1.60	0.02
	RM-CP-03	1.60	0.02	-
	RM-CP-04	1.72	0.14	1.60	0.02
	RM-CP-05	1.57	-0.01	-
	RM-CP-06	1.63	0.05	1.59	0.01
	RM-CP-07	1.60	0.02	-
	RM-CP-08	1.59	0.01	-
	RM-CP-09	1.65	0.07	1.59	0.01
	RM-CP-10	1.66	0.08	1.59	0.01
수처리연구과	IW-CP-01	1.58	0.00	-
	IW-CP-02	1.60	0.02	-
배급수연구과	IW-CP-01	1.60	0.02	-
	IW-CP-02	1.59	0.01	-

비색계 보정결과

▢ 수도사업소

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
중부	JB-DP-01	0.97	-3.0	-		1.04	4.0	-
	JB-DP-02	0.99	-1.0	-		1.03	3.0	-
	JB-DP-03	0.98	-2.0	-		1.03	3.0	-
	JB-DP-04	0.99	-1.0	-		1.03	3.0	-
	JB-DP-05	1.01	1.0	-		1.07	7.0	-
	JB-DP-06	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	JB-DP-07	1.02	2.0	-		1.01	1.0	-
	JB-DP-08	1.00	0.0	-		1.08	8.0	-
	JB-DP-09	0.99	-1.0	-		1.09	9.0	-
	JB-DP-10	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	JB-DP-11	0.99	-1.0	-		1.01	1.0	-
	JB-DP-12	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	JB-DP-13	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	JB-DP-14	0.98	-2.0	-		1.03	3.0	-
	JB-DP-15	1.01	1.0	-		1.07	7.0	-
서부	SB-DP-01	1.05	5.0	-		1.00	0.0	-
	SB-DP-02	1.04	4.0	-		1.04	4.0	-
	SB-DP-03	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-04	1.00	0.0	-		1.05	5.0	-
	SB-DP-05	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-06	1.02	2.0	-		1.02	2.0	-
	SB-DP-07	1.04	4.0	-		1.00	0.0	-
	SB-DP-08	1.03	3.0	-		1.02	2.0	-
	SB-DP-09	0.99	-1.0	-		1.05	5.0	-
	SB-DP-10	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-
	SB-DP-11	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-
	SB-DP-12	0.99	-1.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-13	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	SB-DP-14	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-
	SB-DP-15	1.04	4.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-16	1.02	2.0	-		1.00	0.0	-
	SB-DP-17	1.03	3.0	-		1.02	2.0	-
	SB-DP-18	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-19	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-20	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	SB-DP-21	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	SB-DP-22	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
동부	DB-DP-1	1.05	5.0	-		1.01	1.0	-
	DB-DP-2	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-3	0.99	-1.0	-		1.01	1.0	-
	DB-DP-4	1.00	0.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-5	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	DB-DP-6	1.00	0.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-7	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-8	0.98	-2.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-9	0.98	-2.0	-		1.02	2.0	-
	DB-DP-10	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-11	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	DB-DP-12	1.00	0.0	-		1.01	1.0	-
	DB-DP-13	1.02	2.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-14	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-15	1.00	0.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-16	1.01	1.0	-		1.01	1.0	-
	DB-DP-17	0.98	-2.0	-		1.02	2.0	-
	DB-DP-18	0.99	-1.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-19	0.99	-1.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-20	1.02	2.0	-		1.02	2.0	-
	DB-DP-21	0.98	-2.0	-		1.03	3.0	-
	DB-DP-22	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-
	DB-DP-23	1.03	3.0	-		1.05	5.0	-
	DB-DP-24	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	DB-DP-25	1.02	2.0	-		1.02	2.0	-
북부	BB-DP-01	0.98	-2.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-02	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	BB-DP-03	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-04	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-05	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-06	0.98	-2.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-07	1.01	1.0	-		1.01	1.0	-
	BB-DP-08	1.02	2.0	-		1.02	2.0	-
	BB-DP-09	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-10	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-11	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
북부	BB-DP-12	0.98	-2.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-13	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-14	1.01	1.0	-		1.04	4.0	-
	BB-DP-15	1.00	0.0	-		1.05	5.0	-
	BB-DP-16	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-17	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-18	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	BB-DP-19	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	BB-DP-20	1.02	2.0	-		1.08	8.0	-
	BB-DP-21	1.05	5.0	-		1.06	6.0	-
	BB-DP-22	1.03	3.0	-		1.06	6.0	-
	BB-DP-23	1.01	1.0	-		1.06	6.0	-
	BB-DP-24	1.00	0.0	-		1.05	5.0	-
	BB-DP-25	1.00	0.0	-		1.03	3.0	-
강서	GS-DP-02	1.01	1.0	-		1.04	4.0	-
	GS-DP-03	0.99	-1.0	-		1.06	6.0	-
	GS-DP-04	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	GS-DP-05	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-
	GS-DP-07	1.03	3.0	-		1.06	6.0	-
	GS-DP-08	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-09	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	GS-DP-10	0.99	-1.0	-		1.02	2.0	-
	GS-DP-11	1.02	2.0	-		1.02	2.0	-
	GS-DP-12	1.02	2.0	-		1.01	1.0	-
	GS-DP-13	1.03	3.0	-		1.01	1.0	-
	GS-DP-15	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-16	1.04	4.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-17	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	GS-DP-18	1.02	2.0	-		1.04	4.0	-
	GS-DP-19	1.00	0.0	-		1.06	6.0	-
	GS-DP-20	1.05	5.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-21	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-22	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	GS-DP-23	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
남부	NB-DP-1	1.03	3.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-2	1.03	3.0	-		1.07	7.0	-
	NB-DP-3	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	NB-DP-4	1.01	1.0	-		1.07	7.0	-
	NB-DP-5	1.03	3.0	-		1.08	8.0	-
	NB-DP-6	1.03	3.0	-		1.04	4.0	-
	NB-DP-7	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	NB-DP-8	0.99	-1.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-9	1.01	1.0	-		1.07	7.0	-
	NB-DP-10	1.01	1.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-11	1.03	3.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-12	1.00	0.0	-		1.03	3.0	-
	NB-DP-13	1.00	0.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-14	0.98	-2.0	-		1.05	5.0	-
	NB-DP-15	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	NB-DP-16	0.97	-3.0	-		1.02	2.0	-
	NB-DP-17	1.01	1.0	-		1.01	1.0	-
	NB-DP-18	1.01	1.0	-		1.08	8.0	-
	NB-DP-19	1.03	3.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-20	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	NB-DP-21	1.02	2.0	-		1.06	6.0	-
	NB-DP-22	0.99	-1.0	-		1.09	9.0	-
	NB-DP-23	0.99	-1.0	-		1.04	4.0	-
	NB-DP-24	1.02	2.0	-		1.05	5.0	-
	NB-DP-25	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	NB-DP-26	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	NB-DP-27	1.01	1.0	-		1.04	4.0	-
강남	GN-DP-1	1.00	0.0	-		1.06	6.0	-
	GN-DP-2	1.00	0.0	-		1.06	6.0	-
	GN-DP-3	1.02	2.0	-		1.08	8.0	-
	GN-DP-4	수리요망
	GN-DP-5	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	GN-DP-6	1.01	1.0	-		1.06	6.0	-
	GN-DP-7	1.01	1.0	-		1.05	5.0	-
	GN-DP-8	1.01	1.0	-		1.06	6.0	-
	GN-DP-9	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
강남	GN-DP-10	1.03	3.0	-		1.05	5.0	-
	GN-DP-11	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	GN-DP-12	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	GN-DP-13	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	GN-DP-14	1.03	3.0	-		1.02	2.0	-
	GN-DP-15	1.01	1.0	-		1.03	3.0	-
	GN-DP-16	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
강동	GD-DP-2	1.01	1.0	-		1.07	7.0	-
	GD-DP-4	1.02	2.0	-		1.05	5.0	-
	GD-DP-5	0.98	-2.0	-		1.02	2.0	-
	GD-DP-6	1.01	1.0	-		1.02	2.0	-
	GD-DP-7	1.03	3.0	-		1.03	3.0	-
	GD-DP-8	1.03	3.0	-		1.07	7.0	-
	GD-DP-9	1.00	0.0	-		1.03	3.0	-
	GD-DP-10	1.00	0.0	-		1.02	2.0	-
	GD-DP-11	1.03	3.0	-		1.02	2.0	-
	GD-DP-12	1.02	2.0	-		1.03	3.0	-
	GD-DP-13	1.02	2.0	-		1.07	7.0	-
	GD-DP-14	0.98	-2.0	-		1.05	5.0	-
	GD-DP-15	0.98	-2.0	-		1.05	5.0	-
	GD-DP-16	1.00	0.0	-		1.04	4.0	-
	GD-DP-17	1.00	0.0	-		1.06	6.0	-
	GD-DP-18	0.98	-2.0	-		1.04	4.0	-

▢ 상수도연구원

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)			구리(1.0 mg/L)
		측정값 (mg/L)	오차 (％)	결과	측정값 (mg/L)	오차 (％)	결과
먹는물분석과	RA-DP-01	1.00	0.0	오차범위만족	0.99	-1.0	오차범위만족