<붙임>

숙련도평가시료 분석 담당자

▢ 수도사업소

사업소	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
중 부	신상은	주무관	4년	4년
서 부	김태호	주무관	9년	9년
	류현선	주무관	6년	6년
동 부	성민재	주무관	4년	4년
북 부	박순덕	주무관	11년	9년
강 서	정지형	주무관	9년	9년
남 부	이지혜	주무관	9년	9년
	김완기	주무관	4년	4년
강 남	류의창	주무관	9년	9년
강 동	강혜성	주무관	9년	9년

▢ 아리수정수센터

정수센터	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
광암	이준호	주무관	19	19
	변승헌	주무관	12	12
	김희선	주무관	15	15
구의	김성재	주무관	9	9
	경규선	주무관	9	9
뚝도	이준호	주무관	10	10
	이승제	주무관	5	5
영등포	장현성	주무관	12	12
	홍원해	주무관	3	3
	이동조	주무관	10	8
암사	김태균	주무관	9	9
	김승태	주무관	1	1
강북	이종관	주무관	9	9

탁도계 보정결과

▢ 수도사업소

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
중부	JB-TP-01	0.48	-4.0			18.5	-7.5	20.2	1.0
	JB-TP-02	0.50	0.0			19.6	-2.0
	JB-TP-03	0.50	0.0			20.2	1.0
	JB-TP-04	0.51	2.0			21.7	8.5	20.2	1.0
	JB-TP-05	0.51	2.0			20.4	2.0
	JB-TP-06	0.50	0.0			19.6	-2.0
	JB-TP-07	0.50	0.0			19.0	-5.0
	JB-TP-08	0.50	0.0			19.6	-2.0
	JB-TP-09	0.49	-2.0			19.0	-5.0
	JB-TP-10	0.49	-2.0			20.0	0.0
	JB-TP-11	0.48	-4.0			18.7	-6.5	20.0	0.0
	JB-TP-12	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	JB-TP-13	0.49	-2.0			19.3	-3.5
	JB-TP-14	0.45	-10.0	0.50	0.0	16.7	-16.5	20.1	0.5
	JB-TP-15	0.50	0.0			19.7	-1.5
	JB-TP-16	0.49	-2.0			19.7	-1.5
	JB-TP-17	0.50	0.0			19.2	-4.0
	JB-TP-18	0.50	0.0			20.4	2.0
	JB-TP-19	0.51	2.0			19.6	-2.0
서부	SB-TP-03	0.51	2.0			20.0	0.0
	SB-TP-04	0.50	0.0			20.3	1.5
	SB-TP-06	1.57	214.0	0.50	0.0	98.0	390.0	20.1	0.5
	SB-TP-07	0.51	2.0			18.7	-6.5	20.0	0.0
	SB-TP-08	0.51	2.0			20.6	3.0
	SB-TP-09	0.49	-2.0			20.6	3.0
	SB-TP-10	0.50	0.0			20.2	1.0
	SB-TP-11	0.50	0.0			19.6	-2.0
	SB-TP-12	0.51	2.0			20.3	1.5
	SB-TP-13	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	SB-TP-14	0.49	-2.0			20.0	0.0
	SB-TP-15	0.49	-2.0			19.1	-4.5
	SB-TP-16	0.61	22.0	0.49	-2.0	25.7	28.5	20.0	0.0
	SB-TP-17	0.50	0.0			19.3	-3.5
	SB-TP-18	0.53	6.0	0.50	0.0	18.5	-7.5	19.8	-1.0
	SB-TP-19	0.51	2.0			20.9	4.5
	SB-TP-20	0.54	8.0	0.51	2.0	18.8	-6.0	20.0	0.0
	SB-TP-21	0.50	0.0			19.5	-2.5
	SB-TP-22	0.49	-2.0			20.4	2.0
	SB-TP-23	0.50	0.0			19.7	-1.5
	SB-TP-25	0.49	-2.0			18.5	-7.5	20.0	0.0
	SB-TP-26	0.49	-2.0			20.3	1.5
	SB-TP-28	0.50	0.0			19.8	-1.0
	SB-TP-29	0.51	2.0			19.2	-4.0

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
동부	DB-TP-01	0.50	0.0			19.8	-1.0
	DB-TP-02	0.49	-2.0			20.3	1.5
	DB-TP-03	0.48	-4.0			19.1	-4.5
	DB-TP-07	0.49	-2.0			19.3	-3.5
	DB-TP-10	0.49	-2.0			20.6	3.0
	DB-TP-11	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	DB-TP-12	0.50	0.0			18.4	-8.0	20.2	1.0
	DB-TP-15	0.50	0.0			19.9	-0.5
	DB-TP-16	0.50	0.0			19.6	-2.0
	DB-TP-17	0.50	0.0			19.9	-0.5
	DB-TP-18	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	DB-TP-22	0.52	4.0			19.3	-3.5
	DB-TP-23	0.50	0.0			20.4	2.0
	DB-TP-25	0.50	0.0			20.2	1.0
	DB-TP-26	0.49	-2.0			19.7	-1.5
	DB-TP-30	0.50	0.0			19.4	-3.0
	DB-TP-31	0.48	-4.0			19.0	-5.0
북부	BB-TP-01	0.50	0.0			19.4	-3.0
	BB-TP-02	0.50	0.0			20.9	4.5
	BB-TP-03	0.49	-2.0			19.1	-4.5
	BB-TP-04	0.50	0.0			19.8	-1.0
	BB-TP-05	0.51	2.0			20.0	0.0
	BB-TP-06	0.50	0.0			20.2	1.0
	BB-TP-07	0.50	0.0			20.4	2.0
	BB-TP-08	0.50	0.0			21.6	8.0	20.2	1.0
	BB-TP-09	0.51	2.0			20.1	0.5
	BB-TP-10	0.51	2.0			20.3	1.5
	BB-TP-11	0.50	0.0			19.9	-0.5
	BB-TP-12	0.53	6.0	0.49	-2.0	22.7	13.5	20.0	0.0
	BB-TP-13	0.49	-2.0			19.9	-0.5
	BB-TP-14	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	BB-TP-15	0.49	-2.0			19.4	-3.0
	BB-TP-16	0.50	0.0			20.2	1.0
	BB-TP-17	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	BB-TP-18	0.48	-4.0			19.6	-2.0
	BB-TP-19	0.49	-2.0			19.4	-3.0
	BB-TP-20	0.50	0.0			20.6	3.0
	BB-TP-21	0.49	-2.0			20.1	0.5
	BB-TP-22	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	BB-TP-23	0.51	2.0			19.7	-1.5
	BB-TP-24	0.49	-2.0			19.3	-3.5
	BB-TP-25	0.49	-2.0			19.3	-3.5
	BB-TP-26	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	BB-TP-27	0.50	0.0			19.9	-0.5
	BB-TP-28	0.49	-2.0			20.1	0.5
	BB-TP-29	0.51	2.0			19.7	-1.5
	BB-TP-30	0.49	-2.0			19.1	-4.5

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
강서	GS-TP-03	0.50	0.0			19.9	-0.5
	GS-TP-06	0.51	2.0			20.9	4.5
	GS-TP-07	0.52	4.0			20.9	4.5
	GS-TP-10	0.50	0.0			20.3	1.5
	GS-TP-11	0.50	0.0			20.0	0.0
	GS-TP-12	0.49	-2.0			19.0	-5.0
	GS-TP-13	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	GS-TP-14	0.50	0.0			19.8	-1.0
	GS-TP-15	0.50	0.0			20.6	3.0
	GS-TP-17	0.51	2.0			19.9	-0.5
	GS-TP-19	0.48	-4.0			19.2	-4.0
	GS-TP-20	0.50	0.0			19.6	-2.0
	GS-TP-23	0.50	0.0			20.0	0.0
	GS-TP-24	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	GS-TP-25	0.51	2.0			19.1	-4.5
	GS-TP-26	0.51	2.0			19.6	-2.0
	GS-TP-27	0.51	2.0			19.7	-1.5
	GS-TP-30	0.50	0.0			19.8	-1.0
	GS-TP-32	0.51	2.0			19.7	-1.5
남부	NB-TP-01	0.52	4.0			20.5	2.5
	NB-TP-02	0.50	0.0			19.4	-3.0
	NB-TP-03	0.50	0.0			19.0	-5.0
	NB-TP-04	0.49	-2.0			19.7	-1.5
	NB-TP-05	0.48	-4.0			19.4	-3.0
	NB-TP-06	0.52	4.0			16.3	-18.5	19.7	-1.5
	NB-TP-08	0.56	12.0	0.50	0.0	18.1	-9.5	20.1	0.5
	NB-TP-09	0.50	0.0			19.5	-2.5
	NB-TP-10	0.51	2.0			21.0	5.0
	NB-TP-11	0.50	0.0			19.6	-2.0
	NB-TP-12	0.49	-2.0			18.9	-5.5	20.0	0.0
	NB-TP-13	0.49	-2.0			19.2	-4.0
	NB-TP-14	0.50	0.0			26.3	31.5	20.0	0.0
	NB-TP-15	0.51	2.0			20.7	3.5
	NB-TP-16	0.52	4.0			17.6	-12.0	20.2	1.0
	NB-TP-17	0.50	0.0			20.1	0.5
	NB-TP-18	0.50	0.0			19.8	-1.0
	NB-TP-19	0.50	0.0			19.2	-4.0
	NB-TP-20	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	NB-TP-21	0.48	-4.0			19.6	-2.0
	NB-TP-23	0.48	-4.0			19.2	-4.0
	NB-TP-24	0.50	0.0			19.0	-5.0
	NB-TP-25	0.51	2.0			19.5	-2.5
	NB-TP-26	0.50	0.0			19.3	-3.5
	NB-TP-27	0.50	0.0			19.2	-4.0
	NB-TP-28	0.50	0.0			20.6	3.0
	NB-TP-29	0.50	0.0			20.2	1.0
	NB-TP-30	0.50	0.0			18.9	-5.5	20.0	0.0
	NB-TP-31	0.50	0.0			20.3	1.5
	NB-TP-32	0.52	4.0			18.7	-6.5	20.0	0.0
	NB-TP-33	0.49	-2.0			19.4	-3.0
	NB-TP-34	0.49	-2.0			19.6	-2.0

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
강남	GN-TP-01	0.51	2.0			20.7	3.5
	GN-TP-02	0.52	4.0			20.5	2.5
	GN-TP-03	0.49	-2.0			20.8	4.0
	GN-TP-04	0.51	2.0			21.0	5.0
	GN-TP-05	0.50	0.0			20.2	1.0
	GN-TP-06	0.51	2.0			20.9	4.5
	GN-TP-07	0.48	-4.0			20.6	3.0
	GN-TP-08	0.51	2.0			20.2	1.0
	GN-TP-09	0.51	2.0			20.6	3.0
	GN-TP-10	0.51	2.0			20.1	0.5
	GN-TP-11	0.50	0.0			20.6	3.0
	GN-TP-12	0.51	2.0			19.8	-1.0
	GN-TP-13	0.49	-2.0			20.2	1.0
	GN-TP-14	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	GN-TP-15	0.48	-4.0			20.5	2.5
	GN-TP-17	0.48	-4.0			20.2	1.0
	GN-TP-18	0.48	-4.0			20.3	1.5
	GN-TP-19	0.52	4.0			19.0	-5.0
	GN-TP-20	0.48	-4.0			19.3	-3.5
	GN-TP-21	0.50	0.0			19.5	-2.5
강동	GD-TP-01	0.50	0.0			21.0	5.0
	GD-TP-05	0.51	2.0			18.7	-6.5	20.1	0.5
	GD-TP-06	0.50	0.0			19.2	-4.0
	GD-TP-07	0.49	-2.0			19.5	-2.5
	GD-TP-08	0.50	0.0			19.3	-3.5
	GD-TP-09	0.50	0.0			19.2	-4.0
	GD-TP-10	0.51	2.0			20.1	0.5
	GD-TP-12	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	GD-TP-13	0.48	-4.0			19.9	-0.5
	GD-TP-14	0.51	2.0			20.0	0.0
	GD-TP-15	0.51	2.0			19.7	-1.5
	GD-TP-16	0.51	2.0			20.1	0.5
	GD-TP-17	0.51	2.0			19.3	-3.5
	GD-TP-18	0.51	2.0			19.5	-2.5
	GD-TP-19	0.46	-8.0	0.50	0.0	18.8	-6.0	20.1	0.5
	GD-TP-20	0.50	0.0			19.6	-2.0
	GD-TP-21	0.50	0.0			19.6	-2.0

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
중부	JB-TN-01	0.51	2.0			5.02	0.4			20.0	0.0			195	-2.5
서부	SB-TN-01	0.52	4.0			5.15	3.0			20.8	4.0			192	-4.0
동부	DB-TN-01	0.50	0.0			5.09	1.8			20.1	0.5			194	-3.0
남부	NB-TN-01	0.49	-2.0			4.94	-1.2			19.8	-1.0			202	1.0
강남	GN-TN-01	0.50	0.0			5.06	1.2			19.5	-2.5			192	-4.0
강동	GD-TN-01	0.50	0.0			5.01	0.2			19.9	-0.5			199	-0.5

▢ 수도사업소

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
암사	AS-TP-01	0.49	-2.0			20.1	0.5
	AS-TP-02	0.50	0.0			20.4	2.0

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
광암	GA-TN-01	0.50	0.0			5.07	1.4			20.2	1.0			198	-1.0
	GA-TN-02	0.49	-2.0			5.21	4.2			19.8	-1.0			196	-2.0
구의	GU-TN-01	0.51	2.0			5.13	2.6			20.3	1.5			194	-3.0
	GU-TN-02	0.50	0.0			4.89	-2.2			19.8	-1.0			195	-2.5
뚝도	TD-TN-01	0.49	-2.0			5.18	3.6			19.4	-3.0			198	-1.0
	TD-TN-02	0.52	4.0			5.09	1.8			19.1	-4.5			228	14.0	201	0.5
영등포	YD-TN-01	0.49	-2.0			5.03	0.6			19.9	-0.5			190	-5.0
	YD-TN-02	0.50	0.0			5.09	1.8			20.4	2.0			192	-4.0
암사	AS-TN-01	0.50	0.0			5.11	2.2			19.8	-1.0			208	4.0
강북	GB-TN-01	0.51	2.0			4.89	-2.2			19.5	-2.5			201	0.5
	GB-TN-02	0.50	0.0			4.91	-1.8			20.8	4.0			203	1.5
	GB-TN-03	0.50	0.0			5.03	0.6			19.8	-1.0			197	-1.5

▢ 본부 및 상수도연구원

◦ 휴대용 탁도계

구분	고유번호	0.5 NTU				20 NTU
		보정전		보정후		보정전		보정후
		측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)	측정값 (NTU)	오차(%)
먹는물분석과	RA-TP-01	0.50	0.0			20.0	0.0
미생물검사과	RM-TP-01	0.39	-22.0	0.5	0.0	14.9	-25.5	20.1	0.5
수처리연구과	IW-TP-01	0.50	0.0			20.2	1.0
본부 총무과	IT-TP-01	0.50	0.0			20.0	0.0
	IT-TP-02	0.50	0.0			20.0	0.0
	IT-TP-03	0.51	2.0			20.2	1.0
	IT-TP-04	0.50	0.0			19.5	-2.5
	IT-TP-05	0.49	-2.0			19.8	-1.0
	IT-TP-06	0.52	4.0			21.2	6.0	20.3	1.5
	IT-TP-07	0.50	0.0			20.1	0.5
	IT-TP-08	0.50	0.0			19.6	-2.0
	IT-TP-09	0.48	-4.0			20.2	1.0

◦ 탁상용 탁도계

구분	고유 번호	0.50 NTU				5.0 NTU				20 NTU				200 NTU
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)	측정값 (NTU)	오차 (%)
먹는물 분석과	RA-TN-01	0.50	0.0	-		5.00	0.0	-		20.0	0.0	-		200	0.0	-
미생물 검사과	RM-TN-01	0.51	2.0	-		5.12		-		19.5	-2.5	-		190	-5.0	-
수처리 연구과	IW-TN-01	0.51	2.0	-		5.09		-		19.6	-2.0	-		203	1.5	-

잔류염소계 보정결과

▢ 수도사업소

표준물질농도 : 0.23 mg/L
구분	고유번호	보정전		보정후		구분	고유번호	보정전		보정후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
중부	JB-CP-01	0.21	-0.02			동부	DB-CP-2	0.22	-0.01
	JB-CP-02	0.22	-0.01				DB-CP-3	0.25	0.02
	JB-CP-03	0.21	-0.02				DB-CP-4	0.21	-0.02
	JB-CP-04	0.22	-0.01				DB-CP-6	0.21	-0.02
	JB-CP-05	0.21	-0.02				DB-CP-8	0.21	-0.02
	JB-CP-06	0.22	-0.01				DB-CP-9	0.22	-0.01
	JB-CP-07	0.21	-0.02				DB-CP-11	0.18	-0.05	0.23	0.00
	JB-CP-08	0.23	0.00				DB-CP-17	0.23	0.00
	JB-CP-09	0.22	-0.01				DB-CP-19	0.21	-0.02
	JB-CP-10	0.22	-0.01				DB-CP-20	0.21	-0.02
	JB-CP-11	0.23	0.00				DB-CP-22	0.21	-0.02
	JB-CP-12	0.24	0.01				DB-CP-25	0.22	-0.01
	JB-CP-13	0.23	0.00				DB-CP-28	0.22	-0.01
	JB-CP-14	0.20	-0.03	0.22	-0.01		DB-CP-29	0.23	0.00
	JB-CP-15	0.23	0.00				DB-CP-31	0.23	0.00
	JB-CP-16	0.24	0.01
	JB-CP-17	0.20	-0.03	0.23	0.00
	JB-CP-18	0.24	0.01
	JB-CP-19	0.23	0.00
서부	SB-CP-12	0.09	-0.14	0.25	0.02
	SB-CP-13	0.22	-0.01
	SB-CP-14	0.21	-0.02
	SB-CP-15	0.24	0.01
	SB-CP-16	0.23	0.00
	SB-CP-17	0.22	-0.01
	SB-CP-18	0.23	0.00
	SB-CP-19	0.22	-0.01
	SB-CP-22	0.43	0.20	0.23	0.00
	SB-CP-23	0.22	-0.01
	SB-CP-25	0.21	-0.02
	SB-CP-27	0.22	-0.01
	SB-CP-28	0.23	0.00

표준물질농도 : 0.23 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후		구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
북부	BB-CP-01	0.24	0.01			강서	GS-CP-02	0.22	-0.01
	BB-CP-02	0.22	-0.01				GS-CP-03	0.25	0.02
	BB-CP-03	0.21	-0.02				GS-CP-04	0.21	-0.02
	BB-CP-04	0.23	0.00				GS-CP-06	0.21	-0.02
	BB-CP-05	0.25	0.02				GS-CP-08	0.21	-0.02
	BB-CP-06	0.23	0.00				GS-CP-9	0.22	-0.01
	BB-CP-07	0.24	0.01				GS-CP-11	0.18	-0.05	0.23	0.00
	BB-CP-08	0.24	0.01				GS-CP-17	0.23	0.00
	BB-CP-09	0.24	0.01				GS-CP-19	0.21	-0.02
	BB-CP-10	0.24	0.01				GS-CP-20	0.21	-0.02
	BB-CP-11	0.23	0.00				GS-CP-22	0.21	-0.02
	BB-CP-12	0.22	-0.01				GS-CP-25	0.22	-0.01
	BB-CP-13	0.23	0.00				GS-CP-28	0.22	-0.01
	BB-CP-14	0.25	0.02				GS-CP-29	0.23	0.00
	BB-CP-15	0.21	-0.02				GS-CP-31	0.23	0.00
	BB-CP-16	0.22	-0.01
	BB-CP-17	0.21	-0.02
	BB-CP-18	0.23	0.00
	BB-CP-19	0.23	0.00
	BB-CP-20	0.23	0.00
	BB-CP-21	0.22	-0.01
	BB-CP-22	0.23	0.00
	BB-CP-23	0.23	0.00
	BB-CP-24	0.23	0.00
	BB-CP-25	0.24	0.01
	BB-CP-26	0.22	-0.01

표준물질농도 : 0.23 mg/L
구분	고유번호	보정전		보정후		구분	고유번호	보정전		보정후
		측정값(mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)			측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)	측정값 (mg/L)	오차 (mg/L)
남부	NB-CP-01	0.25	0.02			강남	GN-CP-01	0.21	-0.02
	NB-CP-02	0.23	0.00				GN-CP-02	0.23	0.00
	NB-CP-03	0.25	0.02				GN-CP-03	0.23	0.00
	NB-CP-04	0.22	-0.01				GN-CP-04	0.22	-0.01
	NB-CP-05	0.24	0.01				GN-CP-05	0.22	-0.01
	NB-CP-06	0.20	-0.03	0.23	0.00		GN-CP-06	0.25	0.02
	NB-CP-07	0.22	-0.01				GN-CP-07	0.22	-0.01
	NB-CP-08	0.23	0.00				GN-CP-08	0.04	-0.19	0.23	0.00
	NB-CP-09	0.22	-0.01				GN-CP-09	0.24	0.01
	NB-CP-10	0.21	-0.02				GN-CP-10	0.24	0.01
	NB-CP-11	0.22	-0.01				GN-CP-11	0.24	0.01
	NB-CP-13	0.24	0.01				GN-CP-12	0.25	0.02
	NB-CP-14	0.24	0.01				GN-CP-13	0.23	0.00
	NB-CP-15	0.23	0.00				GN-CP-14	0.24	0.01
	NB-CP-16	0.22	-0.01				GN-CP-15	0.23	0.00
	NB-CP-18	0.23	0.00				GN-CP-16	0.22	-0.01
	NB-CP-19	0.23	0.00				GN-CP-17	0.24	0.01
	NB-CP-20	0.23	0.00				GN-CP-18	0.23	0.00
	NB-CP-21	0.23	0.00				GN-CP-19	0.23	0.00
	NB-CP-22	0.23	0.00				GN-CP-20	0.23	0.00
	NB-CP-23	0.23	0.00				GN-CP-21	0.23	0.00
	NB-CP-24	0.24	0.01				GN-CP-22	0.24	0.01
	NB-CP-25	0.21	-0.02				GN-CP-23	0.22	-0.01
	NB-CP-26	0.22	-0.01			강동	GD-CP-01	0.22	-0.01
	NB-CP-27	0.23	0.00				GD-CP-02	0.23	0.00
	NB-CP-28	0.22	-0.01				GD-CP-03	0.23	0.00
	NB-CP-29	0.23	0.00				GD-CP-04	0.22	-0.01
	NB-CP-30	0.22	-0.01				GD-CP-05	0.21	-0.02
	NB-CP-31	0.22	-0.01				GD-CP-06	0.23	0.00
	NB-CP-32	0.23	0.00				GD-CP-07	0.22	-0.01
	NB-CP-33	0.22	-0.01				GD-CP-08	0.23	0.00
	NB-CP-34	0.23	0.00				GD-CP-09	0.23	0.00
							GD-CP-10	0.23	0.00
							GD-CP-11	0.23	0.00
							GD-CP-12	0.23	0.00
							GD-CP-13	0.22	-0.01
							GD-CP-14	0.22	-0.01

▢ 아리수정수센터

표준물질농도 : 0.23 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차(mg/L)	측정값(mg/L)	오차(mg/L)
광암	GA-CP-01	0.23	0.00
	GA-CP-02	0.23	0.00
	GA-CP-03	0.23	0.00
구의	GU-CP-01	0.23	0.00
	GU-CP-02	0.39	0.16	0.23	0.00
	GU-CP-03	0.23	0.00
뚝도	TD-CP-01	0.06	-0.17	0.23	0.00
	TD-CP-02	0.10	-0.13	0.23	0.00
	TD-CP-03	0.07	-0.16	0.23	0.00
영등포	YD-CP-01	0.23	0.00
	YD-CP-02	0.22	-0.01
	YD-CP-03	0.22	-0.01
	YD-CP-04	0.22	-0.01
	YD-CP-05	0.22	-0.01
	YD-CP-06	0.23	0.00
	YD-CP-07	0.23	0.00
암사	AS-CP-01	0.23	0.00
	AS-CP-02	0.23	0.00
강북	KB-CP-01	0.23	0.00
	KB-CP-02	0.22	-0.01
	KB-CP-03	0.23	0.00
	KB-CP-04	0.24	0.01

▢ 본부 및 상수도연구원

표준물질농도 : 0.23 mg/L
구분	고유번호	보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차(mg/L)	측정값(mg/L)	오차(mg/L)
신물질분석과	RA-CP-01	0.22	-0.01
미생물검사과	RM-CP-01	0.23	0.00
	RM-CP-02	0.21	-0.02
	RM-CP-03	0.22	-0.01
	RM-CP-04	0.25	0.02
	RM-CP-05	0.20	-0.03	0.24	0.01
	RM-CP-06	0.21	-0.02
	RM-CP-07	0.24	0.01
	RM-CP-08	0.23	0.00
	RM-CP-09	0.24	0.01
	RM-CP-10	0.22	-0.01
수처리연구과	IW-CP-01	0.25	0.02
	IW-CP-02	0.22	-0.01
배급수연구과	IW-CP-01	0.23	0.00
	IW-CP-02	0.24	0.01
본부 수질과	IT-CP-01	0.22	-0.01
	IT-CP-02	0.23	0.00
	IT-CP-03	0.22	-0.01
	IT-CP-04	0.21	-0.02
	IT-CP-05	0.23	0.00
	IT-CP-06	0.22	-0.01
	IT-CP-07	0.25	0.02
	IT-CP-08	0.23	0.00
	IT-CP-09	0.22	-0.01
	IT-CP-10	0.23	0.00
	IT-CP-11	0.22	-0.01
	IT-CP-12	0.24	0.01
	IT-CP-13	0.22	-0.01

비색계 보정결과

▢ 수도사업소

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
중부	JB-DP-01	0.98	-2.0			0.99	-1.0
	JB-DP-02	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	JB-DP-03	0.96	-4.0			0.99	-1.0
	JB-DP-04	0.98	-2.0			0.97	-3.0
	JB-DP-05	0.98	-2.0			0.97	-3.0
	JB-DP-06	0.96	-4.0			1.01	1.0
	JB-DP-07	1.00	0.0			1.02	2.0
	JB-DP-08	0.99	-1.0			1.03	3.0
	JB-DP-09	1.01	1.0			1.00	0.0
	JB-DP-10	0.97	-3.0			1.00	0.0
	JB-DP-11	0.97	-3.0			1.04	4.0
	JB-DP-12	1.00	0.0			1.03	3.0
	JB-DP-13	1.00	0.0			1.03	3.0
	JB-DP-14	0.97	-3.0			1.00	0.0
	JB-DP-15	0.99	-1.0			0.99	-1.0
서부	SB-DP-01	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	SB-DP-02	1.01	1.0			1.00	0.0
	SB-DP-03	0.95	-5.0			1.00	0.0
	SB-DP-04	0.95	-5.0			0.98	-2.0
	SB-DP-05	0.97	-3.0			1.03	3.0
	SB-DP-06	0.95	-5.0			1.00	0.0
	SB-DP-07	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	SB-DP-08	0.94	-6.0			0.98	-2.0
	SB-DP-09	0.95	-5.0			0.99	-1.0
	SB-DP-10	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	SB-DP-11	0.96	-4.0			0.98	-2.0
	SB-DP-12	0.95	-5.0			0.99	-1.0
	SB-DP-13	0.94	-6.0			1.01	1.0
	SB-DP-14	1.00	0.0			1.02	2.0
	SB-DP-15	0.98	-2.0			0.99	-1.0
	SB-DP-16	0.95	-5.0			0.97	-3.0
	SB-DP-17	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	SB-DP-18	0.94	-6.0			0.99	-1.0
	SB-DP-19	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	SB-DP-20	0.96	-4.0			1.00	0.0
	SB-DP-21	0.98	-2.0			0.96	-4.0
	SB-DP-22	0.93	-7.0			1.00	0.0

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
동부	DB-DP-1	1.01	1.0			0.99	-1.0
	DB-DP-2	0.97	-3.0			0.98	-2.0
	DB-DP-3	1.05	5.0			0.98	-2.0
	DB-DP-4	1.02	2.0			0.96	-4.0
	DB-DP-5	1.00	0.0			0.97	-3.0
	DB-DP-6	0.96	-4.0			0.98	-2.0
	DB-DP-7	1.04	4.0			0.98	-2.0
	DB-DP-8	0.99	-1.0			0.97	-3.0
	DB-DP-9	1.04	4.0			1.00	0.0
	DB-DP-10	1.01	1.0			0.99	-1.0
	DB-DP-11	1.05	5.0			1.01	1.0
	DB-DP-12	0.96	-4.0			0.99	-1.0
	DB-DP-13	1.06	6.0			1.00	0.0
	DB-DP-14	1.05	5.0			1.00	0.0
	DB-DP-17	1.04	4.0			0.99	-1.0
	DB-DP-18	1.04	4.0			0.99	-1.0
	DB-DP-21	1.04	4.0			0.96	-4.0
	DB-DP-22	1.01	1.0			0.97	-3.0
	DB-DP-23	1.03	3.0			0.95	-5.0
	DB-DP-24	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	DB-DP-25	0.98	-2.0			0.98	-2.0
북부	BB-DP-01	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	BB-DP-02	0.98	-2.0			1.00	0.0
	BB-DP-03	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	BB-DP-04	0.97	-3.0			0.98	-2.0
	BB-DP-05	0.98	-2.0			1.00	0.0
	BB-DP-06	0.99	-1.0			1.02	2.0
	BB-DP-07	0.97	-3.0			0.99	-1.0
	BB-DP-08	0.99	-1.0			1.00	0.0
	BB-DP-09	0.96	-4.0			0.98	-2.0
	BB-DP-10	0.96	-4.0			0.99	-1.0
	BB-DP-11	0.99	-1.0			0.99	-1.0

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
북부	BB-DP-12	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	BB-DP-13	0.99	-1.0			0.97	-3.0
	BB-DP-14	1.01	1.0			0.97	-3.0
	BB-DP-15	0.95	-5.0			0.97	-3.0
	BB-DP-16	0.98	-2.0			0.99	-1.0
	BB-DP-17	0.97	-3.0			1.00	0.0
	BB-DP-18	0.95	-5.0			0.99	-1.0
	BB-DP-19	1.03	3.0			0.98	-2.0
	BB-DP-20	0.98	-2.0			0.99	-1.0
	BB-DP-21	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	BB-DP-22	0.98	-2.0			0.99	-1.0
	BB-DP-23	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	BB-DP-24	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	BB-DP-25	0.96	-4.0			0.98	-2.0
강서	GS-DP-02	0.99	-1.0			1.01	1.0
	GS-DP-03	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	GS-DP-04	0.95	-5.0			0.98	-2.0
	GS-DP-05	0.98	-2.0			1.00	0.0
	GS-DP-07	1.00	0.0			1.00	0.0
	GS-DP-08	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	GS-DP-10	0.97	-3.0			1.00	0.0
	GS-DP-11	0.96	-4.0			0.98	-2.0
	GS-DP-12	0.96	-4.0			1.00	0.0
	GS-DP-13	0.96	-4.0			1.00	0.0
	GS-DP-15	1.00	0.0			0.98	-2.0
	GS-DP-16	1.01	1.0			1.00	0.0
	GS-DP-17	0.95	-5.0			0.99	-1.0
	GS-DP-18	0.96	-4.0			0.97	-3.0
	GS-DP-19	0.96	-4.0			0.99	-1.0
	GS-DP-20	1.02	2.0			0.99	-1.0
	GS-DP-21	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	GS-DP-22	1.00	0.0			0.98	-2.0

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
남부	NB-DP-1	0.99	-1.0			1.02	2.0
	NB-DP-2	1.00	0.0			1.01	1.0
	NB-DP-3	1.01	1.0			1.01	1.0
	NB-DP-4	0.95	-5.0			1.01	1.0
	NB-DP-5	1.01	1.0			0.98	-2.0
	NB-DP-6	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	NB-DP-7	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	NB-DP-8	0.99	-1.0			1.00	0.0
	NB-DP-9	0.96	-4.0			0.98	-2.0
	NB-DP-10	0.97	-3.0			0.99	-1.0
	NB-DP-11	0.98	-2.0			1.01	1.0
	NB-DP-12	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	NB-DP-13	0.94	-6.0			0.98	-2.0
	NB-DP-14	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	NB-DP-15	0.97	-3.0			0.99	-1.0
	NB-DP-16	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	NB-DP-17	0.97	-3.0			1.01	1.0
	NB-DP-18	0.98	-2.0			1.04	4.0
	NB-DP-19	1.01	1.0			0.98	-2.0
	NB-DP-20	1.01	1.0			0.99	-1.0
	NB-DP-21	1.00	0.0			0.97	-3.0
	NB-DP-22	1.02	2.0			0.98	-2.0
	NB-DP-23	0.98	-2.0			0.98	-2.0
	NB-DP-24	1.00	0.0			0.99	-1.0
	NB-DP-25	0.95	-5.0			0.99	-1.0
	NB-DP-26	0.99	-1.0			1.00	0.0
	NB-DP-27	1.02	2.0			0.99	-1.0
강남	GN-DP-1	0.99	-1.0			1.00	0.0
	GN-DP-2	0.98	-2.0			1.00	0.0
	GN-DP-3	0.95	-5.0			1.01	1.0
	GN-DP-4	0.98	-2.0			0.96	-4.0
	GN-DP-5	1.00	0.0			0.97	-3.0
	GN-DP-6	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	GN-DP-7	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	GN-DP-8	1.00	0.0			0.98	-2.0
	GN-DP-9	1.01	1.0			1.05	5.0

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)				구리(1.0 mg/L)
		보정 전		보정 후		보정 전		보정 후
		측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)	측정값(mg/L)	오차율 (%)	측정값 (mg/L)	오차율 (%)
강남	GN-DP-10	0.97	-3.0			0.96	-4.0
	GN-DP-11	0.98	-2.0			0.96	-4.0
	GN-DP-12	0.99	-1.0			0.98	-2.0
	GN-DP-13	1.00	0.0			0.99	-1.0
	GN-DP-14	0.99	-1.0			1.00	0.0
	GN-DP-15	0.99	-1.0			1.01	1.0
	GN-DP-16	1.00	0.0			1.00	0.0
강동	GD-DP-1	1.01	1.0			1.01	1.0
	GD-DP-2	0.97	-3.0			1.00	0.0
	GD-DP-4	0.95	-5.0			1.02	2.0
	GD-DP-5	0.97	-3.0			0.99	-1.0
	GD-DP-6	0.95	-5.0			0.98	-2.0
	GD-DP-7	0.97	-3.0			0.99	-1.0
	GD-DP-8	1.00	0.0			0.99	-1.0
	GD-DP-9	0.97	-3.0			0.98	-2.0
	GD-DP-10	0.97	-3.0			0.98	-2.0
	GD-DP-11	0.99	-1.0			1.00	0.0
	GD-DP-12	1.01	1.0			0.98	-2.0
	GD-DP-13	0.95	-5.0			0.98	-2.0
	GD-DP-14	0.99	-1.0			0.99	-1.0
	GD-DP-15	0.98	-2.0			1.00	0.0
	GD-DP-16	1.02	2.0			0.98	-2.0
	GD-DP-17	0.97	-3.0			0.98	-2.0
	GD-DP-18	0.95	-5.0			0.95	-5.0

▢ 상수도연구원

구분	고유번호	철(1.0 mg/L)			구리(1.0 mg/L)
		측정값 (mg/L)	오차 (％)	결과	측정값 (mg/L)	오차 (％)	결과
먹는물분석과	RA-DP-01	1.00	0.0	오차범위만족	0.99	-1.0	오차범위만족