혈액응고장비 비교사양서

======================================

제조사	"SYSMEX"	"STAGO"	비 고
모델	CA-660	STA Compact
주요특징(Features)
검체와 시약의 흡입 및 분주, 예열과 측정, 샘플 프루브 세척, 시약량 모니터링 등을 자동으로 실행한다	좌동	좌동
PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin time, Extrinsic factors Intrinsic factors, Antithrombin III, FDP, D-dimer 등의 측정항목에서 5 항목의 혈액 응고검사를 무작위로 한 번에 분석할 수 있다.	좌동	좌동
분석 중 worklist 또는 Q.C. file 등을 검색할 수 있다.	좌동	좌동
STAT 기능이 있어 응급검체를 즉시 분석할 수 있는 전용홀더 이용	전용홀더	전용홀더 없음
바코드 리더 사용으로 호스트 컴퓨터에 정보 전송이 가능하다.	가능	가능
3,000 테스트 결과 (600 검체의 검사결과)를 저장할 수 있다.	가능	가능

제조사	"SYSMEX"	"STAGO"	비 고
모델	CA-660	STA Compact
Specification
Principle
"a" Clotting : Scattered light detection method *Percentage (coagulation point detection method) Chromogenics : Colorimetric method Immunological : Turbidimetric method "b" Clotting : Electro-magnetic sensor detection Chromogenic and immunological method	"a"	"b"
Detector (측정채널 개수)
"a" Clotting method : 4 Chromogenic method : 1 Immunologic method : 1 "b" Scattered and Transmitted light detection unit : 8	"a"	"b"
Throughput (시간당 검체처리속도, tests/hr)	60	150

제조사	"SYSMEX"	"STAGO"	비 고
모델	CA-660	STA Compact
Specification
장비 사용 중에도 검체의 수납이 자유로운 External type 형식	external type	internal type
냉각기능이 있는 Reagent cooler가 부착되어 자동으로 시약을 최적의 조건 으로 만들어 준다.	좌동	좌동
검체 흡입 시 바코드리더를 이용하여 ID 확인 및 Order Inquiry를 실시한다.	좌동	좌동
Primary tube를 직접 장착하여 검체의 흡입이 가능하다.	좌동	불가
큐벳형태가 개별형(individual type)으로 큐벳손실이 적음	개별형(individual type)	롤형(roll type)
세정액	Cell clean 5배 희석액/ 증류수	전용 세정액
운영체제 및 사용자 친화도 - 운영체제(OS) - System status display	Sysmex OS 터치 칼라스크린 실시간, 컬러 메시지, 2D Bar-code	Windows 터치 칼라스크린 실시간, 컬러 메시지

제조사	"SYSMEX"	"STAGO"	비 고
모델	CA-660	STA Compact
Specification
검사결과 출력	Built-in Printer	External Printer
정도관리 프로그램	L-J 또는 X bar program	L-J 또는 X bar program
Dimension (Main unit) - w x d x h (단위: mm) - 중량 (단위: kg)	566 x 490 x 490 42	975 x 720 x 640 140
제품 보증기간	2년	2년