규 격 대 비 표

Comparative Table of Specification

HSK. No	물품분류번호	Item. No : 1	품 명 : 디지털치과진단용파노라마 COMMODITY : DISITAL PANORAMA
제품설명 (Description)	제작자(생산국) Maker(Source)			바텍(대한민국)	모리타(일본)
	Model			PAX-i	EPOCS
	Unit Price( $, FCA조건)			39,490	48,000
Ⅰ. 용도(End-user's Use) - 진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 치아, 턱 등을 촬영하는 기구로서 진단 및 검진용 으로 사용됨. Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods) 1. 본체(Main body) 1SET - 튜브헤드 1EA - 센서 (CMOS or CCD) 1EA - 바이트블록 1EA - 연장선 1EA - 소프트웨어(DICOM INTERFACE) 1EA - 컴퓨터본체 1EA - 19인치 모니터 1EA - 미니 키보드, 유선마우스 각1EA - 리모컨 조사스위치 1EA 2. accessories - 바이트블록 비닐 1SET Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification) 가. 엑스레이튜브 1) 초점크기 : 0.5mm 또는 그 이하 나. 엑스레이필터 1) 고유여과 : 0.8 mm Al 2) 부가여과 : 2.0 mm Al or 2.5mm Al 3) 총 여 과 : 2.8 mm Al 또는 2.5 mm Al				좌동 좌동 좌동 CMOS 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 2.0 mm Al 좌동	좌동 좌동 좌동 CCD 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 좌동 2.5 mm Al 좌동

다. 엑스레이발생장치 1) 관전압 : 50 to 90 kV 또는 60 to 80 kV Constant Potential 2) 관전류 : 4 to 10 mA 또는 8 to 10 mA Direct Current 3) 스켄타임 : Max. 10.1 s or 13.0 s (UHD : 20.2 s) 라. 제어장치 : 인공지능 Auto-focusing or varilable 1) Sensor와 X선 초점의 거리 : 490.3 mm or 500mm 2) 노출시간(Normal mode) : 10.1 s or 20.2 s 3) 환자별 노출타임 별도 설정 : 성인 - 9.7 s or 13 s 소아 - 9.1 s or 12.8 s 4) 촬영 위치별 노출타임 별도 설정 : Left : 4.9 s 또는 Right : 4.9 s 또는 Front : 7.0 s TMJ opened and closed : 4 x 3.5 s 이하 Sinus : 8.8 s 이하 5) Cooling Time : 60s cooling time 마. 영상처리장치 (1) 디지털엑스선촬영장치 : 1) 형태 : Large-area imageSensor (CMOS or CCD) 2) Pixel resolution(픽셀 해상도) : 5~10 lp/mm(pixel size : 100 um) 3) X-ray Dynamics : 14 bits 4) Frame rate : 300 fps 또는 그 이상 바. 지지대 1) Column 높이 : 1,600~1,700 mm (2,300~2,400mm:상승시) 2) 수직이동 : 전동이동 사. 조작 스위치 1) 컴퓨터 프로그램 선택으로 인한 조작성 및 시인성 향상	50 to 90 kV 4 to 10 mA Max. 10.1 s Auto-focusing 490.3 mm 10.1 s 성인 - 9.7 s 소아 - 9.1 s 좌동 좌동 CMOS SENSOR 5 lp/mm 좌동 좌동 1,600 mm 좌동 좌동	60 to 80 kV 1 to 10 mA Max. 13.0 s variable 500 mm 20.2 s 성인 - 13 s 소아 - 12.8 s 좌동 좌동 CCD SENSOR 10 lp/mm 좌동 좌동 1,700 mm 좌동 좌동

아. 소프트웨어 1) 사용자가 쉽게 사용을 할 수 있도록 한글 지원 및 마이크로소프트 윈도우 인터페이스 환경에서 구동 2) 인트라오럴 X-ray 디지털 영상, 파노 라마 X-ray 디지털 영상,구강카메라 영상과 모두 인터페이스가 가능 3) 촬영된 X-ray 이미지는 자동으로 환자 데이터베이스 폴더로 기록, 보관 4) 소프트웨어 기능 - 환자 일반 데이터 등록 및 편집 - X-ray 이미지 획득 및 모니터 에서 조회 / 해당 환자 데이터 베이스로 자동 기록 및 저장 - 기 저장된 이미지 조회 (조회 시 검색 조건 부여 가능)/일자. 시간 순으로 저장 이미지 정렬 - 이미지에 주석 입력 - 이미지 확대 및 축소 - 이미지 명암 및 contrast 조절 - 이미지 흑백 반전 - 다양한 이미지 필터 - 이미지 각도 회전 - 이미지 상 선택부위 길이 및 각도 측정 - 화면 분할 후 복수 이미지 표시 - 획득된 이미지 동 형식 혹은 다른 형식의 이미지 파일로 변환하여 외부 저장가능 - 외부 이미지 파일 전용 소프트 웨어 내로 저장 가능 - 스캐너, 디지털 카메라 등 외부 기기를 통한 이미지 스캔 및 직접 저장	좌동	좌동

(5) 운영환경 가) CPU : Intel® Core2 Duo E7500 2.93Ghz 이상 나) 메모리 2 GB 이상 다) 하드디스크 320 GB 이상 라) Windows 7 Premium 64 Bit 또는 이상 마) PCI slot : 1개 이상) 바) 해상도 1280x1024x24bit or more 19” 이상으로 표현 가능한 모니터 자. 장비의 크기 W1,060~1,100mm D1,200~1,250mm H2,300~2,350mm Ⅳ. 기타 조건(Remarks) 1. 설치 1) 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다. 2) 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다. 2. 사후관리 1) 소모품을 제외한 부품은 검수 후 3년간 무상 A/S 보증한다. 단, 사용자 과실 및 천재지변은 제외. 3. PACS SYSTEM 연동프로그램이 포함된다. 4. 설치후 검사업체 검사관련 비용을 부담한다.	좌동 W1,060mm D1,200mm H2,300mm 좌동 좌동 좌동 좌동	좌동 W1,100mm D1,250mm H2,350mm 좌동 좌동 좌동 좌동