사업소 현장방문 실험실 운영 점검표

(먹는물 분야 : 미생물 및 현장 측정항목)

□ 점검표 : 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균), 현장 측정항목 (탁도, 잔류염소, pH)
점 검 내 용	점검결과
	유	무	해당 사항 없음	비고
1) 시료채취
1-1. 시료 채취 장비 및 물품 보유여부 및 보유 상태의 적정성
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유 (수돗물 채수시 멸균을 위한 장비 등 구비) (무균병, 화염멸균 위한 토치, 아이스박스, 아이스팩, 멸균 시료 용기 보유)
2) 전처리
2-1. 전처리에 필요한 장비 및 시약 보유 (고압멸균기, 티오황산나트륨 등 보유 여부)
2-2. 시료 보존 기간 내 분석 실시 여부 (일반세균: 24시간 이내, 총대장균군 및 대장균: 30시간 이내)
2-3. 잔류염소 중화 방법 숙지 여부 (적정 농도 티오황산나트륨 사용 여부)
2-3. 피펫 등 멸균을 위한 적절한 대처 (멸균제품 사용 또는 실험실에서 직접 멸균사용 적정여부)
점 검 내 용	점검결과
	유	무	해당 사항 없음	비고
3) 접종 및 배양
3-1. 필요한 장비 또는 장비 및 물품 보유
3-1-1. 배양기, 항온수조, 자외선 검출기, 피펫, 페트리접시 보유
3-1-3. 배양기의 정상가동 (미생물 배양 온도, 35±0.5℃ 확인 )
3-2. 실험실의 무균조작에 대한 청결성
3-2-1. 무균조작이 가능한 청결한 실험실 상태 (무균작업대 보유)
3-3. 규정된 배지 사용 여부 (먹는물수질공정시험기준에 따른 시판용 배지구입 또는 배지 조제법 숙지 여부 확인)
3-4. 음성대조군의 시험 여부 (멸균 희석액으로 사용하는 인산완충용액 또는 멸균 증류수로 시험)
4) 시험결과의 계산
4-1. 각 시험항목별 양성결과 판정의 숙지 (총대장균군: 양성시 배양 후 노란색 형성 유무, 대장균: 양성시 배양 후 형광색 형성 유무 등 확인)

점 검 내 용	점검결과
	유	무	해당 사항 없음	비고
4-2. 결과표시의 적절성 (먹는물 수질기준에 적합한 단위를 사용) (총대장균군 및 대장균 : 검출 또는 불검출/100mL, 일반세균 : CFU/mL)
5) 기타
5-1. 분석 환경의 적정성
5-1-1. 항온․항습기의 정상가동 (온도 및 습도)
5-1-2. 사용하기 전 70% 알코올로 클린벤치 소독
5-1-3. 클린벤치를 UV로 정기적으로 멸균
5-2. 시료 및 시약의 관리 (교차오염 방지 등)
5-2-1. 조제 배지 및 시료 보관의 적절성 (분리보관)
5-2-2. 냉장보관 장비 구비
5-2-3. 배지(배지 제조에 필요한 시약 등) 보관의 적절성 (제조일자, 유효기간, 폐기 등에 관한 관리)
점 검 내 용	점검결과
	유	무	해당 사항 없음	비고
5-3. 장비 및 물품의 관리
5-3-1. 장비관리 적정성 (배양기 : 시험시 마다 온도점검, 멸균기 : 멸균 정상 작동 체크) (정제수의 관리를 위하여 필터 등의 주기적 교체 등)
5-3-2. 멸균기구 사용의 적정성 (일회용 멸균 피펫 사용 또는 멸균하여 1회만 사용)
5-4. 실험실 폐액 관리
5-4-1. 실험실 폐액 처리의 적정성(미생물 배양액은 멸균 후 폐기)
5-4-2. 배양이 끝난 플레이트의 폐기시 적절한 조치 여부 (실험 후 플레이트는 멸균처리 후 멸균봉투에 봉한 후 폐기하는지 여부)
5-5. 시험일지 기록 유지
5-6. 시험자 안전
5-6-1. 실험복, 실험용 장갑 착용 여부

확인자 :        수도사업소      성명:               (서명)

서울물연구원      성명:               (서명)