2015. 소방자동차 구매 규격서 [감염확산방지 음압특수구급차]
서울특별시 소방재난본부 [안전지원과]

제 1 장  총   칙

목 적

본 규격은 서울특별시 소방재난본부에서 구매하는 감염확산방지 구급자동차는 음압장치의 최소 기본적인 설계 ․ 제작지침을 제공하여 소방관서에서 사용될 새로운 특수구급차에 대하여 적용한다.

적 용

납품 자는 제작하는 자동차의 구조와 성능 및 부수장치, 장비에 대한 일반적 기준의 최소요구사항을 수행할 책임이 있다.

법령준수

감염확산방지 구급차는 위법 사항이 없어야 하며, 자동차관리법, 도로교통법 등 관련규정에 의하여 형식승인이나 검사 등 법령에 정한 필요한 행정절차를 필 한 제품이어야 한다.

표식 및 도장

색상 및 기타 세부도색기준은 국민안전처 소방자동차 색상디자인 표준 도색지침의 기준을 준용 및 적용하고 세부디자인은 수요자와 협의하여 시공한다.

소방로고, 문자 표지를 부착하여야 하고, 부착 면은 외관과 균형 및 조화를 이룰 수 있어야 한다.

구급차의 전면, 후면, 측면 및 지붕에는 소방표지기준 및 소방장비 관리규칙에 의한 표지를 하여야 한다.

차량 제원

수입차량을 적용 한다

전장 7,300mm 이하, 전폭 2,200mm 이하, 전고 2,900mm 이하

엔진의 출력은 180ps 이상으로 한다.

자동 변속장치(Automatic)를 적용하여야 한다.

승차인원: 5인 이상으로 한다.

최대총중량은 5,000kg 이하로 한다.

휠베이스는 4,400mm 이하로 한다.

차체 구조 및 도어

메르스 등 감염성 질병의 외부 전파를 효과적으로 차단할 수 있고, 운전자 및 구조자의 감염을 방지 할 수 있는 운전실과 완전 격리, 분리형 구조로 한다.

충격 및 진동에도 강한 내구성을 가져야 한다.

후륜 축은 에어 서스펜션을 장착하여야 하며, 방진 베드와 선택 적용할 수 있다.

구조자의 환자실 출입이 용이하도록 폭 750mm 이상의 출입구 슬라이딩 도어를 적용한다.

후면 도어는 260도 이상 오픈 가능한 양문형 도어를 적용한다.

후면 도어 하단에는 승, 하차를 위한 적정한 크기의 발판을 장착하여야 한다.

측면 환자실 입구 하단부에 전동 발판을 장착하여야 한다.

환자실 구조 및 장치

일반사항

환자실은 완벽한 음압 작동을 위해 완벽 밀폐 구조로 구성되어야 하며, 외벽은 폴리에스테르가 코팅된 알루미늄 재질이어야 한다.

의료기구 보관함, 산소 공급 장치, 응급구조 가방 및 기타 장비 보관함 등은 감염 확산 방지를 위해 환자실과 분리된 별도의 구획에 위치해야 하며 외부 구조자의 접근이 용이하여야 한다. 별도의 보관 구획은 총 3개소 이상 되어야 하며 세부 구성은 가로세로높이 세변의 합이 2m 이상 1개소, 1.5m 이상 1개소, 1m 이상 1개소이다.

환자실 전체 구조는 모듈러 타입으로 제작되어야 하고, 운전실과는 완전 격리 구조로 제작 되어야 한다.

방호복을 입은 상태에서도 구급활동이 가능하도록 최소한 환자실내는 장 4,000mm 이상, 폭 2,000mm 이상, 고 1,900mm 이상을 확보하여야한다.

구조 및 장치

공기정화를 위한 필터는 HEPA H14와 동급이거나 높아야 한다.

공기 순환량이 시간당 600m³ 이상 되어야 한다.

환자실내 기압 상태를 확인 할 수 있는 장치가 장착되어야 하며, 공기의 유입, 유출을 자동적으로 조절할 수 있는 장치가 있어야 한다.

환자실 내 산소포화도 측정 장치가 있어야 하고, 산소농도에 따른 경고시스템이 작동하여야 한다.

환자실의 소독을 위한 자동 시스템을 갖추고 있어야 한다.

정현파 인버터를 장착하며, 용량은 1,700W 이상으로 한다.

2개의 배터리를 사용하기 위한 10.5~15V 듀오전압계를 장착하여야 한다.12/220V 소켓을 장착하여야 한다.

자동온도조절기능이 있는 7kW 이상의 열교환기를 장착하여야 한다.

온도조절 컨트롤박스에는 온도 디스플레이 장치가 탑재되어야 한다.

3점식 벨트를 포함한 회전 가능한 구조자용 시트가 장착되어야 한다.

천장 매립형 콘솔 및 실내손잡이 2개소 이상을 장착하여야 한다.

타월 및 소독제 디스펜서 장착, 장갑 보관함 등 있어야 한다.

수납함은 구급차의 기본 장비를 탑재 할 수 있는 공간을 확보하고, 장착 할   수 있는 충분한 구조를 갖추어야 한다.

산소 outlet은 환자를 돌볼 수 있는 충분한 구조로 장착되어야 한다.

주들것은 환자를 이송하기에 적합하여야 하고 수요기관과 협의를 거쳐 결정할 수 있다.

주들것 베이스와 방진 기능을 갖출 경우, 차량 에어서스펜션과 관련하여 수요기관과    협의 후 선택 적용 할 수 있다.

기타 세부적인 사항은 수요부와 협의하여 제작한다.

중앙집중식 조작반 및 운전자석 구조

중앙집중식 조작반은 음압, 소독 각 구획의 잠금등 차량에 필요한 특장 기능과 구급활동에 필요한 기능이 운전석 조작 반에서 조작 가능하도록 스위치 류를 집중화시켜야 한다.

중앙집중형 스위치를 통해 음압 및 소독시스템 조작이 가능하여야 한다.

중앙집중형 스위치를 통해 각 구획 도어 잠금이 가능하여야 한다.

운전자석에서 조명, 경고시스템이 통합적으로 조작 가능하여야 한다.

운전자석 상부에 헬맷 보관함이 있어야 한다.

운전자석 부근에는 220/12V 충전 장치가 장착되어있어야 하며, 접근이 용이하여야 한다.

사이렌 작동을 위한 풋(Foot) 스위치가 장착되어야 한다.

환자실과 의사소통이 가능하도록 인터콤(intercom) 시스템이 장착되어야 한다.

각종 조명장치

일반사항

조명장치는 각각 별개로 단속되어야 한다

각종 등화장치의 합성수지 제품은 열 변형이 없는 내열성 재질이어야 한다.

등화장치의 추가는 법규 및 차량에 이상이 없는 범위 내에서 수요자와 납품자가 협의하여 추가 설치 할 수 있다.

조명장치 위치 및 구성

환자실 바디 좌, 우측 상부 각 2개, 후면 상부에 2개의 작업등을 장착하여야 한다.

운전석 및 조수석 탑승용 LED 조명 장치를 장착하여야 한다.

환자실 내부 상단에 트라우마 치료를 위한 LED 조명을 장착하여야 한다.

작업등 및 각종 조명은 목적에 부합하도록 장착되어야 하며, 필요시 밝기, 위치, 수량 등을 수요자와 협의하여 설치 할 수 있다.

음향경보장치(Sound Alarm System)

전면에 LED 점멸등을 장착하여야 한다.

전면상부, 측면상부, 후면상부에 경광등 및 사이드 경광등을 장착하여야 한다.

차량의 안전을 위해 360도 어느 방향에서나 확인 가능한 고휘도 LED 타입을 사용 하여야 한다.

음향 경보장치

전자사이렌 시스템을 갖추고 있어야 한다. (4가지 톤 이상)

모터 사이렌이 장착되어야 한다.

내, 외부 통신장치

운전자석에서 격리된 환자실과 의사소통이 가능하도록 통신장비를 갖추어야 한다.

자동영상 기록장치(블랙박스)

일반사항

영상기록장치는 주행 또는 정차 중 발생되는 교통사고 및 재난현장 상황 등의 영상과 음향을 저장해 선명한 화질로 재생할 수 있어야 한다.

영상기록장치는 자동 저장기능과 수동 저장기능이 있어야 하고 자동기능은 차량충격 등에 의하여 자동으로 작동되고 수동기능은 사용자의 필요에 의하여 손쉽게 작동되어야 한다.

성 능

카메라는 CMOS 300만 화소 이상으로 광각175도로 음성녹음 기본내장

저장메모리는 SDHC 8GB 이상으로 순환저장방식에 의하여 상시 24시간 녹화가 가능하여야 한다.

충격에 의한 녹화기능은 충격을 감지하면 충격 전 15초 이상, 충격 후 10초 이상 동안의 영상을 저장할 수 있어야 한다.

후방감시 카메라

일반사항

운전석에서 운전자가 차량 후미를 감시할 수 있는 카메라가 설치되고 이를 확인 할 수 있도록 실내에는 모니터가 설치되어야 한다.

후방감시카메라장치(이하”카메라장치”라 함) 는 차량용 전원을 사용하고 후진기어 변속 시 자동(On/Off)으로 작동되며, 또한 수동방식의 On/Off 기능이 있어야 한다.

모니터

모니터는 자동차 항법시스템(Navigation system) 기능이 있어야 하고 7인치 이상의 터치방식 패널구조로서 최신형을 적용한다.

카메라

카메라 장치는 차량의 후진기어 변속 시 0.5초 이내에 작동하여야 한다.

카메라는 방진 및 방수 구조로써 충분한 후방감시기능을 가져야 하며, 적외선LED가 부착되어 야간에도 시인성이 좋아야 한다.

카메라는 차량 후방 및 환자실 내부의 감시기능과 녹화기능을 겸비하여야 하며, 또한 각 기능별 분리 조정도 가능하여야 한다.

환자실 주요기능 특수장치

음압 시스템 및 공기정화 시스템은 G7 (선진 7개국) 국가 내 국가 공인기관의 가이드 라인을 준수하여 제작된 시스템이어야 하며, 이를 증명할 서류를 제출하여야 한다.

여과시스템을 통해 재 처리된 공기 및 환자실 내,외부의 유출입 공기의 필터링 가능 (감염질병 확산 방지를 위한 저압 상태 유지)한 기능이 있어야 한다.

공기 처리 시스템을 통한 자동 온도 조절 기능이 있어야 한다.

포름알데히드 및 암모니아의 훈증 및 소독을 위한 내장형 유닛 장착을 하여야 한다.

환자실 산소농도 모니터링에 따른 공기 입출 자동 보정 장치가 있어야 한다.

사고기록장치, 온도표시장치, 보온상자 등이 있어야 한다.

내부 모니터링 카메라, 인터폰 연결, 회전형 구조자 시트가 있어야 한다.

차량 납품

차량은 한국어로 된 취급과 유지.관리에 대한 설명서가 있어야 한다.

샤시를 위한 서류들은 샤시 제작사 표준에 의거되어야 한다.

제작사 증명서

공급자 증명서

차량 및 장비보증에 대한 증명서

한국인 기술자에 대한 제작사의 훈련(교육) 증명서

유지. 관리 서비스를 위한 공장과의 계약서

입찰자는 한국 자동차관리법에 의한 수입차량 수리가 가능한 1급 정비의 샤시 & 엔진을 위한 관리능력을 제공하여야 하며 대규모 자기인증 제작자 자격을 갖추어야 한다. 또한 입찰 참여시 국내 공장 등록증을 보유한 업체이어야 한다.

계약서 & 동의서

해당지역으로부터 승인받은 공장 증명서

기술 제안서 & 차량의 도면, 카탈로그

보증은 샤시와 환자실 모두 3년을 적용 받을 수 있어야 한다.

납품자는 사용법 교육을 하여야 한다.

Article Name	Size	Quantity	Remarks
Belts	For Chassis	2Set	provide
Air filter	For Chassis	2EA	provide
Fuel filter	For Chassis	2EA	provide
Oil filter	For Chassis	2EA	provide
Gear box oil filter	For Chassis	2EA	provide
Wiper blade	For Chassis	2EA	provide
Spare lights [all kinds]	For Chassis	2Set	provide
Fuse [all kinds]	For Chassis	2Set	provide
Spare tire	For Chassis	2EA	Fixed type
Manual fire extinguisher	Dry powder 3.3 KG	2EA	provide

Spare parts lists

[별표 1]

음압구급차 구급장비

(구급관리팀 제공 / 2015.8.)

용도별	기 능 별	장 비 명	보유기준	비고
의료장비	기도확 보유지	후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함 )	1세트
	호흡유지	백밸브 마스크 (성인용,소아용,영아용)	각 2세트
		자동식 산소소생기 (고정용․휴대용)	각 1세트
		충전식 흡인기	1대
		네블라이저	1대
	심장박 동회복	자동제세동기(고급형)	1대
	순환유지	쇼크방지용 바지	1세트
	외상처치장비	긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트
		구출고정장치(KED)	1세트
		공기 또는 진공부목	1세트 이상
		패드부목	1세트 이상
		기초인명소생가방세트	조별 1세트 이상
의료장비	환자이송	주들것	1세트
		분리형 들것	1세트
		계단이송용 또는 의자식 들것	1세트
		가변형 들것	1세트
	검사장비	혈압계	조별 1세트 이상
		체온계	조별 1세트 이상
		청진기	조별 1세트 이상
		혈당 측정기	조별 1세트 이상
		산소포화도 측정기	조별 1세트 이상
감염관리 및 안전보호 장비	대원보 호용장비	폐기물 보관통	1개
		주사바늘폐기용기	1개
증거확보용장비	증거확 보용장비	블랙박스(CCTV)	1대 이상

끝 -