서울시 대기오염측정소 유지보수용역

과업지시서(HORIBA사)

2019. 12

서울시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

과 업 지 시 서

1. 과업명 : 2020년 대기오염측정기(HORIBA사) 유지보수용역

2. 목  적

본 유지보수용역은 서울시의 대기오염 실태를 파악하기 위하여 설치․운영하고 있는 대기오염 자동측정기 및 부대장비에 대하여 주기적인 통상점검, 수시점검 및 정기점검 등을 실시하고, 측정 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시켜, 서울시 지역주민의 쾌적한 환경보전을 위하여 신속하고 정확한 환경정책을 수립할 수 있도록 기여하는데 있다.

3. 과업수행기간

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지로 한다.

4. 명  칭

이 과업내용을 작성함에 있어 편의상 과업 발주자를 "발주기관"이라 칭하고, 또 과업수행자를 "계약상대자"라 칭하며, "발주기관"와 "계약상대자"는 본 과업을  이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 한다.

5. 대상장비 및 위치

가. 대상장비 : 총 5개소  53대

대상장비명	제작회사	수량		점검주기
SO2 측정기	HORIBA사	5	대	월2회이상
CO 측정기	HORIBA사	5	대	〃
NOx(NO, NO2) 측정기	HORIBA사	5	대	〃
O3 측정기	HORIBA사	5	대	〃
PM-10 측정기	Met One사	5	대	〃
PM-2.5측정기	Met One사	5	대	〃
WD/WS 측정기	GILL사 외 기타	10	대	〃
Temp/HUM 측정기	LAMBRECHT사 외 기타	10	대	〃
CH4/N-CH4측정기	HORIBA사	3	대	〃
계		53	대

나. 대상측정소

- 가스상, 기상, 입자상 장비 : 총 5개소, 61항목 (등가성평가:10대)

구분	측정소명	주소	가스	기상	입자상	비고	설치년도
도시 (2)	구로구	구로구 가마산로 27길 45(구로고등학교)	5	4	2		2018.2
	서초구	서초구 신반포로15길 16 (반포2동 주민센터)	5	4	2		2018.4
도로변 (3)	동작대로	동작구 동작대로 145 (이수역 북단 버스중앙차로)	7	4	2	CH4/ n-CH4	2010.7
	정릉로	성북구 돈암동 8-164 (길음램프 )	7	4	2	CH4/ n-CH4	2010.7
	화랑로	노원구 화랑로 429 (태릉입구역 8번 출구)	7	4	2	CH4/ n-CH4	2009.9
			31	20	10
총계		5개소	61
등가성 평가지점		5개소

6. 과업수행 내용

본 유지보수 용역은 정기점검과 긴급점검(수시점검)으로 구분하여 실시하되, 실      시횟수 및 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 점검업무

1) 연간점검(정밀 분해검사; overhaul)

"계약상대자"는 측정기의 정확도를 유지하기 위하여 정밀 분해검사(overhaul)를 년1회 이상 실시하고, 그 결과를 별지 서식에 기재하여 월말 준공계 제출 시 첨부하여 제출한다. 이를 위하여 연간점검 계획은 계약일로부터 1개월 이내에 제출해야 하며, 연간점검은 상반기 내 완료하여야 한다.

(가) 주 기 : 1회/년

『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』및『환경측정기기의 형식승인·정도검사     등에 관한 고시』에 의한 정도검사일 이전에 실시토록 한다.

(나) 인 력 : 고급기술자, 중급기술자 중 1인 이상

(다) 점검내용

(1) 측정기의 정밀 분해검사

(2) 성능저하 부품의 교체 및 측정기의 정밀 진단

(3) 표준물질에 의한 교정과 보수․점검 등

2) 분기점검

"계약상대자"는 NOx측정기의 정확도를 유지하기 위하여 컨버터 효율을 년2회 이상 점검을 실시하고, 그 결과를 별지 서식에 기재하여 분기말(6월,12월) 준공계 제출 시 첨부하여 제출한다.

(가) 주 기 : 2회/년

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』및『환경측정기기의 형식승인·정도검사      등에 관한 고시』에 의한 정도검사일 이전 또는 이후에 실시토록 한다.

(나) 인 력 : 고급기술자, 중급기술자 중 1인 이상

(다) 점검내용

(1) 측정기의 컨버터 효율

(2) 성능저하 부품의 교체 및 측정기의 정밀 진단

(3) 표준물질에 의한 교정과 보수․점검 등

3) 월간점검(통상점검)

'대기오염측정망 설치․운영지침(환경부)’의 점검사항에 준하여 실시하며, 점검내용을 별지 서식에 기재하여 월말 준공계와 함께 제출한다.

(가) 주 기 : 측정소별 2회/월 이상

(나) 인 력 : 고급기술자, 중급기술자 중 1인 이상

(다) 점검내용

(1) 시료 여지 진행사항 점검

(2) 시료 온도 및 압력 점검 및 조정

(3) 시료 채취관 및 도입관 세척(월 1회이상)

(4) 샘플 라인 히팅 온도 및 가동 상태 점검

(5) Beta Count 점검 및 조정

(6) 검․교정 등 정도검사

(7) 시료 펌프 점검

(8) 시료의 여지 진행사항 점검

(9) Data Logger 현 시간 일치 여부 점검 등

(10) 수소발생기 증류수 점검 및 보충, 수소라인 외부 누입여부 점검

(11) UV Lamp 감도 점검 및 조정

(12) Scrubber 점검 및 교체

(13) Converter 효율 점검 및 보상

(14) IR Source 점검 및 조정

(15) 시료 Filter 교체

(16) Chamber, Converter 및 Cooler 온도 점검

(17) 기타 측정기 성능을 향상시키기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

(18) 계절적 특성에 따른 황사발생이 많이 발생하는 시기에는 여지상태 점검, 펌프의 성능저하 예방, Inlet 청소, range 조정 등 수시점검을 통하여 집중적으로 관리하며 황사발생이 끝난 후에도 동일한 수시점검을 실시하도록 한다.

4) 긴급점검(고장보수)

(가) "계약상대자"는 대상 측정기의 고장 또는 측정 DATA에 이상이 발생하였을 경우 "발주기관"의 요청(유선 또는 공문)에 따라 24시간 이내 현장에 출장하여 수리 후 그 결과를 즉시 보고하여야 한다.( 단, "계약상대자"는 "발주기관"에게 지연 양해를 사전에 협의하여 "발주기관"이 특별한 사정이 있다고 인정한 경우에는 예외로 한다.)

(나) 단, "계약상대자"는 "발주기관"에게 지연 양해를 사전에 협의하여 "발주기관"이 인정한 경우에는 예외로 한다

(다) 긴급점검은 통상점검과 중복 시 통상점검 1회를 실시한 것으로 간주한다.

(라) 토․일․공휴일에는 연구원 전산센타(TMS)망을 통해 고장유무확인(오존, 황사예경보 특근직원이 확인함)후 "계약상대자"에 통보하면 "계약상대자"는 즉시    현장에 출 동하여 수리하고, 보고하여야한다.

5) 미세먼지(PM10, PM2.5)등가성평가

(가) 계약상대자는 미세먼지 자동측정기의 정도관리를 위하여 등가성평가 대상 측정소에 대하여 미세먼지 자동측정기기 운영지침에 규정한 등가성평가를 PM2.5는 반기 7일이상, PM10은 연 10일 이상 중량법 시료채취기(Class I)와 비교측정 하여야 한다. 여지의 설치 및 회수는 과업수행자(계약상대자)가 실시하며, 여지 준비, 항량 및 칭량은 발주기관에서 실시한다. 등가성평가 기준에 미달시 재교정후 등가성 평가를 실시한다.

(나) 발주기관은 대기오염측정망 설치 운영지침에 따라 등가성 평가용 중량법 시료채취기    (Class I)를 국가기준측정시스템(NRM)과 연 1회 비교측정하여 정도관리하며, 이를 위   해 계약상대자는 각 측정소에 설치된 시료채취기를 서울특별시보건환경연구원으로 이   동시 기기의 분리 및 설치에 필요한 기술 인력을 제공하여야 한다.

6). 정도검사

(가) 측정소별 정도검사 전 까지 정비를 완료 검사결과에 부적합이 없도록 하며, 불합격시에는 “계약상대자”의 비용으로 재검사를 실시하여 정도검사 결과가 적합할 때 까지 재검사를 실시하여야 한다.

(나) 중량법 시료채취기(Class I) 및 기상관측장비 정도검사시 장비 검사장으로 장비 이동이 필요한 경우 “발주기관”의 요청에 의하여 “계약상대자”는 기기의 분리 및 설치에 필요한 기술 인력을 제공하여야 한다.

나. 실시 계획 및 준공계

"계약상대자"는 매월 ‘6. 가’에 규정한 유지보수 점검업무의  실시 계획서를 작성하여  전 월 10일 전까지 "발주기관"에게 제출하고 별도 지시사항이 없는 한 계획서대로 실시하여야 하며, 통상 점검표, 교정기록물이 포함된 준공계를 익월 10일까지 제출해야 한다.

다. 공통사항

1) 측정기의 부품 교체 후 교정을 반드시 실시하여야 하고, 교정 결과를 준공계 별지서식에 첨부하여 제출한다.

2) 점검과정 중 특이사항 발생시나, 연간, 통상, 긴급점검(고장보수)을 완료 하였을 시 그 결과를 즉시 감독공무원 및 업무 담당자에게 유선 또는 서면으로 보고하여야 한다.

3)“계약상대자”는 측정망이 상시 청결하게 유지 될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.(측정망 내,외부를 포함한다.)

4) 본 용역과 관련하여 감독공무원은 각 측정망의 업무 담당자로 하며, 대기측정관리팀 담당자를  대표 감독 공무원으로 한다.

5) 그 외 과업지시서에 규정되지 아니한 사항에 대해서는"발주기관" "계약상대자"가 협의하여 결 정한다.

7. 용역비 지급방법

가. 대가의 지불

"발주기관"은 용역단가를 계약단가로 하여 "계약상대자"가 유지보수 용역 실시 후 서면으로 청구한 용역비를 매월 말 대상 측정기의 가동율에 따라 지불한다.

매월 대금 지불(월 유지보수비) = ∑(각 측정소 월 지급액 × 각 측정소 가동률)

※ 각 측정소 월 지급액 : 계약금액 ÷ 12개월 ÷ 측정소 수

※ 가동률(%) 〓 유효측정시간 ÷ 총 시간 × 100

※ 가동률 산정에서 통상점검은 정상가동으로 인정하고 그 외는 고장으로 간주한다.

※ 측정소이전, 정전, 천재지변, 휴일보안경비로 인한 출입제한 등 부득이한 사정으로 정상가동 되지 않을 때는 제외한다.(단 정전의 경우 한국전력공사의 책임에 속한 것만 제외한다)

나. 삭감조치

1) 1개월 연속 초과해서 측정기의 이상으로 비정상 가동되는 측정기가 있을 때는 다음과 같이 계산하여 월지급액에서 추가 삭감한다.

월지급액

삭감액 = ───────── × 1개월 초과 미가동 측정기 수

총 측정기 수

2) 단위 측정소 가동률이 60% 미만일 경우 당해 측정소 월지급액을 전액 삭감한다.

3) 단위기기 가동률이 60%미만일 경우 당해 월지급액에서 단위기기에 해당하는 유지보용역비를 삭감한다.

4) 통상점검을 미실시한 경우 통상점검 전체회수에서 미실시한 회수만큼 월지급액에서 추가 삭감한다.

월지급액

삭감액 = ────────────── × 통상점검 미실시회수

총 측정기 수 × 2회

5) "발주기관"이 측정소 점검내용 중 미비한 사항을 시정요구 할 경우 "계약상대자"은 즉시 시정조치를 취하여야 하며, 정당한 사유 없이 시정이 이루어지지 않을 경우 시정요구 회수를 통상점검 미실시 회수에 추가 삭감한다.

6) 위 7. 나.항 중 1) 2) 3)의 중복 시 최고 삭감 액이 되는 항을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 정상가동 삽입

측정기는 정상가동 중이나 측정소 이전 및 개축, 공사(외부), 정전, 단전, 천재지변, 정기점검 및 및 "발주기관"의 사정으로 인하여 정상가동 되지 않을 시는 측정이 불가능한 시점을 기준으로 15일 까지는 100% 정상가동 한 것으로 인정한다.

8. 업무수행 여건

가. 일반 사항

1) "계약상대자"는 보수점검 업무를 신속․정확하게 수행하기 위하여 소요부품 및 전문기술요원을 항상 확보하여 긴급수리에 대처하여야 한다.

2) 소요부품, 전문기술요원의 미확보로 인한 가동률 저하에 대한 것은  "계약상대자"가 책임진다.

3) 또한 소요부품 및 전문기술요원 미확보로 정상 가동이 불가능시는 계약특수조건 제4조 1), 2)항에 준하여 시행할 수 있다.

4) "계약상대자"는 측정소에 출입 시 장비 및 기기의 도난 및 파손에 대하여 책임을 진다.

나. 비용부담

1) 측정기의 유지보수를 위하여 필요한 소모성 부품은 "발주기관"이 부담한다.(단,   "계약상대자"는 기기의 노후화나 부품교체가 예상될 경우, 즉시 "발주기관"에게  보고한 후에 "발주기관"과 협의하여 처리한다.

2) 소모성자재 중 각종 Tube(Tygon, Tefleon, Silicon) 및 filter, 보수 점검에 필요한 기구 및 공구 등은 "계약상대자"가 부담한다.

다. 기구 및 공구 준비

"계약상대자"는 보수 점검업무에 필요한 기구 및 공구 등을 항상 준비하여 정상가동  에 지장이 없도록 한다.

9. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

“계약상대자”는 본 과업수행이 공공시설인 점을 인지하고 정부 또는 우리시에서 정한 모든 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 “계약상대자”에게 있다.

나. 보안관리의 책임

“계약상대자”는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.(측정소 출입문 시건장치 철저 관리 등)

10. 용역수행자의 관리

가. 용역감독

발주부서는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 “계약상대자”에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, “계약상대자”는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원현황 및 업무수행상태

② 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주부서는 설계품질 확인 및 용역업무수행에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 “계약상대자”는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

다. 용역참여자 교체

이 용역에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 다음 각 호의1에 해당되어 과업수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 “계약상대자”는 이에 따라야 한다.

① 참여기술자가 대기오염측정망 설치․ 운영지침(환경부)의 규정에 의한 기준 및 관련 법규를 위반 하였을 때.

② 참여기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 용역에 참여 하지 아니할 때.

③ 참여기술자의 고의 또는 과실로 인하여 용역수행을 조잡하게 또는 부실하게 수행하였을 때.(정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달할 때)

④ 참여기술자의 기술능력이 부족하여 측정망 유지관리에 차질을 초래하거나 용역감독원의 정당한 지시에 응하지 아니한 때.

⑤ 이 용역에 참여하는 기술자가 질병, 사망, 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체와 감독원의 승인을 받아야 한다.

라. 인계인수

용역참여 기술자가 위와 같은 사유로 교체 되는 경우 그동안의 진행된 사항에 대한 인수인계를 철저히 하여 측정소 유지관리에 지장이 없도록 한다.(보안관리 포함)

11. 안전관리의 의무

① “계약상대자”는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 “계약상대자”의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

② 용역수행 중 발생할 수 있는 종사원의 신체적 이상을 미연에 예방하여야 하며, 이의 소홀로 인한 종사원의 건강, 신원, 위생, 복무기강 등의 유지에 관한 일체와 고의 혹은 과실로 인한 사고, 인명손상 등에 대하여 “계약상대자”는 일체의 책임을 진다.

12. 법률준수의 의무

“계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어서 종사원에 대하여 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 등 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

13. 과업수행 내용

가. 정기점검(총 분해점검(Overhaul Cleaning))

① “발주자”로부터 유지보수용역 업무를 부여받은 “계약상대자”는 모든 장비의 고장을 예방하고, 측정기 고유의 성능을 회복시키기 위하여 정기점검(Overhaul Cleaning)을 년1회 이상 실시한다. 점검일수는 대기오염측정소 1개 측정소에 1일(1.5일)을 기준으로 산정한다. 단 정기점검은 통상점검을 실시한 것으로 간주한다.

② 정기점검은 특별한 사정이 없는 한 『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』 및『환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시』에 의한 정도검사일 이전에 실시토록 한다.

③ 점검완료 후 대상기기마다의 점검결과를 제출하여 확인받아야 한다.

④ 모든 측정소를 항상 청결히 유지하여야 하며 정기점검을 수행하는 인력의 범위는 14.가.①에 의하여야 한다.

나. 통상점검

① “수행자”는 측정장비 및 부속기기의 가동상태를 확인하고 주기적인 교정과 고장을 사전에 예방하기 위한 통상점검을 월2회 이상 실시하고 완료 후 그 결과(별지 2-1호 서식)를 제출하여 확인받도록 한다. 점검일수는 가스상 및 입자상 측정기가 있는 1개 측정소에 0.4일을 기준으로 산정하고, 가스상 측정기 또는 입자상 측정기만 있는 1개 측정소에 0.3일을 기준으로 산정한다.  점검사항은 대기오염측정망설치운영지침 별지 제4호 서식(환경부, 2018)에 준한다.

② 모든 측정소를 항상 청결히 유지하여야 하며 통상점검을 수행하는 인력의 범위는 14.가.②에 의하여야 한다.

다. 수시점검

① 수시점검은 “발주자”가 측정 장비의 고장 또는 측정 자료의 이상 발생시, 수리 또는 원인 규명을 위하여 “수행자”에게 요청(유선 또는 홈페이지 게시판)하여 실시하는 부정기적인 점검이며(이상 없을시 월1회 이상 실시) 점검완료 후 그 결과를 제출(별지 3호서식)하여 확인받아야 한다.

② 수시점검을 수행하는 인력의 범위는 14.가.③ 이상 이어야 한다. 점검일수는 1개 측정소에 0.5일을 기준으로 한다.

③ 수시점검은 예상치 못한 불시 고장 등으로 응급조치 등이 필요할 시 수시로 실시하는 것으로 정해진 점검회수는 없다.

④ 수시점검 요청 시 휴일과 상관없이 당일 내 도착하여 점검토록 하여야 한다.

⑤ 계절적 특성에 따른 황사발생이 많이 발생하는 시기에는 여지상태 점검, 펌프의 성능저하 예방, Inlet 청소, range 조정 등 수시점검을 통하여 집중적으로 관리하며 황사발생이 끝난 후에도 동일한 수시점검을 실시하도록 한다.

라. 미세먼지(PM10, PM2.5)등가성평가

① 계약상대자는 미세먼지 자동측정기의 정도관리를 위하여 등가성평가 대상 측정소에 대하여 미세먼지 자동측정기기 운영지침에 규정한 등가성평가를 PM2.5는 반기 7일 이상, PM10은 연 10일 이상 중량법 시료채취기(Class I)와 비교측정 하여야 한다. 여지의 설치 및 회수는 과업수행자(계약상대자)가 실시하며, 여지 준비, 항량 및 칭량은 발주기관에서 실시한다. 등가성평가 기준에 미달시 재교정후 등가성 평가를 실시한다.

② 발주기관은 대기오염측정망 설치 운영지침에 따라 등가성 평가용 중량법 시료채취기(Class I)를 국가기준측정시스템(NRM)과 연 1회 비교측정하여 정도관리하며, 이를 위해 계약상대자는 각 측정소에 설치된 시료채취기를 서울특별시보건환경연구원으로 이동시 기기의 분리 및 설치에 필요한 기술 인력을 제공하여야 한다.

③ 미세먼지 등가성평가를 수행하는 인력의 범위는 14.가.② 이상 이어야 한다. 미세먼지 등가성평가를 수행하는 인력의 범위는 14.가.② 이상 이어야 한다. 점검일수는 등가성평가는 PM2.5는 반기별 1회, PM10는 연1회로 수행하며, 1회당  1개 측정소에 0.4일을 기준으로 산정한다.

마. 정도검사

① 측정소별 정도검사 전 까지 정비를 완료 검사결과에 부적합이 없도록 하며, 불합격시에는 “계약상대자”의 비용으로 재검사를 실시하여 정도검사 결과가 적합할 때 까지 재검사를 실시하여야 한다.

② 중량법 시료채취기(Class I) 및 기상관측장비 정도검사시 장비 검사장으로 장비 이동이 필요한 경우 “발주기관”의 요청에 의하여 “계약상대자”는 기기의 분리 및 설치에 필요한 기술 인력을 제공하여야 한다.

마. 기술교육

① “계약상대자”는 측정장비 담당직원의 원활한 운영 및 정도관리를 위하여 측정기 전반에 관한 이론과 실습교육, 고장시 응급조치, 교정방법 등을 “발주기관”의 요청시 교육을 실시하여야 한다.

② 주요 교육내용

• 측정기기의 전반적인 이론․실기교육 및 응급조치 요령 등

• 측정기기의 Operating 및 교정(Calibration) 방법 등

• 측정기술 관련 최신정보 및 측정소별 운영매뉴얼 작성 등

14. 용역관리 전문인력 범위

가. “계약상대자“는 다음과 같은 전문 인력을 확보하여 점검을 실시하여야 한다.

① 연간점검 : 중급기술자 중 1인 이상

② 통상점검 : 초급기술자 및 고급숙련기술자 중 1인 이상

③ 수시점검 - 초급기술자 및 중급숙련기술자 중 1인 이상

※ 기술자의 등급 및 자격기준(엔지니어링사업대가의 기준 참조)

15. 부품관리

가. 부품공급

① “발주기관”는 측정장비의 유지 및 보수에 필요한 부품을 원칙적으로 공급한다. 다만, 긴급을 요하는 부품이 발생할 경우 “발주기관”와 협의 후 비상용 부품을 “계약상대자”가 우선 공급 교체하여 정상화 한 후 구매가 완료되면 교체한다.

② “계약상대자”는 통상점검 및 정기점검 등을 실시하여 취득한 성능저하 소모품내역을 “발주기관”에게 통보하여 수리소모품을 사전 확보할 수 있도록 하여 고장 발생시 구매지연으로 인하여 결측 되는 사례가 없도록 한다.

③ “계약상대자” 보수점검업무를 신속하게 수행하기 위하여 비상용 부품 및 소모품을 항시 확보하여 긴급수리에 대처하여야 하며 비상용 부품 및 소모품 미확보로 인한 가동률저하는 전적으로 “계약상대자”가 책임진다.

나. 부품교체

① “계약상대자”는 측정 장비의 고장 또는 성능저하로 부품을 교체한 경우, 불용품은 사진을 첨부하여 매월 “발주기관”에게 반드시 반납하여야 한다.

② “계약상대자”는 측정 장비를 반출하고자(현장수리 불가 등) 하는 경우에는 부품 교체 사유와 작업 내용을 작성하여 제출하며 “발주기관”의 승인을 받은 후 반출하여야 하며, 교체된 불용 부품은 “발주기관”에게 반납하여야 한다.

다. “계약상대자”는 매달 자재(부품 및 소모품)의 사용내역 결과를 첨부하여 제출하여야 한다.

16. 점검일지

“계약상대자”는 측정 장비에 대한 통상, 수시점검을 통한 관계 업무를 수행할 때는 결과, 일자 및 기술자 이름을 일지에 정확하게 기록하고 담당직원의 확인을 받아야하며, 점검일지는 당해 측정소에 항시 비치하여야 한다.

17. 장비수리

가. 원활한 장비운영을 위하여 “계약상대자”는 “발주기관”의 수리요청 있으면 4시간이내에 현장에 도착하여 수리에 착수하여야 한다. 단, 수리요청은 일과시간을 기준으로 한다. 이때 수리를 위하여 소요되는 모든 시간은 고장으로 간주한다.

나. 반입수리 또는 현장수리의 기간은 7일 이하를 원칙으로 하되, 부득이한 사정으로 수리기간이 지연될 때는 그 사유를 서면으로 검토 받아 연장할 수 있다.

다. 점검 및 수리작업에서 발생되는 제반사고(기기파손, 전기사고, 가스사고, 화재 및 기타 안전사고)에 대하여 “계약상대자”는 민․형사상 책임을 지며 손해배상 하여야 한다. 이를 위하여 “발주기관”는 “계약상대자”에게 “엔지니어링 산업 진흥법”에 의한 엔지니어링 손해배상 보험에 가입할 것을 적극 권장한다.

라. “계약상대자”는 장비의 정도검사에서 부적합 판정을 받으면 재검사 비용을 부담한다.

18. 가동률 향상

가. 각 측정기는 항상 최상의 상태에서 정상가동 될 수 있도록 하여야 하며, “계약상대자”는 예측하지 못한 부품의 파손, 장비의 반출수리 등으로 장기간 결측이 예상될 때 대체기의 투입 등 제반조치를 취하여 가동률 향상에 최선을 다하여야 한다.

나. “계약상대자”는 오존경보제 실시 전 측정 장비의 정밀도 및 정확도 향상을 위하여 당해 측정소마다 설치된 교정기와 측정기를 기준교정기로 교정하여야 한다.

19. 측정기의 성능검사

가. “계약상대자”는 장비의 이전, 신규설치 등으로 유지보수 대상 장비로 편성 예상인 장비에 대하여 “발주기관”의 요구가 있을 경우에는 측정기의 설치 완료검사를 실시하고 성적서를 제출하여야 한다.(모니터링 컴퓨터 등 단순 장비 이전 재설치 시 성적서 불필요)

나. 측정기의 고장이나 노후화로 인하여 수리 및 정도관리가 어려운 장비에 대하여 불용 판정을 위한 “발주기관”의 요구가 있을 때는 점검 또는 시험성적서를 제출하여야 한다.

다. 측정소의 기기를 이전 설치할 경우 “발주기관”의 요청에 의하여 “계약상대자”는 기기의 분리 및 설치에 필요한 기술 인력을 제공하여야 한다.

20. 준수사항

"계약상대자"은 "발주기관"과의 업무연락을 항상 취하여야 하며, 보수점검을 실시함에 따른 결측 및 측정기 고장에 따른 결측 등 모든 결측 내용과 원인을 신속히 "발주기관"에게 연락한다.

가. 계약해지의 사유가 발생하더라도 재계약 시까지 측정기의 위탁관리가 계속 이루어지도록 하여 위탁관리에 공백이 없도록 하여야 한다.

나. “계약상대자”는 본 과업과 관련하여 취득한 정보나 데이터 등 제반사항을 계약 종료 후에도 이용 또는 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

다. “계약상대자”는 “발주기관”의 사전 서면동의 없이 본 과업에 따른 권리․의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 하도급 및 양도할 수 없다.

라. “계약상대자”는 본 용역업무의 이행에 대하여 불가피하게 “계약상대자” 종사원 이외의 제3자를 사용할 경우에는 사전에 “발주기관”와 협의하여야 한다.

마. 본 과업 내용서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체용역계약일반조건에 준한다. 다만 누락된 사항이 있을 경우 상호 협의하여 처리하되 상충 될 경우에는 “발주기관”의 해석에 따른다.

21. 보 고

"계약상대자"은 "발주기관"으로부터 해당 기간 중 업무보고서(정기보고서) 제출 이외에 중간보고서 제출요청이 있을 시에는 요청 일로부터 5일 이내에 "발주기관"에게 제출하여야한다.

22. 협 의

본 규정 이외에 유지관리 용역 업무에 필요하다고 인정되는 사항은 "발주기관", "계약상대자 " 상대방의 협의 하에 결정한다.

계약특수조건

과업발주자를 "발주기관"으로 하고, 과업수행자를 "계약상대자"로 하여 계약을 체결하고, "발주기관"이 설치운영 관리 중에 있는 자동 대기측정기의 유지관리, 보수점검 및 고장수리 업무에 대하여 다음과 같은 계약특수조건을 체결한다.

제 1 조 "계약상대자"는 유지보수 용역업무에 별첨 "발주기관"이 정하는 자동 측정기의 유지보수 용역 업무실시요령(과업지시서)에 의하여 실시하여야 한다.

제 2 조 유지보수 용역 업무에 소요되는 비용(이하 “용역비”라 한다)은 당해년도 총 계약금액에서 월별로 균등 분배하여 용역비의 지급방법에 따라 매월 지급한다.

제 3 조 "발주기관"은 "계약상대자"로부터 당해기간 중 유지관리 용역 업무보고서 및 용역비 청구서가 제출되면 심사하여 적법하다고 인정될 경우 접수일로부터 7일 이내에 "계약 상대자"에게 지불한다.(단, "계약상대자"가 별첨 과업지시서 7.가.와 같이 유지보수 용역 대가를 받는 경우, "발주기관"은 당해기간 중 월 지급액 중 7.나.에 의하여 삭감한 나머지 금액을 "계약상대자"에게 지불하거나, 그에 상당하는 금액을 "계약상대자"로부터 환수할 수 있다.

제 4 조 "발주기관"은 "계약상대자"가 소요물품 및 전문기술용역 미확보로 정상가동이 불가능하거나 필요하다고 판단될 시, 유지보수 용역업무에 대하여 조사하고 이에 대한 보고서 및 개선수행을 요청할 수 있다.

1) "계약상대자"는 개선명령을 받았을 경우 "발주기관"의 지시에 따라야 하며 최단 시일(10일)내에 이를 개선하여야 한다.

2) 1)항에 의거 개선에 소요되는 모든 경비는 "발주기관"과 "계약상대자"가 협의하여 결정한다.

제  5 조  “발주기관”은 “계약상대자”가 다음 사항 중 1),2),3), 어느 항에 해당하더라도 성실히 이행하지 않을 경우에는 본 계약을 해제할 수 있다. 또한 기술적 제반 비용 등 이에 따른 발생에 대하여는 “계약상대자”가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인된 경우에는 "발주기관"은 "계약상대자"와 협의하여 처리한다.

1)  본 유지보수 용역 계약내용을 위반하였을 경우

2)  본 유지보수 용역에 관련하여 부당 행위를 하였을 경우

3)  전체 가동률이 50% 이하로 연속 2개월을 초과하였을 경우

제  6 조  "계약상대자"는 천재지변 및 합당한 이유에 의하여 유지보수 용역 업무를 수행할 수 없을 경우, 유지보수 용역 업무중지(폐지)신청서를 "발주기관"에게 제출하고 " 발주기관"의 승인을 얻어 본 계약을 해제 또는 일부를 변경할 수 있다.

제 7 조  "발주기관"은" 정당한 사유 없이 “계약상대자”가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지  아니할 경우, 본 계약을 해지할 수 있다.

제 8 조  "계약상대자"는 측정기의 점검 시 "발주기관"이 지정한 감독관의 입회하에 수행하여야 하며 부품교환이나 고장수리 시 협의하여 진행하여야 한다.

제 9 조  "계약상대자"는 "발주기관"이 설치한 측정기, 측정기 부품 및 건물, 기타 기물을 파손하였을 경우 원상 복구하여야 한다.

제 10 조 “계약상대자”는 측정기의 성능을 유지시키기 위하여 측정기에 대한 기술상 및 기능상 변경  이 필요할 시에는“발주기관”의 동의하에 행할 수 있으며, 이에 필요한 비용은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 진행한다.

제 11 조  계약 종결 후에 전항의 규정에 의한 환수 사유가 발생하였을 때에는 “계약상대자”에게 지급할 타지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 타지급금이 없을 때에는 “계약 상대자”가 서울특별시에 납부하여야 한다.

본 계약의 특수조건에 명시되지 않은 모든 사항은 유지보수 용역계약 일반요건 및 유지보수 용역 입찰유의서, 과업지시서 등에 규정한 바에 의하고, 누락된 사항이 있을 경우 “발주기관”과 “계약상대자”는 상호 협의하여 결정한다.

본 계약증서 2통을 작성하여 "발주기관", "계약상대자" 각자 기명날인 한 다음 각각 1통씩 보관한다.

2019 년   12 월      일

"발주기관"  :   경기 과천시 장군마을3길 30(주암1동)

서울특별시 보건환경연구원(분임)재무관

"계약상대자"  :