『TD 1종 1대 구매 관련』

설계 검토서 보완사항 검토 결과

<신물질분석과 ‘14.5.23>

신물질분석과에서 구매 추진 중인 수질시험장비 TD 1종에 대한 본부의 설계 검토서 보완요청에 따라 구매 서류를 보완, 조치함

1		설계검토 추진경과

2014. 04. 01 : 물품구매계약 심사요청(본부 재무회계과)

- TD(=SBSE) 1종 1대 : 외자조달구매(일반공개경쟁)

1) SBSE : 교반막대형 수착(收着) 추출기(Stir Bar Sorptive Extractor)

* TD (= SBSE) : 열탈착 시스템 (Thermal Desorption System)

2014. 04. 02 : 설계심사 결과 회신

2		설계심사 보완, 조치결과

대  상 : TD(=SBSE) 1종 1대

보완 및 조치 요구사항	검토 및 조치결과
○ 납품시에는 성능시험성적서를 제출토록 명기 ○ 납품된 분석장비의 원활한 운영 및 유지관리를 위해 운영자에 대한 상세한 교육을 시행토록 명기	○ 구매 규격서 반영 -기기 납품시 성능시험성적서 제출 및 기기교육을 명시하였음
○ 계약자는 지정하는 장소에 분석장비를 설치 완료 후 수요처 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 규정된 성능이상의 검사결과가 도출되어야 함을 보완 작성할 것.	○ 검토서 내용 반영 -기기 납품 후 물품검수에 표준 물질을 이용한 기기 성능을 검증하여 검증결과를 첨부, 제출토록 하겠음
o 설치장소는 진동이 없고 분석에 사용하는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있으며, 실온 4~55℃, 상대습도 95%이하로서 직사일광을 피하는 장소를 선정하도록 조치	○ 검토서 내용 반영 -시험장비를 구매하여 실험실 설치시 반영하겠음 (진동이 없고 분석에 사용하는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있으며, 직사일광을 피하는 장소에 설치)

끝.