소독훈증탈산기 유지보수

결과보고서

4/4 분기

2020.  12.  11.

한국멸균

소독훈증탈산기 유지보수 검검표

1. 용역명 : 2020년 소독·훈증·탈산기 유지보수 용역

가. 일반

- 분기별 일상점검

□ 미점검                ■ 점검

※ 점검일시 : 2020.   12.  04.

※ 점검자  : 김대겸 대리

- 장비 고장시 3일내 점검 및 1개월 이내 수리

나. 본체 유지 보수

- 질소 레귤레이터

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 에어 작동 밸브

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 수동밸브

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 : 밸브 교체

- 습도 조절기

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 질소유량계

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 산화프로필렌 공급장치 및 공급라인

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 터치패널

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 전기 장치

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 헤파필터

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 배기라인

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

다. 펌프 유지 보수

- 수봉진공펌프 패킹

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :메카니컬 실 교체

- 수봉진공펌프 받침대

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 : 도색

- 배수라인

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

라. 스크래버 유지 보수

- 산화에틸렌 스크래버 내 저장폐수

□ 양호            □ 수리             ■  교체

※ 수리내용 : 저장폐수 전체를 폐수업체(그린엔텍)에 위탁처리 (12/4)

- 스크래버 내 탈성탄

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 냉각수 라인

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

- 냉각수 케미칼 펌프

■ 양호            □ 수리             □ 교체

※ 수리내용 :

위와 같이 소독/훈증/탈산기의 유지보수를 실시함.

2020.   12.   011.

유지보수기관              대표이사  서 우 원

※ 계약상대자와 협의후 변경 가능