휴대용 테스터기(Tester) - 1
규 격 : KI3244 CARDHITES 가 격 : 29,700원
용 도	직류 ․ 교류전압, 단선체크와 저항 테스트 등 측정하는 장비
< 사 용 법 > 1. ACV 측정 - 기능선택 S/W를 AC Range에 놓고 이때 L.C.D 화면에 AC표시가 나타나면 적, 흑색의 리드선을 측정하고자 하는 곳에 측정하면 됩니다. 2. DVC 측정 - 기능선택 S/W를 DC Range에 놓고 이때 L.C.D 화면에 DC표시가 나타나면 +, - 위치를 정확히 파악한 후 적색 리드봉을 (+)에 흑색 리드봉을 (-)에 접속하고 측정하면 됩니다. 3. 저항측정 - 기능선택 S/W를 Ω Range에 놓고 이때 L.C.D 화면에 OLM Ω 표시가 나타나면 ACV와 동일하게 측정하면 됩니다. 4. 도통 테스터 및 다이오드 측정 - 기능선택 S/W를 ⇒├, 0)))Range에 놓고 이때 L.C.D 화면에 OL Ω 표시가 나타나면 적, 흑색의 리드봉을 테스터 하고자 하는 곳에 접속하면 부져가 울립니다. 이때 부져가 울리면 정상, 울리지 않으면 이상이 있습니다. 본 Range에서 다이오드를 측정하고자 할 때는 모드 S/W를 누르면 L.C.D 화면에 표시가 나타납니다. 이때는 다이오드를 측정 할 수 있습니다. 리드봉은 다이오드 극성과 동일하게 접속시켜야 합니다. 5. 건전지 교환 - 본체 뒷뚜껑을 열면 바로 건전지를 교환할 수 있습니다. 6. 기능선택 S/W - OFF, ACV, DCV, Ω, ⇒├, 0))) 7. DATE HOLD S/W - 모든 측정 중 L.C.D 화면을 고정시킬 때 사용합니다. 8. 모드 S/W - 도통 테스트와 다이오드 측정 시 사용합니다.

누 전 계 - 2
제작사 : 신라소방산업(주) [ MODEL NO. : SLA - 112 ] 제작사 : LUTRON [ MODEL NO. : DL - 6054 ]
용 도	누전 전류 및 부하 전류 측정용
< 사 용 법 > 1. 전면 표시의 Batt는 누전계와 밧데리 상태 감시를 할 수 있다. 2. 전면 표시의 Input Resistance Switch를 측정하고자 하는 전기 기기에 최대 눈금인 2㏀으로 누전계기 보호를 위해 맞춘다. 3. 전면 표시의 Input 단자에 리드선을 각각 연결 후 흑색 접지선을 접속 단자에 접속 시키고, 적색 리드선을 전기 기기의 본체에 대고 선택 레바로 적정 눈금을 표시하는 위치에 맞춘다. 4. 측정하고자하는 전기가 AC, DC 인지를 알고 측정 할 때에는 해당 레바에 맞추고, 모를 때에는 AC+DC㎃위치에서 최대 눈금부터 측정한다.

절연 저항계 - 3
제작사 : 새한계기공업사 [ MODEL NO. : sh2000m] 규격 : 1000V/2000㏁
용 도	전선로 등의 절연저항 및 교류전압 측정시 사용
< 사 용 법 > 1. 내장 전지 시험 (Battery Check) - EARTH와 LINE를 결합하지 않은 상태에서 콘트롤 S/W를 BATT CHECK에 돌려놓은 상태에서 지침이 BATT GOOD 마튼에 지시하면 회로와 건전지는 정상입니다. 만약 지침 이 BATT GOOD 왼쪽을 가리키면 건전지가 소모된 것이므로 건전지를 새것으로 교환하여 주십시오 2. 절연저항 측정 (Insulation Resistance Measurement) - 먼저 눈금판의 지칭이 ∞눈금에 위치하고 있는지 확인한다. 만일 ∞눈금에서 지침이 벗어나 있으면 영위조정기 키를 돌려 ∞눈금에 지시하도록 조정한다. - 리드봉은 LINE단자에 연결하고 크립리드는 EARTH단자에 연결한다. - 리드크림은 측정기구에 연갈하고 다른 한쪽에는 리드봉을 댄다. - 콘크롤 S/W를 POWER DFF 상태에서 ㏁위치에 돌려 POWER S/W을 누르면 절연저항을 지시합니다. 이때 LED가 깜빡이면 정상으로 동작하고 만일 LED가 동작하지 않을 때는 전기가 소모되거나 접촉불량이므로 다시 확인하십시오 3. 교류 전압 측정 (AC Boltage Measurement) - 콘트롤 S/W르 AC VOLT에 돌려놓고 보통의 전압계처럼 측정하고 AC VOLT SCALE를 읽습니다.

공기 주입 시험계 - 4
제작사 : 신라소방산업(주) [ MODEL NO. : SLA-112 ]
용 도	차동식 분포형 감지기의 공기관 감지기 작동 시험용
< 사 용 법 > 1. 차동식 분포형 감지기의 공기관에 고무 호-스를 연결하고 공기주입 시험기(주사기 등)로 가압한다. 2. 가압된 공기가 공기관의 검출기 등에 신호가 가서 수신반 등에 화재 표시가 되는지를 확인한다. 3. 공기 주입 시험기(주사기 등)는 뚜껑을 덮어 취급에 주의한다.