소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	가스측정기(복합) ALTAIR 4X	관리부서	현장대응단(구조대)
고장일시	2021. 9. 7.(화) 20:00	장소	종로구 수송동 146-2
원인 및 상태	장비검열 대비하여 ㈜표준교정기술원에 가스측정기(복합)의 교정을 의뢰한 결과 메탄가스 측정 센서에 이상이 발견되어 부품교환 및 수리가 필요한 상황
그 밖의 사항	㈜표준교정기술원에서 수리가 불가하여 전문수리업체에 이관해서 수리할 예정이며 부품이 해외에서 도착할 때 까지 2~3달의 시간이 필요함.
운용자 의견	가스측정기(복합) ALTAIR 4X는 가연성가스, 이산화탄소, 황화수소, 산소를 측정하는 장비로 이 중 가연성가스(메탄)을 측정하는 센서에 이상이 발견되었고 나머지 3개의 가스의 측정에는 이상이 없어 부품이 도착시 까지 장비 사용하다가 부품 도착하면 업체에 장비를 보내 수리할 예정
조치사항	가연성가스(메탄)을 제외한 다른 가스는 측정가능하여 장비 사용하다가 부품 도착시 업체에 보내 수리예정
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자	비고
2021. 9. 7.	가스측정기(복합) 4개 센서중 가연성가스(메탄)의 측정 센서 이상			송유진
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 9월 7일 장비운용자 계급 소방교 성명 송유진
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]