[붙임 3] 수질오염공정시험기준 제·개정 신구대비표

1. 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법 부분

수질오염공정시험기준의“ES 04900.0b 수질연속자동측정기의 기능 및 설치방법”에 대하여 아래와 같이 개정.

기 존 (ES 04900.0b 수질연속자동측정기의 기능 및 설치방법)	개 정 (ES 04900.0c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법)	개정사유
1.1 측정범위는 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제 9조에 따라 형식승인을 받은 범위 내에서 정하는 최대 측정 범위 내에서 배출시설별 오염물질 배출허용기준의 1.2배 ∼ 3배 이내의 값으로 설정한다.	1.1 측정범위는 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조 및 제9조의 2에 따라 형식승인 및 예비형식승인을 받은 측정범위 내에서 배출시설별 오염물질 배출기준의 1.2배 ∼ 3배 이내의 값으로 설정한다. 다만, 수질오염물질농도가 배출기준 대비 측정기기에 설정된 측정범위를 초과하는 경우와 배출기준이 2 mg/L 이하인 경우에는 수질기준의 3배 ∼ 5배 이내에서 설정한다.	배출시설의 배출허용기준의 변경을 고려하여 측정기기 측정범위를 사용자가 설정할 수 있도록 하고자 함 배출허용기준이 낮은 경우 오용되는 사례방지
1.2 수질연속자동측정기(이하 “측정기”라 한다)는 관제센터에서 원격으로 측정기의 운전을 통제할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 다만, 원격통제가 어렵다고 판단되는 항목은 대상시설에서 제외할 수 있다.	1.2 수질연속자동측정기기(이하 “측정기기”라 한다) 등은 관제센터에서 원격으로 측정기기의 운전을 통제할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 다만, 원격제어가 어렵다고 판단되는 항목은 대상시설에서 제외할 수 있다.	수질법에 따른 용어통일(측정기 ⇨ 측정기기, 자료수집장치 ⇨ 자료수집기, 자동채수기 ⇨ 자동시료채취기)
1.3 측정기 또는 자료수집장치 (data logger)는 통신표준규격에서 요구하는 상태정보를 기본적으로 표현하고 전송할 수 있어야 하며, 별도로 정하는 통신표준규격에 따라 변경될 수 있다.	1.3 측정기기 또는 자료수집기(data logger)는 통신표준규격에서 요구하는 상태정보를 기본적으로 표현하고 전송할 수 있어야 하며, 별도로 정하는 통신표준규격에 따라 변경될 수 있다.	용어수정
1.4 자료수집장치는 측정기의 측정값을 그대로 표현할 수 있어야 한다.	1.4 자료수집기는 상태정보와 상관없이 상시 측정기기의 측정값을 그대로 표현할 수 있어야 한다. 다만, 통신불량의 경우 측정값은 0으로 전송한다.	상태정보가 붙는 경우 측정값이 전송되지 않아 실측치를 전송받고자 함
<신설>	1.5 측정기기는 부록3. 연속자동측정기기 통신표준규격 [표1]에 정의된 측정상수를 제공하여야 한다.	측정기기 정보관리 개선에 따른 측정상수 추가
<신설>	1.6 측정값 및 측정상수를 기록, 보존될 수 있도록 기록계 또는 동등한 기능을 갖고 있는 장치를 구비하여야 한다. 이를 위해 측정기기는 30일 이상의 측정값과 측정상수 등을 저장하기 위한 저장장치나 기록장치를 설치하고 측정값 및 측정상수 등을 자료수집기로 전송하여야 한다.	측정값 및 상수정보 유실을 최소화하기 위한 저장 및 전송 기능
<신설>	1.7 측정기기의 측정범위 및 측정값에 영향을 미칠 수 있는 상(계)수 등을 수동으로 입력해야 하는 경우에는 입력 내역을 보호할 수 있도록 비밀번호 기능이 있어야 하고 이 비밀번호는 관제센터에서 원격제어가 가능하여야 한다.	측정기기도 원격제어가 가능하도록 기능 추가
<신설>	1.8 측정기기의 측정주기는 1시간에 1회 이상으로 하고 측정값이 측정범위를 초과한 경우 측정된 실 측정값을 전송하여야 한다.	행정자료를 고려한 적정 시간 설명
2.1.1.1 하․폐수의 성질과 오염물질의 농도를 대표할 수 있는 곳으로 수로나 관로의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 부분을 피하여 배출흐름이 안정한 곳을 선택하여야 한다.	2.1.1.1 하․폐수의 성질과 오염물질의 농도를 대표할 수 있는 곳으로 수로나 관로의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 부분을 피하여 흐름상태가 안정한 곳을 선택하여야 한다.	용어수정
2.1.1.4 하․폐수 처리시설의 최종 방류구에서 채수지점을 선정한다.	2.1.1.4 하․폐수 처리시설의 최종 방류구에서 시료채취지점을 선정하여야 하며, 공공하수처리시설에서 우천시 2Q 처리로 1차 침전 후 별도의 처리시설을 거치지 않고 by-pass하는 경우에는 합류하는 지점 후단에서 채취지점을 선정하여야 한다.	공공하수 및 간이공공하수에 대한 채수지점 정의추가
2.1.1.5 취수구의 위치는 수면하 10 cm 이상, 바닥으로부터 15 cm를 유지하여 동절기의 결빙을 방지하고 바닥 퇴적물이 유입되지 않도록 하되, 불가피한 경우는 수면하 5 cm에서 채수할 수 있다.	2.1.1.5 취수구의 위치는 수면하 10 cm 이상, 바닥으로부터 15 cm이상을 유지하여 동절기의 결빙을 방지하고 바닥 퇴적물이 유입되지 않도록 하되, 불가피한 경우는 수면하 5 cm에서 채취할 수 있다.	용어수정
2.1.2.1 입지조건 측정소의 설치장소는 가능한 다음과 같은 조건을 구비하여야 한다. (1) 진동이 적은 곳 (2) 부식성 가스나 분진이 적은 곳 (3) 온도나 습도가 높지 않은 곳 (4) 전력의 공급이 안정적인 곳 (5) 전화선(또는 인터넷 선)의 인입이 용이한 곳 (6) 보수작업이 용이하고 안전한 곳 (7) 채수지점이 가까운 곳	2.1.2.1 입지조건 측정소의 설치장소는 가능한 다음과 같은 조건을 구비하여야 한다. (1) 진동이 적은 곳 (2) 부식성 가스나 분진이 적은 곳 (3) 온도나 습도가 높지 않은 곳 (4) 전력 공급이 안정적인 곳 (5) 전화선(또는 인터넷 선)의 인입이 용이한 곳 (6) 보수작업이 용이하고 안전한 곳 (7) 채취지점이 가까운 곳	용어수정
2.1.2.2.3 측정기는 주변 환경에 영향을 받지 않는 적절한 장소에 설치되어야 한다. 외기온도, 수분, 먼지, 전자파의 영향 등으로 인하여 측정기가 오작동 되거나 가동중단 될 우려가 있는 경우에는 항온항습장치, 방진장치를 설치하여야 하고, 측정기는 필요에 따라 접지(3종 이상)시설과 낙뢰방지 시설을 하여야 한다.	2.1.2.2.3 측정기기는 주변 환경에 영향을 받지 않는 적절한 장소에 설치되어야 한다. 외기온도, 수분, 먼지, 전자파의 영향 등으로 인하여 측정기기가 오작동 되거나 가동중단 될 우려가 있는 경우에는 항온항습장치, 방진장치를 설치하여야 하고, 측정기기는 필요에 따라 접지(3종 이상)시설과 낙뢰방지 시설을 해야 한다.	용어수정
2.1.2.2.4 시료 채취조는 채수관을 통해 온 시료를 측정기로 보내기 전에 체류시켜 수압과 유량을 안정화시키기 위한 것으로, 큰 부유물질과 침전물질을 분리시키기에 충분한 부피를 갖고 세정하기 쉬우며, 시료와 반응하지 않고 측정결과에 영향을 미치지 않는 재질이어야 한다. 부유물질로 인하여 장비의 폐색 및 측정값의 신뢰도가 현저하게 저하될 우려가 있는 경우, 100 μm이상의 여과시설을 부착할 수 있으나 농도에 영향이 없어야 한다.	2.1.2.2.4 시료 채취조는 채취관을 통해 온 시료를 측정기기로 보내기 전에 체류시켜 수압과 유량을 안정화시키기 위한 것으로, 큰 부유물질과 침전물질을 분리시키기에 충분한 용량을 갖고 세정하기 쉬우며, 시료와 반응하지 않고 측정결과에 영향을 미치지 않는 재질이어야 한다. 부유물질로 인하여 장비의 폐색 및 측정값의 신뢰도가 현저하게 저하될 우려가 있는 경우 부유물질을 제외한 항목에 대해 100㎛ 이상 여과시설을 부착할 수 있으나 다중 부착은 불가하며, 수질농도에 영향이 없어야 한다.	부유물질 측정기기 전단에 100㎛이상의 여과시설을 설치할 경우 정상측정이 되지 않아 근거 마련 규격만 있고 형태에 대한 기준이 없어 여러 형태의 필터가 다중 부착되는 사례가 있어 개선 용어수정
2.1.2.2.5 시료 채취조는 연속자동측정기와 자동시료채취기를 위한 것으로 자동시료채취시 주입시료의 교란, 고갈 등 영향이 없도록 구성하여야 하며, 수리․보수 등 정비기간 외는 방류수외의 물이 혼입되지 않도록 덮개를 고정하여야 한다.	2.1.2.2.5 시료 채취조는 연속자동측정기기와 자동시료채취기를 위한 것으로 자동 시료채취시 주입시료의 교란, 고갈 등 영향이 없도록 구성하여야 하며, 수리․보수 등 정비기간 외는 방류수 외의 물이 혼입되지 않도록 덮개를 고정하여야 하고 방류수 채취지점과 TMS실시료채취조 구간에는 별도의 시설물(희석배관, 보조수조, 희석탱크 등)을 설치하여서는 아니 된다.	시료채취조를 다단 구성하거나 TMS실 외부에 희석가능한 시설물을 설치하는 사례가 있어 개선 용어수정
2.1.2.2.6 배수를 방류구에 할 경우에는 반드시 채수지점보다 하류에 방류하여 채수하는 시료와 혼합되지 않도록 하여야 한다. 측정 후에 발생되는 폐액 등을 배출할 경우 별도로 수집 ․ 처리하거나 처리시설로 이송 ․ 처리한다.	2.1.2.2.6 배수를 방류구에 할 경우에는 반드시 채취지점보다 하류에 방류하여 채취하는 시료와 혼합되지 않도록 하여야 한다. 측정 후에 발생되는 폐액 등을 배출할 경우 별도로 수집․처리하거나 처리시설로 이송․처리한다.	용어수정
<신설>	2.1.2.2.7 수질TMS 측정실의 출입여부를 확인 할 수 있도록 하여야 한다.	수질자동측정기기 운영관리업무지침(2015.6.29.)
<신설>	2.1.2.2.8 수질TMS 시료채취조 내 체류시간은 최초 시료채취조에 도입된 시료가 최종 월류되어 배수되기까지의 시간으로 5분 이내로 하여 최종 방류수의 대표성을 확보하여야 한다.	환경부 수질관리과-2206(2014.7.22)호 : 국민신문고 민원회신

2. 자동시료채취기-연속자동측정방법 부분

수질오염공정시험기준의 “ES 04901.1b 자동시료채취기-연속자동측정방법”에 대하여 아래와 같이 개정

기  존

(ES 04901.1b 자동시료채취기-연속자동측정방법)

개    정

(ES 04901.1c 자동시료채취기-연속자동측정방법)

개정사유

1.1  목적

이 시험기준은 자동시료채취기를 이용하여 물 시료를 불연속 또는 연속적으로 채취하는 방법이다. 하천이나 호소, 폐수배출업소 및 하․폐수종말처리장 등에서 오염물의 농도측정, 장기간 시료 채취를 통한 분석, 우발적인 유출물에 대비한 등의 시료채취 및 보관을 목적으로 사용한다.

1.1 목적

이 시험기준은 자동시료채취기를 이용하여 물 시료를 불연속 또는 연속적으로 채취하는 방법이다. 하천이나 호소, 폐수배출업소 및 하․폐수종말처리장 등에서 오염물의 농도측정, 장기간 시료 채취를 통한 분석, 우발적인 유출물 등에 대비한 시료채취 및 보관을 목적으로 사용한다.

용어수정

1.2  적용범위

일반적으로 시료부피의 반복성은 ± 50.0 mL 이하, 온도범위 0.0 ℃ ～ 8.0 ℃, 흡입 높이 5.0 m 이상, 펌프 토출량 0 mL/min ～ 200 mL/min 이내를 만족한다.

1.2 적용범위

일반적으로 시료부피의 반복성은 ± 50.0 mL 이하, 온도범위 0.0 ℃ ∼ 8.0 ℃, 흡입 높이 5.0 m 이상, 펌프 토출량 100 mL/min 이상을 만족한다.

보급된 자동시료채취기를 고려하여 상한치 삭제

원격채수시간을 위해 최소 10분이내 1회 채수될 수 있도록 조정

3.1  시료보관 용기

시료 배분기에 일시 저장된 시료를 채취 후 시료가 충전되는 일정 부피를 갖는 용기로서 탈부착이 가능한 분리형이어야 하고 보관시료에 용출되지 않는 재질(유리,  폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluroethylene), 폴리에틸렌 등)을 사용하여야 한다. 보관용기의 수량은 시험분석에 필요한 시료의 부피(최소 1 L)를 기준으로 하루 이상(1 L 용기 사용 시 최소 24개 이상) 채취할 수 있어야 한다.

3.1 시료보관 용기

시료 배분기에 일시 저장된 시료를 채취 후 시료가 충전되는 일정 부피를 갖는 용기로서 탈부착이 가능한 분리형이어야 하고 보관시료에 용출되지 않는 재질(유리,  폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluroethylene), 폴리에틸렌 등)을 사용하여야 한다. 보관용기의 수량은 시험분석에 필요한 시료의 부피(최소 1L)를 기준으로 하루 이상(1L 용기 24개 이상, 2L 용기 12개 이상) 채취할 수 있어야 한다.

3.4 저온 시료보관함 참조

3.3  연속시료 주입기

시료를 이송하는 펌프, 배관 및 부속품 일체로써 막힘 및 동파가 방지되도록 구성하여야 한다. 배출수 유무 또는 유량에 따라 동작이 자동으로 제어될 수 있어야 하며, 적정한 양정 높이와 유속 조절 등이 가능하여야 한다. 또한 배관, 용기 및 부속품의 재질은 내부식성 재질로서 화학적으로 안정된 것을 사용하여야 한다.

3.3 연속시료 주입기

시료를 이송하는 펌프, 배관 및 부속품 일체로써 막힘 및 동파가 방지되도록 구성하여야 한다. 배출수 유무 또는 유량에 따라 동작이 자동으로 제어될 수 있어야 하며, 적정한 양정과 유속 조절 등이 가능하여야 한다. 또한 배관, 용기 및 부속품의 재질은 내부식성 재질로서 화학적으로 안정된 것을 사용하여야 한다.

중복된 단어 정정

3.5  정보수신기

연동된 계측기에 의해 측정된 계측값에 따라 실시간으로 시료를 채취하도록 펌프 및 밸브를 가동하거나 감시목적에 따라 원격지에서 임의로 시료를 채취하도록 하며, 보관함 온도 및 용기의 충전상태 등 자동시료채취장치의 상태 및 기능의 정보를 기록하거나 제어하는 전기 및 통신관련 장치로 구성되어 있다.

3.5  정보수신기

연동된 계측기에 의해 측정된 계측값에 따라 실시간으로 시료를 채취하도록 펌프 및 밸브를 가동하거나 감시목적에 따라 원격지에서 임의로 시료를 채취하도록 하며, 보관함 온도 및 용기의 충전상태 등 자동시료채취기의 상태 및 기능의 정보를 기록하거나 제어하는 전기 및 통신관련 장치로 구성되어 있다.

용어수정

5.0  시료채취 및 관리

자동 시료채취기에 의한 시료채취는 ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존방법을 우선 만족하여야 한다. 시료가 흐르는 라인은 고체나 찌꺼기 등에 의해 막힘이 없도록 제거, 세척 등을 주기적으로 실시한다.

5.0 시료채취 및 관리

자동시료채취기에 의한 시료채취는 ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존방법을 우선 만족하여야 한다. 시료가 흐르는 라인은 고체나 찌꺼기 등에 의해 막힘이 없도록 제거, 세척 등을 주기적으로 실시한다.

용어수정

6.2  교정방법

자동 시료채취기의 취급설명서의 교정방법에 따라서 시료부피 교정을 한다.

6.2 교정방법

자동시료채취기 취급설명서의 교정방법에 따라서 시료부피 교정을 한다.

용어수정

6.2.1  시료부피

시료 용액을 연속적으로 5회 이상 반복 채취하여 부피를 측정하고 자동 시료채취기의 취급설명서의 교정방법에 따라 교정을 실시한다.

6.2.1 시료부피

시료 용액을 연속적으로 5회 이상 반복 채취하여 부피를 측정하고 자동시료채취기 취급설명서의 교정방법에 따라 교정을 실시한다.

용어수정

7.1.3  시료 흐름 라인의 막힘 여부와 시료가 제대로 채수되는지 확인한다.

7.1.3 시료 흐름 라인의 막힘 여부와 시료가 제대로 채취되는지 확인한다.

용어수정

8.1  측정된 자료는 시료번호와 측정일로 조합된 고유번호를 부여할 수 있다. 컴퓨터하드디스크에 저장하는 경우, 폴더를 정한 후 년월일-시각-항목이 포함된 파일번호로 보관할 수 있다.

예) *******1200-채수 : 2004년 12월 30일 12시 채수

8.1 측정된 자료는 시료번호와 측정일로 조합된 고유번호를 부여할 수 있다. 컴퓨터하드디스크에 저장하는 경우, 폴더를 정한 후 년월일-시각-항목이 포함된 파일번호로 보관할 수 있다.

예) *******1200-채취 : 2004년 12월 30일 12시 채취

용어수정

10.0 부록

표 1.  측정기 검사항목 기준

검 사 항 목	기 준
측정범위	시료부피의 반복성 ± 50.0 mL 이하 온도범위 0.0 ℃ ～ 8.0 ℃ 흡입 높이 5.0 m 이상 펌프 토출량 0 mL/min ～ 200 mL/min 이내

10.0 부록

[표 1]  측정기기 검사항목 기준

검 사 항 목	기 준
측정범위	시료부피의 반복성 ± 50.0 mL 이하 온도범위 0.0 ℃ ～ 8.0 ℃ 흡입 높이 5.0 m 이상 펌프 토출량 100 mL/min 이상

보급된 자동시료채취기를 고려하여 상한치 삭제

원격채수시간을 위해 최소 10분이내 1회 채수될 수 있도록 조정

3. 항목별 연속자동측정방법(부유물질 ∼ 화학적 산소요구량) 부분

수질오염공정시험기준의 “항목별 연속자동측정방법”에 대하여 아래와 같이 개정.

기  존

개  정

개정사유

ES 04902.1c 부유물질-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 30 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 이하인 경우에는 배출기준에 ∼

ES 04902.1d 부유물질-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 30 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 미만인 경우에는 배출기준에 ∼

본문의 6.3.2.9.2 배출기준에 의한 방법에 있는 내용으로 수정

ES 04903.1c 생물화학적 산소요구량-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 30 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 이하인 경우에는 배출기준에 ∼

ES 04903.1d 생물화학적 산소요구량-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 30 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 미만인 경우에는 배출기준에 ∼

본문의 6.3.2.7.2 배출기준에 의한 방법에 있는 내용으로 수정

ES 04907.1c 총인-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 이하인 경우에는 배출기준에 ∼

ES 04907.1d 총인-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 미만인 경우에는 배출기준에 ∼

본문의 6.3.2.7.2 배출기준에 의한 방법에 있는 내용으로 수정

ES 04908.1b 총질소-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 이하인 경우에는 배출기준에 ∼

ES 04908.1c 총질소-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 미만인 경우에는 배출기준에 ∼

본문의 6.3.2.7.2 배출기준에 의한 방법에 있는 내용으로 수정

ES 04909.1b 화학적 산소요구량-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 이하인 경우에는 배출기준에 ∼

ES 04909.1c 화학적 산소요구량-연속자동측정방법

표 1. 측정기 검사항목 기준

상대정확도	주시험방법에 의한 방법의 20 % 이하. 단, 측정값이 해당 배출기준의 50 % 미만인 경우에는 배출기준에 ∼

본문의 6.4.2.8.2 배출기준에 의한 방법에 있는 내용으로 수정

4. 연속자동측정기기 통신규격 부분

수질오염공정시험기준의 “부록3 연속자동측정기기 통신규격”에 대하여 아래와 같이 개정.

현행

(부록3 연속자동측정기기 통신규격)

개정안

(부록3 연속자동측정기기 통신규격)

개정사유

1.5  관제서버

사업장에서 측정한 데이터를 수집하거나 원격명령을 통하여 사업장에 설치된 자료수집장치, 측정기기 등을 제어하기 위하여 관제센터에 설치된 서버를 말한다.

1.1.1  관제서버

사업장에서 측정한 데이터를 수집하거나 원격제어를 통하여 사업장에 설치된 자료수집기, 측정기기 등을 제어하기 위하여 관제센터에 설치된 서버를 말한다.

번호 및 용어수정

1.2  자료수집장치

측정기에서 산출되는 측정값과 상태정보를 수집, 저장하여 관제센터로 전송하며 필요시 관제센터로부터의 원격명령에 의하여 측정기 및 부대장비를 제어할 수 있는 기기를 의미한다.

1.2 전송장비

1.2.1 자료수집기(D/L, Data Logger)

측정기기에서 산출되는 측정값과 상태정보, 측정상수 등을 수집, 저장하여 관제센터로 전송하며 필요시 관제센터로부터의 원격제어에 의하여 측정기기 및 부대시설을 제어할 수 있는 기기를 의미한다.

전송장비 그룹화

번호 및 용어수정

측정기기 정도관리 개선

1.3  중간자료수집장치기

방류구가 2개 이상인 경우, 관제센터와 사업장간에 전송회선을 단일화하기 위하여 사업장내에 자료수집장치의 상위에 연결하는 기기를 말한다.

1.2.2 중간자료수집기(FEP, Front End Processor)

방류구가 2개 이상인 경우, 관제센터와 사업장간에 전송회선을 단일화하기 위하여 사업장내에 자료수집기의 상위에 연결하는 기기를 말한다.

번호 및 용어수정

1.4  가상사설망 단말기 (VPN G/W : Virtual Private Network Gateway)

사업장에서 측정된 데이터를 인터넷을 이용하여 관제센터로 전송하는 경우에 외부로부터의 해킹, 바이러스 침투 등에 의한 피해를 방지하기 위하여 사업장에 설치하는  데이터 통신 보안기기를 말한다.

1.2.3 가상사설망 단말기 (VPN G/W : Virtual Private Network Gateway)

사업장에서 측정된 데이터를 인터넷을 이용하여 관제센터로 전송하는 경우에 외부로부터의 해킹, 바이러스 침투 등에 의한 피해를 방지하기 위하여 사업장에 설치하는 데이터 통신 보안기기를 말한다.

번호수정

< 신설 >

1.3  측정상수

측정값에 영향을 미치는 측정기기의 상(계)수로써 공통 측정상수는 모든 측정기기가 전송해야 하고 그 외의 측정상수는 측정방법별로 정의된 측정상수를 제공해야 한다. 다만, 정의된 측정방법 이외의 측정방법은 필요 시 별도 정의한다.

[표 1] 측정방법(Method)에 대한 측정상수

항목	측정방법	전송 필요 측정상수
-	공통	검출신호 교정액 농도(영점, 스팬) 보정한 기울기(Factor), 절편(Offset) 측정범위(한계치)
pH	유리전극법 안티몬전극법	수온
BOD	산소전극법, 산소센서	측정조 온도
COD	과망간산칼륨법 전기화학식	측정조 온도 교정한 기울기, 절편
T-N	자외선 흡수분광법 카드뮴 환원법	측정조 온도 시료량(희석비) 교정한 기울기, 절편
T-P	이온전극법 흡수분광법(아스코빈산 환원법)

측정기기 정도관리 점검을 위한 용어 정의

< 신설 >

[표 2] 측정상수 코드

코드	명 칭	단위	비고
MSIG	검출신호	㎃, ㎷, abs 등
MTM1	수온	℃	pH 만 해당
MTM2	측정조 온도	℃
MSAM	희석비율(시료량)	상수	배수값 또는 시료량
ZERO	영점 교정액 농도	㎎/L
SPAN	스팬 교정액 농도	㎎/L
SLOP	교정 기울기	상수
ICPT	교정 절편	상수
FACT	보정한 기울기(Factor)	상수
OFST	보정한 절편(Offset)	상수
MAXR	측정범위(한계치)	㎎/L
AUXI	외부 입출력 장치 인식	-

측정기기 정도관리 점검을 위한 용어 정의

< 신설 >

[주 1] “검출신호”는 측정방법별로 상이한 값을 전송한다

[주 2] 측정범위(MAXR)는 측정 가능한 최대값을 의미한다.

·교정과 관련된 상수 : 기울기, 절편, 교정액농도(영점, 스팬)

- 기울기 : 측정기기를 표준용액으로 교정하였을 때 기울기 값

- 절  편 : 측정기기를 표준용액으로 교정하였을 때 절편 값

·보정과 관련된 상수 : Factor, Offset

- Factor : 수분석값에 대하여 측정기기 값을 보정하였을 때 기울기 값

- Offset : 수분석값에 대하여 측정기기 값을 보정하였을 때 절편 값

측정기기 정도관리 점검을 위한 용어 정의

< 신설 >

1.4 교정과 보정

1.4.1 교정은 오염도 측정시 최대값(Span value)와 “0”값(Zero value)을 이용하여 측정 자료의 신뢰도를 높이는 작업을 말한다.

1.4.1.1 제로교정 : 영점교정액을 주입하여 Zero값을 맞춘다.

1.4.1.2 스팬교정 : 스팬교정액을 주입하여 최고 표준농도 값을 맞춘다.

1.4.2 보정은 교정 후 부족한 부분을 바로잡기 위해 수분석값에 맞추어 조정하는 것을 말한다.

측정기기 정도관리 점검을 위한 용어 정의

1.6  원격명령

관제서버의 원격명령에 의하여 사업장에 있는 자료수집장치 및 측정기기를 제어하여 측정값을 검색하거나 설정하는 기능을 말한다.

1.5 원격제어

관제서버 및 자료수집기의 제어신호에 의하여 원격지에 있는 자료수집기, 측정기기 등을 제어하여 측정값 등을 검색하거나 설정하는 기능을 말한다. 원격제어명령은 아래와 같다.

번호수정

측정기기의 원격제어 기능 추가

1.6.1  시간동기

관제서버와 자료수집장치의 시간을 동일하게 맞추는 작업을 말한다.

1.5.1 시간동기(SETT)

관제서버와 자료수집기 및 자료수집기와 측정기기간의 시간을 동일하게 맞추는 작업을 말한다.

용어수정 및 번호수정

1.6.2  교정실행

측정기기가 표준용액을 측정하여 측정에 필요한 교정값을 다시 조정하는 기능을 말한다.

1.5.2 원격검색(RCHK)

자료수집기와 측정기기를 제어하여 측정기기 교정을 실행하는 기능을 말한다.

번호수정

측정기기 정도관리를 위한 기능 추가

1.6.3 교정값 검색

현재의 측정기기 또는 자료수집장치에 설정되어 있는 측정범위 및 각종 상수를 검색하는 기능을 말한다.

1.5.3 교정값 검색(CCHK)

현재의 측정기기에 설정되어 있는 측정범위 및 교정과 관련된 측정상수를 검색하는 기능을 말한다.

용어수정 및 번호수정

< 신설 >

1.5.4 교정값 전송(TCHK)

측정기기 측정범위 등 교정과 관련된 측정상수가 변경된 경우 관제센터로 자동 전송하는 기능을 말한다.

측정기기 정도관리를 위한 기능 추가

1.6.4 자료전송

현재시간에서 2시간 이내의 통계 처리된 5분자료 및 시간자료 중 미 전송된 자료를 관제서버의 요구에 의해 전송하는 작업을 말한다.

1.5.5 자료전송(Auto DUMP)

현재시간에서 2시간 이내의 통계 처리된 5분자료 및 시간자료 중 미 전송된 자료를 자동으로 전송하는 작업을 말한다.

용어수정 및 번호수정

통신방식 변경

1.6.5 저장자료전송

미수신자료에 대하여 관제서버의 요구에 의해 전송하는 작업을 말한다.

1.5.6 저장자료전송(Manual DUMP)

임의의 기간 동안 미 전송된 자료를 관제서버의 요구에 의해 전송하는 작업을 말한다.

용어수정 및 번호수정

1.6.6 순간측정자료전송

자료수집장치가 수집한 순간측정자료를 관제서버의 요구에 의해 전송하는 작업을 말한다.

1.5.7 순간측정자료전송(RDAT)

자료수집기가 수집한 순간측정자료를 관제서버의 요구에 의해 전송하는 작업을 말한다.

용어수정 및 번호수정

<신설>

1.5.8 비밀번호변경(SETP)

관제센터에 의해 수행된 원격제어를 통해 자료수집기 혹은 측정기기의 비밀번호를 변경할 수 있는 기능을 말한다.

1.5.9 비밀번호 자동전송(TRAP)

관제센터에 의해 수행된 원격제어에 의한 변경, 제거 및 측정기기의 비밀번호가 임의 변경된 경우, 관제센터로 변경된 비밀번호를 자동 전송하는 기능을 말한다.

1.5.10 비밀번호 요청(ASKP)

관제센터에 의해 수행된 원격제어로 자료수집기나 측정기기의 현재 비밀번호를 요청하는 기능을 말한다.

1.5.11 채취실행(SAMP)

원격제어로 수행된 채취명령을 자동시료채취기가 수행하거나 자동시료채취기의 상태정보를 전송하는 기능을 말한다.

1.5.12 자료수집기 초기화(RSET)

자료수집기의 오류 등으로 자료 전송상의 문제가 발생하는 경우 자료수집기 재부팅할 수 있는 기능을 말한다.

1.5.13 부가정보요청(INFO)

문 열림 정보 등 부대시설에 대한 정보를 요청하는 기능을 말한다.

1.5.14 프로그램 버젼정보 검색(CVER)

자료수집기의 프로그램 버젼정보를 검색하는 기능을 말한다.

1.5.15 프로그램 버젼정보 전송(TVER)

자료수집기의 프로그램 버젼정보를 전송하는 기능을 말한다.

측정기기 비밀번호 및 자료수집기 프로그램 관리 기능 추가

1.7  전송장비

전송에 관련되는 통신기기로서 자료수집장치를 제외한 모뎀, 허브 등을 말한다.

삭제

불필요한 전송장비 보안상의 문제로 삭제

1.8 부대장비

측정기의 기능이 원활하게 작동하는데 필요한 주변기기를 말하며 UPS, 항온항습기 등이 포함된다.

1.6 기타 부대시설

측정기기의 기능이 원활하게 작동하는데 필요한 주변기기를 말하며 무정전 전원공급 장치(UPS), 항온항습기 등이 포함된다.

번호 및 용어수정

1.9 자체출력장치

사업장에 설치되는 장치로서 측정값의 수집 또는 미전송 자료를 요청할 수 있는 모니터링 시스템을 말한다.

1.6.1 자체출력장치

사업장에 설치되는 장치로서 측정값의 수집 또는 미전송 자료를 요청할 수 있는 모니터링 시스템을 말한다.

번호수정

1.10 측정자료

1.7  측정자료

번호수정

1.10.1 5분자료

자료수집장치가 측정기로부터 5분간 수집한 자료를 바탕으로 평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 자료를 의미한다.

1.7.1  5분자료

자료수집기가 측정기기로부터 5분간 수집한 자료를 바탕으로 평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 자료를 의미한다.

번호 및 용어수정

1.10.2 시간자료

자료수집장치가 1시간 동안 생성한 5분자료를 바탕으로 평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 결과자료를 의미한다.

1.7.2 시간자료

자료수집기가 1시간 동안 생성한 5분자료를 바탕으로 평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 자료를 의미한다.

번호 및 용어수정

1.10.3 3시간자료

자료수집장치가 측정기로부터 수집하여 생성한 시간자료를 바탕으로 관제서버에서 3시간 동안의 이동평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 자료를 의미한다.

1.7.3 3시간자료

자료수집기가 생성한 시간자료를 바탕으로 관제서버에서 3시간 동안의 이동평균, 적산과 같은 통계 처리를 수행한 자료를 의미한다.

번호 및 용어수정

1.10.4 순간측정자료

현재 시점에서 측정기가 가지고 있는 측정값을 말한다.

1.7.4 순간측정자료

자료수집기 시간을 기준으로 현재 시점에서 측정기기가 가지고 있는 측정값, 상태정보 및 측정상수를 말한다.

번호 및 용어수정

통신방식 변경에 따른 수정

1.10.5 자료전송중지

저장자료 전송 수행 중 관제서버의 명령에 의하여 전송을 중단하는 것을 말한다.

삭제

통신방식 변경에 따른 기능 불필요

1.11 상태정보

1.11.1 장비정상

측정기가 정상적으로 동작하는 경우 발생되는 신호를 말한다.

1.8 상태정보

1.8.1 장비정상

측정기기가 정상적으로 동작하는 경우 발생되는 신호를 말한다.

번호 및 용어수정

1.11.2  교정중

측정기에서 수동, 자동 또는 원격 명령에 의한 교정 시 발생되는 신호를 말한다.

1.8.2  교정중

측정기기에서 교정 시 자동 발생되는 신호를 말한다.

번호 및 용어수정

측정기기 정도관리개선으로 교정신호는 측정기기에서 생성

1.11.3  점검중

측정기 및 자료수집장치의 점검을 할 경우 측정소에서 인위적으로 발생시키거나 측정기가 자체 점검중일 경우 발생되는 신호를 말한다.(항목별 구성)

1.8.3  점검중

측정기기 및 자료수집기를 점검 할 경우 자료수집기에서 인위적으로 발생시키는 신호를 말한다.

번호 및 용어수정

1.11.4  동작불량

시료의 미공급, 시약의 미공급, 측정기의 주요부품 고장 등으로 인하여 측정기가 정상적인 상태가 아닐 경우에 발생되는 신호를 말한다.

1.8.4  동작불량

시료의 미공급, 시약의 미공급, 측정기기의 주요부품 고장 등으로 인하여 측정기기가 정상적인 상태가 아닐 경우에 발생되는 신호를 말한다.

번호 및 용어수정

1.11.5  가동중지

측정기기가 수리, ‘점검중’, ‘전원단절’이외의 가동중지 상황일 경우에 발생되는 신호를 말한다.

1.8.5  일시정지

측정기기가 수리, ‘점검중’, ‘전원단절’이외의 정상측정 중 일시정지 등 가동중지 상황일 경우 측정기기에서 자동 발생되는 신호를 말한다.

번호수정

정상측정 중 측정값에 영향을 줄 수 있는 기기 임의 조작 예방

1.11.6  통신불량

측정기의 전원단절, 통신회선 불량 등으로 측정기로부터 응답이 없는 경우 발생되는 신호를 말한다.

1.8.6  통신불량

측정기기의 전원단절, 통신회선 불량 등으로 측정기기 및 자료수집기로부터 응답이 없는 경우 발생되는 신호를 말한다.

번호 및 용어수정

자료수집기 정도관리기능 개선

1.11.7  유량없음

최종 방류구에 유량이 없는 경우에 발생되는 신호를 말한다.

1.8.7  유량없음

최종 방류구에 유량이 없는 경우에 발생되는 신호를 말한다.

번호수정

2.0  시스템 구성

수질 원격감시체계의 시스템은 측정기, 교정기, 자료수집장치, 전송장비, 부대장비로 구성된다. 측정기는 수질을 연속자동방식으로 측정하는 계측기로서 주기적인 정도관리가 필요한 기기이고 자료수집장치 및 전송장비는 측정기로부터 자료를 수집하고 관리하며 관제서버와의 자료 송수신을 수행하는 장비이다. 부대장비는 자동연속측정에 필요한 부속장비를 말한다.

2.0 시스템 구성

수질 원격감시체계의 시스템은 측정기기, 전송장비, 부대시설로 구성된다. 측정기기는 수질을 연속자동방식으로 측정하는 계측기로서 주기적인 정도관리가 필요한 기기이며 전송장비는 측정기기로부터 자료를 수집하고 관리하며 관제서버와의 자료 송 ․ 수신을 수행하는 장비이다. 부대시설은 자동연속측정에 필요한 부속장비를 말한다.

용어수정

2.1  시스템 구성 방법

2.1.1  기본원칙

방류구와 자료수집장치는 원칙적으로 1:1로 구성하여야 하나 불가피한 경우 감독관청의 승인을 받아 복수로 연결할 수 있다.

2.1  시스템 구성 방법

2.1.1  기본원칙

방류구와 자료수집기는 원칙적으로 1:1로 구성하여야 한다. 다만, 불가피한 경우 감독관청의 승인을 받아 복수로 연결할 수 있다.

용어수정

2.1.2  전원공급

측정기, 자료수집장치, 중간자료수집장치, 가상사설망 단말기, 전송장비의 전원은 무정전 전원공급장치의 전원을 사용하여 비정상전원 또는 순간정전에 대비하여야 한다.

2.1.2 전원공급

측정기기, 자료수집기, 중간자료수집기, 가상사설망 단말기, 전송장비의 전원은 무정전 전원공급장치(UPS)의 전원을 사용하여 비정상전원 또는 순간정전에 대비하여야 한다.

용어수정

2.1.3  장비구성

관제서버로 자료를 전송하는 것은 자료수집장치 또는 중간자료수집장치만을 이용하며, 중간자료수집장치는 자료수집장치의 상위 기능을 수용하고 여기에 사업장 자체관리 데이터 등을 전송하여 다중화 할 수 없다.

2.1.3  장비구성

관제서버로 자료를 전송하는 것은 자료수집기 또는 중간자료수집기만을 이용하며, 중간자료수집기는 자료수집기의 상위 기능을 수용하고 여기에 사업장 자체관리 데이터 등을 전송하는 등 다중화하여 구성 할 수 없다.

용어수정

2.1.5  통신망 연결

사업장과 관제센터간의 통신은 인터넷 (ADSL)을 이용하며 사업장내 통신망 (ADSL)과 측정소간 회선(내부 망)연결은 사업장에서 사전에 현장여건 등을 감안하여 준비하여야 한다.

2.1.5  통신망 연결

사업장과 관제센터간의 통신은 인터넷망을 이용하며, 사업장내 통신망과 측정소간 회선(내부 망)연결은 사업장에서 사전에 현장여건 등을 감안하여 준비하여야 한다.

용어수정

2.1.7  네트워크 보안

사업장의 자료수집장치와 가상사설망 단말기의 네트워크는 사업장의 네트워크 망과는 분리되어 보안이 이루어질 수 있도록 구성하여야 하며, 관제센터에서 바이러스 및 해킹으로부터의 보안을 위한 대책을 제시할 경우 사업장에서는 이를 전송시스템에 반영하여야 한다.

2.1.7  네트워크 보안

사업장의 자료수집기와 가상사설망 단말기의 네트워크는 사업장의 네트워크 망과는 분리되어 보안이 이루어질 수 있도록 구성하여야 하며, 관제센터에서 바이러스 및 해킹으로부터의 보안을 위한 대책을 제시할 경우 사업장에서는 이를 전송시스템에 반영하여야 한다.

용어수정

2.1.9  인터넷 주소 설정

사업장의 자료수집장치와 가상사설망 단말기의 인터넷주소는 관제센터에서 정하는 주소로 설정하여야 하며 사업장 임의로 변경해서는 아니 된다.

2.1.9  인터넷 주소 설정

사업장의 자료수집기와 가상사설망 단말기의 인터넷주소는 관제센터에서 정하는 주소로 설정하여야 하며 사업장 임의로 변경해서는 아니 된다.

용어수정

2.1.11  설치 프로그램

자료수집장치 및 중간자료수집장치에는 자료의 수집, 저장 및 통신 등의 기능을 수행하기 위한 프로그램 외에 데이터에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 프로그램도 설치하여서는 아니된다.

2.1.11 설치 프로그램

측정기기, 자료수집기 및 중간자료수집기에는 자료의 생성, 관리, 수집, 저장 및 통신 등의 기능을 수행하기 위한 프로그램 외에 데이터에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 프로그램도 설치하여서는 아니된다.

용어수정

2.2.1  단일방류구의 시스템 구성

관제서버와 자료수집장치는 1 : 1로 연결한다.

2.2.1  단일방류구의 시스템 구성

관제서버와 자료수집기는 1 : 1로 연결한다.

용어수정

2.2.2  복수방류구의 시스템 구성

가상사설망 단말기와 자료수집장치 또는 중간자료수집장치와 자료수집장치가 1 : N으로 연결되며 가상사설망 단말기나 중간자료수집장치는 관제서버와 1 : 1로 연결한다.

2.2.2  복수방류구의 시스템 구성

가상사설망 단말기와 자료수집기 또는 중간자료수집기와 자료수집기가 1 : N으로 연결되며 가상사설망 단말기나 중간자료수집기는 관제서버와 1 : 1로 연결한다.

용어수정

표 1. 입출력 신호규격

항 목	구 분	표준규격
인터페이스 방식	측정값	-직렬통신
	상태정보	-직렬통신
수집 방식	측정값	- 표준프로토콜의 형식을 이용하여 전송되는 측정값
	상태정보	표준프로토콜의 형식을 이용하여 전송되는 상태정보

[표 3] 입출력 신호규격

항 목	구 분	표준규격
인터페이스 방식	측정값	-직렬통신
	상태정보	-직렬통신
수집 방식	측정값	- 표준프로토콜의 형식을 이용하여 전송되는 측정값
	상태정보	표준프로토콜의 형식을 이용하여 전송되는 상태정보
	측정상수 (신설)	- 표준프로토콜의 형식을 이용하여 전송되는 측정상수

표번호 수정

측정기기 정도관리 개선

3.2  측정기 ID 및 항목코드 정의방법

3.2.1  측정기기의 ID와 항목코드는 자료전송과 원격명령 수행 시 측정기기와 자료의 구분을 위하여 사용한다. 원격명령 수행 시 측정기기의 ID를 사용하여 특정 측정기기에 명령을 전송하며, 항목코드는 수집된 자료를 관제서버로 전송할 때 측정값을 구분할 수 있는 기준이 된다.

3.2  측정기기 ID 및 항목코드 정의방법

3.2.1  측정기기의 ID와 항목코드는 자료전송과 원격명령 수행 시 측정기기와 자료의 구분을 위하여 사용한다. 원격명령 수행 시 측정기기의 ID를 사용하여 특정 측정기기에 명령을 전송하며, 항목코드는 수집된 자료를 관제서버로 전송할 때 측정값을 구분할 수 있는 기준이 된다.

용어수정

3.2.2  측정소에 동일항목을 측정하는 측정기와 항목이 복수로 존재하는 경우, 특정 측정기기에 원격명령 전송이 불가능하며 측정된 자료를 동시에 관제서버에 송신할 경우 관제서버에서 동일 항목을 구분할 수 있도록 항목코드를 설정해야 한다.

3.2.2  측정소에 동일항목을 측정하는 측정기기와 항목이 복수로 존재하는 경우, 특정 측정기기에 원격명령 전송이 불가능하며 측정된 자료를 동시에 관제서버에 송신할 경우 관제서버에서 동일 항목을 구분할 수 있도록 항목코드를 설정해야 한다.

용어수정

표 2. 송수신자료의 측정기 ID, 항목코드 및 단위

구 분	항 목 명	측정기 ID	항목코드	비고(단위)
측정기	일반항목(내부)	PHYCHMA	TEMA0, PHYA1, CONA2, DOWA3	멀티센서
	일반항목(외부)	PHYCHMB	TEMB0, PHYB1, CONB2, DOWB3	멀티센서
	일반항목(탁도)	PHYCHMC	TEMC0, PHYC1, CONC2, DOWC3, SUSC3	멀티센서
	암모니아성질소 (NH4-N)	NH4MTR0	NH400	㎎/L

[표 4] 송 ․ 수신자료의 측정기기 ID, 항목코드 및 단위

구 분	항 목 명	측정기 ID	항목코드	비고(단위)
측정기기	일반항목(내부)	PHYCHMA	TEMA0, PHYA1, CONA2, DOWA3	멀티센서
	일반항목(외부)	PHYCHMB	TEMB0, PHYB1, CONB2, DOWB3	멀티센서
	일반항목(탁도)	PHYCHMC	TEMC0, PHYC1, CONC2, DOWC3, SUSC4	멀티센서
	암모니아성질소 (NH3-N)	NH3MTR0	NH300	㎎/L

표번호 수정

용어 및 오타 수정

표 2. 송수신자료의 측정기 ID, 항목코드 및 단위

부대 장비	자동채수장치	SAMPLR0	SAM00(온도) SAM01(위치) SAM02(개폐)	℃ 채수병 위치 도어 개폐
	VOCs 자동채수장치	SAMPLR1	SAM10(온도) SAM11(위치) SAM12(개폐)	℃ 채수병 위치 도어 개폐

[표 4] 송 ․ 수신자료의 측정기기 ID, 항목코드 및 단위

부대 시설	자동시료채취기	SAMPLR0	SAM00(온도) SAM01(위치) SAM02(개폐)	℃ 채수병 위치 도어 개폐
	VOCs 자동시료채취기	SAMPLR1	SAM10(온도) SAM11(위치) SAM12(개폐)	℃ 채수병 위치 도어 개폐
	자료수집기(신설)	DATALOG	DLVER(버전)	버전정보

용어수정 및 자료수집기 추가

표 2. 송수신자료의 측정기 ID, 항목코드 및 단위

부대 시설	◦ 수질TMS의 부대장비 및 부대시설 상태정보 적용항목 : 출입문 개폐, 입력전원 단절, 자동채수장치정보(온도, 채수병 위치, 개폐)

부대 시설	◦ 수질TMS의 부대장비 및 부대시설 상태정보 적용항목 : 출입문 개폐, 입력전원 단절, 자동시료채취기정보(온도, 채수병 위치, 개폐), (신설)채수펌프(좌, 우)

[표 4] 송 ․ 수신자료의 측정기기 ID, 항목코드 및 단위

부대시설 전송항목 추가

3.2.3  측정기 ID

측정기기의 접두사로 6자리를 사용하고 구분자로 1자리를 0 ～ F까지 사용한다.

3.2.3  측정기기 ID

측정기기의 접두사로 6자리를 사용하고 구분자로 1자리를 0 ∼ F까지 사용한다.

용어수정

3.2.4  항목코드

측정항목 자릿수는 5자리로 하고, 접두사로 3자리, 구분자로 2자리(00～FF)를 사용하도록 한다. 이때 구분자의 앞자리는 측정기 구분용으로 사용하고, 뒷자리는 항목 구분용으로 사용한다.

3.2.4  항목코드

측정항목 자릿수는 5자리로 하고, 접두사로 3자리, 구분자로 2자리(00∼FF)를 사용하도록 한다. 이때 구분자의 앞자리는 측정기기 구분용으로 사용하고, 뒷자리는 항목 구분용으로 사용한다.

용어수정

3.2.5   항목코드 구분자

하나의 측정기기에서 2개 이상의 데이터가 출력될 경우에는 측정기 ID 구분자를 동일하게 사용하고, 항목코드 구분자의 뒷자리를 사용하여 구분한다.

예) TOC 측정기에서 TOC 값과 온도값이 나오는 경우

- TOC 측정값의 항목코드는 TOC00, 온도값은 TOC01로 사용한다.

3.2.5   항목코드 구분자

하나의 측정기기에서 2개 이상의 데이터가 출력될 경우에는 측정기기 ID 구분자를 동일하게 사용하고, 항목코드 구분자의 뒷자리를 사용하여 구분한다.

예) TOC 측정기기에서 TOC 값과 온도값이 나오는 경우

- TOC 측정값의 항목코드는 TOC00, 온도값은 TOC01로 사용한다.

용어수정

3.2.6  멀티센서의 측정기 ID 부여 방법

온도, pH, 전기전도도, DO, 탁도에 대한 측정을 개별적으로 측정하지 않고 멀티센서를 이용하여 1개의 측정기에서 여러 가지 항목을 측정하는 경우에는 개별센서와 멀티센서 방식에 대한 측정기ID는 다음과 같이 부여한다.

3.2.6  멀티센서의 측정기기 ID 부여 방법

온도, pH, 전기전도도, DO, 탁도에 대한 측정을 개별적으로 측정하지 않고 멀티센서를 이용하여 1개의 측정기에서 여러 가지 항목을 측정하는 경우에는 개별센서와 멀티센서 방식에 대한 측정기기ID는 다음과 같이 부여한다.

용어수정

3.2.6.1  측정기 ID의 접두사는 “PHYCHM”으로 설정한다.

3.2.6.1  측정기기 ID의 접두사는 “PHYCHM”으로 설정한다.

용어수정

표 3. TOC 측정기가 복수일 경우 측정기기ID 및 항목코드 설정방법

[표 5] TOC 측정기기가 복수일 경우 측정기기 ID 및 항목코드 설정방법

표번호 및 용어수정

표 4. TOC 측정값 및 측정셀의 온도값에 대한 항목코드 설정방법

[표 6] TOC 측정값 및 측정셀의 온도값에 대한 항목코드 설정방법

표번호 수정

표 5. 멀티센서 2기를 운영할 경우

[표 7] 멀티센서 2기를 운영할 경우

표번호 수정

표 6. 개별센서 pH가 4개인 경우

[표 8] 개별센서 pH가 4개인 경우

표번호 수정

표 7. 항목 해석방법(항목코드 : CONB3)

[표 9] 항목 해석방법(항목코드 : CONB3)

표번호 수정

표 9. 통신 제어코드

[표 10] 통신 제어코드

표번호 수정

<신설>

3.3 자료 관리

3.3.1  자료 저장 기능

측정기기는 측정값과 [표1]에 정의된 측정상수를 6.3.3.2 자료전송요청(DATA)의 응답형식에 준하여 5분자료를 생성하고 최소 30일 이상 기록, 보존 및 외부출력이 가능한 기능을 가져야 하며 삭제 및 변경 시에는 비밀번호를 확인해야 한다.

3.3.2  전송 기능

상태정보 및 측정상수자료를 표준 프로토콜에 의거하여 실시간 자료수집기로 전송할 수 있어야 한다.

3.3.2.1 시료채취 펌프가 있는 경우 채취펌프 정보(On/Off)를 자료수집기에서 수집하여 관제센터로 제공하여야 한다.

3.3.3  비밀번호 설정 기능

측정기기 환경설정 등 임의 변경을 방지하기 위하여 설정값 변경 시 비밀번호를 확인해야 하며, 이 비밀번호는 관제서버에서 변경가능 해야 하고 비밀번호가 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

3.3.4  원격검색 기능

화학적산소요구량, 총인, 총질소 측정기기는 원격 교정실행 등 운영상태를 확인할 수 있도록 원격제어 기능을 갖추어야 한다.

측정기기 정도관리 개선에 따른 용어추가

4.0  자료수집장치

4.0  자료수집기

용어수정

4.1  하드웨어 규격

자료수집장치는 장비의 하드웨어 사양보다 확장성 및 기능을 중요시한다.

4.1  하드웨어 규격

기본적인 사항으로 문구 삭제

4.1.1 CPU/메모리 및 저장장치

자료수집장치의 소프트웨어기능 수행이 가능한 용량 이상

4.1.1 CPU/메모리/OS 및 저장장치

보안상의 안정성을 확보할 수 있고 소프트웨어기능 수행이 가능한 용량 이상

Windows OS의 보안상의 문제점 예방

4.1.4  기타

4.1.4.1  온도 : -5 °C ～ 50 °C

4.1.4.2  습도 : 0 % ～ 95 %

4.1.4.3  전원 : AC 220V ± 15 %, 50/60 Hz

<삭제>

기본적인 사항으로 삭제

4.1.2.1  측정기당 직렬통신이 가능한 포트 1개씩 할당과 여유포트 2개 이상

4.1.2.1  측정기기당 직렬통신이 가능한 포트 1개씩 할당과 여유포트 2개 이상

용어수정

4.2.1  수집 기능

자료수집장치는 측정기로부터 측정값을 표준 프로토콜에 의거하여 실시간으로 수집하고 수집된 자료를 바탕으로 전송자료를 생성할 수 있어야 한다.

4.2.1 수집 기능

자료수집기는 측정기기로부터 측정값, 상태정보, 측정상수를 표준 프로토콜에 의거하여 실시간 수집하고 수집된 자료를 바탕으로 전송자료를 생성하고 전송할 수 있어야 한다.

용어수정

측정기기 정도관리기능 추가

4.2.2 전송 기능

5분 자료, 시간자료 및 상태정보자료를 표준 프로토콜에 의거하여 관제서버로 전송할 수 있어야 한다.

<삭제>

수집기능에 전송까지 추가

4.2.3  저장 기능

5분자료 및 시간자료를 30일 이상 별도로 보관하여야 한다.

4.2.2 저장 기능

5분자료 및 시간자료, 상태정보, 측정상수 등을 전문 형식으로 30일 이상 저장할 수 있어야 하고 관제센터 원격명령(자료전송)시에는 저장된 자료의 전문형식을 수정 없이 전송할 수 있어야 한다. 측정기기에만 저장되어 있는 자료의 요청시에는 측정기기로부터 자료를 전송받아 5분자료 및 시간자료를 생성하여 관제센터로 전송한다.

번호수정 및 측정자료 전송 기능 추가

4.2.4  화면출력 기능

측정기에서 수집된 실시간 측정값, 상태정보, 통신상태, 저장된 5분 및 시간자료를 표시할 수 있어야 한다.

4.2.3 화면출력 기능

측정기기에서 수집된 실시간 측정값, 상태정보, 측정상수, 버전정보, 통신상태, 저장된 5분 및 시간자료를 표시할 수 있어야 한다.

번호수정

측정상수 및 자료수집기 버젼정보 표출 기능 추가

4.2.5 설정 기능

측정항목별 설정사항, 통신사양 등의 설정값을 변경할 수 있어야 하고, 측정항목별 소수점 이하 자릿수 등의 설정값을 변경할 수 있어야 한다.(유효소수점 이하 표기 자릿수는 반올림 처리한다)

4.2.4 설정 기능

측정항목별 설정사항, 통신사양 등의 설정값을 변경할 수 있어야 하고, 측정항목별 소수점 이하 자릿수 등의 설정값을 변경할 수 있어야 한다.(유효소수점 이하 표기 자릿수는 반올림 처리한다)

번호수정

4.2.6 비밀번호 설정 기능

환경설정 등의 임의 변경을 방지하기 위하여 설정값 변경 시 비밀번호를 확인해야 하며, 이 비밀번호는 관제서버에서 변경가능 해야 하고 비밀번호가 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

4.2.5 비밀번호 설정 기능

환경설정 등의 임의 변경을 방지하기 위하여 비밀번호를 부여하고, 사용권한을 제한할 수 있는 기능이 있어야 하며, 설정한 비밀번호로만 자료수집기에 저장된 상(계)수의 변경이 가능해야 한다. 또한, 비밀번호의 설정 및 변경은 관제센터의 원격제어로만 가능하고 이 비밀번호가 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

번호 및 용어수정

보안기능 강화

4.2.7  원격명령 수행 기능

관제서버로부터 수신된 원격명령을 수행할 수 있어야 한다.

4.2.6 원격제어명령 수행 기능

관제서버로부터 수신된 원격제어명령을 수행할 수 있어야 한다.

번호 및 용어수정

4.2.8  정도관리 기능

정도관리 자료를 저장하고 관제서버로 전송 가능해야 한다.(측정기기 상수 등)

<삭제>

측정기기 정도관리기능 추가로 사게

4.2.9  자료보호 기능

관제서버 외의 부대장치에서 입력되어 저장자료의 변경을 유발시킬 수 있는 일체의 명령은 거부가 가능해야 한다.

<삭제>

4.2.5 비밀번호 설정기능과 중복되어 삭제

4.3.1  RS-232C(or RS-422, RS-423, RS-485) 포트를 이용하는 경우

자료수집장치에서 자체출력장치로 전송은 하되 수신이 안 되도록 통신회선을 연결하여 외부로부터의 바이러스 침투 및 해킹을 방지하여야 한다.

4.3.1  RS-232C(or RS-422, RS-423, RS-485) 포트를 이용하는 경우

자료수집기에서 자체출력장치로 전송은 하되 수신이 안 되도록 통신회선을 연결하여 외부로부터의 바이러스 침투 및 해킹을 방지하여야 한다.

용어수정

5.1.1  5분자료

자료수집장치가 매 5분마다 생성하는 자료로서 측정기기에 공통으로 적용된다.

5.1.1.1  수집 방식

5.1.1.1.1  수집 주기 : 10초당 1회 이상(채수기 개폐정보 등 접점신호는 1초당 1회)

5.1.1.1.2  수집 기간 : 5분

5.1.1.2  생성 방식

5.1.1.2.1  상태정보가 정상인 자료의 평균값 또는 적산값을 대표값으로 산출한다.

5.1.1.2.2  5분간 수집된 순시치중 정상상태자료가 1개 이상이면 유효하다고 판단한다.

5.1.1  5분자료

자료수집기가 매 5분마다 생성하는 자료로서 10초에 1회(채취기 개폐정보 등 접점신호는 1초당 1회) 수집하여 상태정보가 정상인 자료의 평균값 또는 적산값을 대표값으로 산출한다. 또한, 5분간 수집된 순시치 중 정상상태자료가 1개 이상이면 유효하다고 판단한다.

용어수정

수집방식, 생성방식을 줄여서 표현

5.1.1.2.3  또한, 유량 시간자료의 상태정보의 경우 유량 5분자료(적산값, ㎥/5min)가 “0.1”이상일 경우 장비정상으로 처리하여 자료로 활용한다.

유량 5분자료(적산값, m3/5min) =  현재(적산)값 - 5분 전(적산)값

5.1.1.1 유량 5분 자료(적산값, ㎥/5min)가 “0.1”이하일 경우 상태정보는 ‘유량없음’으로 하고 장비정상인 경우는 아래와 같이 현재 적산값에서 5분전 적산값을 빼서 산출한다. 단, 상태정보가 ‘유량없음’과 ‘통신불량’인 경우 자료값은 0으로 처리한다.

유량 5분자료(적산값, m3/5min) =  현재(적산)값 – 5분전(적산)값

유량의 자료생성방법 명확화

5.1.2  시간자료

설치 사업장의 자료수집장치에서 5분자료로부터 매 시간마다 생성한다.

5.1.2  시간자료

설치 사업장의 자료수집기에서 5분자료로부터 매 시간마다 생성하며 5분자료 중 상태정보가 정상인 유효자료를 산술평균하여 산출한다.

용어수정

5.1.2.1.1  5분자료 중 유효자료의 산술평균으로 산출한다.

< 삭제 >

5.1.2 와 중복되어 삭제

5.1.2.1.2  유효 5분자료(유량을 제외한 항목)의 개수가 상태정보 처리를 포함하여 75 % 이상이면 유효하다고 판단하고 그 외의 경우 유효하지 않은 것으로 일괄처리 한다.

[eqn: 시간자료~=` {유효~5분자료의~합} over {유효~5분자료의~갯수}]

5.1.2.1 1시간동안 수집한 자료 중 유효 5분 자료의 개수가 75% 이상이면 유효하다고 판단하고 그 외의 경우 유효하지 않은 것으로 처리한다.

[eqn: 시간자료~=` {유효~5분자료의~합} over {유효~5분자료의~갯수}]

번호 및 용어수정

5.1.2.1.3  단, 측정항목이 유량인 경우, 유량계에서 산출되는 현재 적산값과 1시간 전 적산값을 사용하여 유량 시간자료를 연산하며 이때 시간자료에 해당하는 5분자료 중 유량 없음을 제외한 상태값이 정상이 아닌 경우 최근 정상 측정자료 중 상태값이 정상인 값을 대체하여 시간 자료를 추정한다.

5.1.2.2  단, 측정항목이 유량인 경우, 5분자료의 적산값으로 시간자료를 산출하고 유량 시간자료가 “0.1 ㎥/hr”이하일 경우 상태정보는 “유량없음”으로 한다.

유량 시간자료(적산값, ㎥/hr) = 유량 5분자료 적산값

번호수정

음의 값이 나오거나 값의 증가폭이이 커지는 오류 개선

5.1.2.1.4  또한, 유량 시간자료의 상태정보의 경우 유량 시간자료(적산값)가 “0.1 ㎥/hr”이상일 경우 장비정상으로 처리하여 자료로 활용한다.

유량 시간자료(적산값, ㎥/hr) =  현재(적산)값 - 1시간 전(적산)값

<삭제>

5.1.2.1.3과 5.1.2.1.4를 합해 의미의 명확화

5.1.3  순간측정자료

현재 시점에서 측정기가 가지고 있는 측정값을 말한다.

5.1.3  순간측정자료

현재 시점에서 자료수집기가 측정기기로부터 수집한 측정값, 상태정보 및 측정상수들을 말한다.

용어수정

6.1.1  송수신 제어코드

다음의 코드는 측정기와 자료수집장치구간과 자료수집장치와 관제서버간의 통신 흐름제어에 공통으로 적용된다.

6.1.1  송 ․ 수신 제어코드

다음의 코드는 측정기기-자료수집기구간과 자료수집기-관제서버간의 통신 흐름제어에 공통으로 적용된다.

용어수정

6.3.3.1.1  측정값 및 부가정보의 정렬은 왼쪽으로 하고 남는 공간은 공백처리 한다.

6.1.2 통신전문의 자릿수 매김

지정한 자릿수에 미달하는 경우, 왼쪽으로부터 채워 사용하며 남는 자리는 공백처리 한다.

의미의 명확화

<신설>

6.1.3 통신전문의 날짜, 시간 표시

날짜와 시간을 표시하는 경우 연도는 4자리, 월일은 각각 2자리로 하고, 시간은 24시간제를 사용하며 분 2자리, 초 2자리로 하여 연속된 14자리(YYYYMMDDhhmmss)로 한다.

의미의 명확화

6.3.3.1.2  오류처리(통신불량)

(1) 수신된 전문에 오류가 있는 경우 추가로 2회까지 실시간자료 요청을 하고 그 동안 정상전문이 수신되지 않을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

(2) 실시간자료 요청 전문을 전송한 후 실시간자료 수신을 위한 응답을 기다리며, 5초를 초과할 때까지 응답이 없을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

6.1.4 오류처리(통신불량)

6.1.4.1  요청형식, 응답형식 등 송 ․ 수신 전문에 오류가 있는 경우 추가로 2회까지 재시도하고 그 동안 정상전문이 수신되지 않을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

6.1.4.2  자료요청, 원격제어명령 등의 응답자료 수신을 위한 대기시간은 5초로 하며, 이를 초과할 때까지 응답이 없을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

6.1.4.3  또한 자료수집기의 전원복구 후 생성된 자료는 자료수집기에서 상태정보를 발생하며, 이때 측정기기 상태정보는 통신불량, 기타 부대시설 상태정보는 비정상(열림, 일시정지)으로 설정하여 전송하여야 한다.

6.1.4.4  자료 송 ․ 수신과 원격명령 등이 동시 발생할 때 우선권은 관제센터 > 중간자료수집기 > 자료수집기 > 측정기기(자동시료채취기 등 부대시설 포함)순으로 한다.

번호수정

의미의 명확화

자료수집주기가 10초이므로 5초 대기 후 오류처리

현재는 미수신 처리되고 있어 자료수집기 오류 개선

자료 오류 처리 방지를 위한 우선 순위 정의

표 9. 측정기 상태정보 생성위치

종 류	상태정보		자료생성위치		자료생성방법
	출력신호 (직렬통신)	출력신호 (아날로그)	측정기	자료수집기
장비정상	00	10	○		자동
가동중지	01	11		○	수동
유량없음	02	12		○	자동
교정중	03	13	○		자동/수동
점검중	04	14		○	수동
통신불량	05	15		○	자동
동작불량	06	16	○		자동

[표 11] 측정기기 상태정보 생성위치

종 류	상태정보		자료생성위치		자료생성방법
	출력신호 (직렬통신)	출력신호 (아날로그)	측정기	자료수집기
장비정상	00	10	○		자동
일시정지	01	11	○		자동
유량없음	02	12		○	자동
교 정 중	03	13	○		자동
점 검 중	04	14		○	수동
통신불량	05	15		○	자동
동작불량	06	16	○		자동

표번호 수정

측정기기 정도관리 개선에 따른 기능 개선

6.2.1  자료화 : 발생 횟수에 상관없이 우선순위가 높은 것을 부여

우선순위 : 가동중지 > 유량없음 > 교정중 > 점검중 > 통신불량 > 동작불량

6.2.1 자료화 : 발생 횟수에 상관없이 우선순위가 높은 것을 부여

우선순위 : 유량없음 > 교정중 > 점검중 > 일시정지 > 통신불량 > 동작불량

측정기기에서 발생되는 가동중지를 자료수집기에서 발생되는 점검중에 비해는 낮게 구성

6.2.2  상태정보 생성 방법

가동중지, 점검중, 교정중의 경우와 같이 자료수집장치에 수동으로 상태정보를 입력할 때에는 반드시 관제센터로부터 비밀번호를 부여받아 입력한다.

6.2.2  상태정보 생성 방법

점검중의 경우와 같이 자료수집기에서 상태정보를 입력할 때에는 반드시 관제센터로부터 비밀번호를 부여받아 입력한다.

측정기기 정도관리 개선에 따른 용어수정

6.2.4.4  Checksum을 전송하기 위해 2 byte로 분할

chk1 = (checksum & 0xF0) >> 4 | 0x30

chk2 = (checksum & 0x0F) >> 0 | 0x30

6.2.4.4 Checksum을 전송하기 위해서 2byte로 분할 후 전송

• chk1 = (checksum ＆ 0xF0) >> 4 + 0x30

• chk2 = (Checksum ＆ 0x0F) >> 0 + 0x30

Checksum 예시

2	C

+0x30                +0x30

3	2

3	C

checksum의 검증은 위의 역순으로 수행

오타수정

6.3  측정기와 자료수집장치 구간

6.3.1 통신사양

통신방식  : 직렬통신

표 10. 통신사양

구 분	사 양
통신방식	직렬통신(유선 설치가 곤란할 경우 무선방식 적용)
전송사양	9600 bps, 8bit, Parity None, Stop bit 1
기동방식	폴링방식(마스터 : 자료수집장치 , 슬레이브 : 측정기)
자료전송방식	반이중(Half Duplex), 블럭전송
부호코드	ASCII

6.3  측정기기와 자료수집기간 송 ․ 수신 프로토콜

6.3.1 통신사양

(삭제)

[표 12] 통신사양

구 분	사 양
통신방식	직렬통신(유선 설치가 곤란할 경우 무선방식 적용)
전송사양	9600 bps, 8bit, Parity None, Stop bit 1
기동방식	폴링방식(마스터 : 자료수집기, 슬레이브 : 측정기기)
자료전송방식	반이중(Half Duplex), 블럭전송
부호코드	ASCII

용어수정

표안의 내용과 중복

표번호 수정

6.3.2  명령어

표 11. 자료수집장치와 측정기간 명령어 목록

명령어	내 용
DATA	자료전송요청
CCHK	교정값검색
RCHK	교정실행
SAMP	자동채수기 채수실행

6.3.2  명령어

[표 13] 자료수집기와 측정기기간 명령어 목록

명령어	내 용
DATA	자료전송요청
RCHK(개정)	원격검색
SAMP(개정)	채취실행
SETP(신규)	비밀번호변경
SETT(신규)	자료수집기와 시간동기화

용어 및 표번호 수정

측정기기 정도관리 개선에 따른 기능개선

6.3.3  통신절차

6.3.3.1  공통사항

6.3.3.1.1  측정값 및 부가정보의 정렬은 왼쪽으로 하고 남는 공간은 공백처리 한다.

6.3.3  통신절차

6.3.3.1  공통사항

6.3.3.1.1 <삭제>

6.1.2 으로 이동

6.3.3.1.2  오류처리(통신불량)

(1) 수신된 전문에 오류가 있는 경우 추가로 2회까지 실시간자료 요청을 하고 그 동안 정상전문이 수신되지 않을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

(2) 실시간자료 요청 전문을 전송한 후 실시간자료 수신을 위한 응답을 기다리며, 5초를 초과할 때까지 응답이 없을 때에는 오류처리(통신불량)를 한다.

6.3.3.1.2 <삭제>

6.1.4 으로 이동

<신설>

6.3.3.1.1  송 ․ 수신절차

통신절차 개선

6.3.3.2 자료전송요청

6.3.3.2.1  송수신 절차

(정상상태)

자료수집장치

측정기

실시간 자료요청

실시간 자료응답

6.3.3.2.2 측정기 또는 자동채수장치가 자료수집장치에서 받은 명령에 전문에러 발생 및 명령인식을 못할 경우 아래와 같이 응답한다.

(비정상상태)

자료수집장치

측정기

실시간 자료요청

NAK

6.3.3.2 자료전송요청(DATA)

<삭제>

6.3.1.1 송수신절차와 중복

6.3.3.2.3  송수신 자료형식

- 실시간자료 요청 :

(생략)

- 실시간자료 요청 응답 :

헤더				항목1
문장의 시작	명령어	측정 일시	항목 수	항목 코드	측정 값	상태정보
<STX>	DATA
(1)	(4)	(14)	(2)	(5)	(10)	(2)

.......	항목n			부가 정보	테일러
	항목 코드	측정 값	상태정보		문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
					<ETX>	<CHK>	<CR>
	(5)	(10)	(2)	(50)	(1)	(2)	(1)

6.3.3.2.1  송 ․ 수신 자료형식

자료 요청 :

(현행유지)

- 자료 응답 :

- 전송대상은 [표1]의 측정상수와 비밀번호이며 비밀번호는 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

- 부가정보가 있을 경우 왼쪽부터 기입하며 나머지는 공백 처리한다.

* 외부입출력 측정상수 : 구분자 + 상태표시(1 : 장치인식, 0 : 인식불가 또는 연결된 장치 없음) 연속 표시하고 마지막 2자리는 공백으로 처리한다.

예) RS-232C와 USB가 연결되어 있고 다른 외부 입출력장치가 없는 경우 : R1U1T0E0

표기순서	구분자	외부 입출력장치
1	R	RS-232C
2	U	USB
3	T	TCP/IP
4	E	RS-232C, USB, TCP/IP 를 제외한 다른 장치

번호 및 용어수정

통신전문 개선

외부입출력 장치인식에 대한 부분 개선

6.3.4  교정실행

교정실행 시 관제센터에 비밀번호 해제를 요청하여 자료수집장치의 비밀번호가 해제된 후 수행하며 교정실행중일 때에는 자료수집장치에서 ‘교정중’에 해당하는 상태정보를 발생시킨다.

6.3.4 (개정) 원격검색(RCHK)

- 요청 형식 :

문장의 시작	명령어	문장의끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	RCHK	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(1)	(2)	(1)

[주 3] COD, T-P, T-N 측정기기에만 해당되고 응답은 자료전송요청(DATA)으로 처리한다.

측정기기 정도관리 개선으로 교정실행 불필요

6.3.5  교정값 검색

6.3.5.1  송수신 절차

자료수집장치

측정기

교정값 요청

교정값 응답

<삭제>

6.3.3.2.1 자료전송요청과 중복

6.3.6  자동채수기 채수명령

6.3.6.1  송수신 절차

자료수집장치

자동채수기

채수기상태 요청

ACK

“ACK" 전송 후 채수실행

채수상태 응답(‘00’)

채수실행 요청

- 채수명령응답 : <ACK> 응답 후 채수실행을 하며, 채수실행중에 자료수집장치로부터 채수실행요청이 수신되면 상태값을 채수 중 코드(‘01’)로 변환하여 응답한다.

6.3.6.2  송수신 자료형식

- 채수명령 :

문장의 시작	명령어	파라미터	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	SAMP	"00" : 채수명령	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(2)	(1)	(2)	(1)

6.3.6.3  자동채수기 상태요청

6.3.6.3.1  송수신 절차

자료수집장치

자동채수기

채수기상태요청

채수기상태요청응답

- 자동채수기 상태 요청 :

문장의 시작	명령어	파라미터	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	SAMP	"10" : 채수상태요청	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(2)	(1)	(2)	(1)

- 자동채수기 상태요청 응답 :

헤더			채수기 상태
문장의 시작	명령어	채수실행 시간	온도	상태코드	용기위치 정보
<STX>	SAMP				00-99
(1)	(4)	(14)	(10)	(2)	(2)

부가정보	테일러
	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
	<ETX>	<CHK>	<CR>
(50)	(1)	(2)	(1)

* <상태코드>  00 : 성공 또는 대기중,  01 : 작동중(채수중),  02 : 실패

[주 3] 자료수집장치는 채수장치가 작동중인지를 상태코드로 확인하여 채수명령이 채수장치가 작동중에 전송되지 않도록 하여야 한다.

[주 4] 자료수집장치는 일반 측정기기와 동일하게 10초에 1회 이상 채수상태를 요청하여 채수장치의 온도 및 채수병 위치와 현재상태를 표시해주어야 한다.

[주 5] 채수명령이 원격 또는 현장 운영자에 의하여 발생할 경우 채수를 실행하고 실행결과를 자체 DB의 채수장치 테이블에 결과를 별도로 기록하도록 한다.

6.3.5 채취실행(SAMP)

자료수집기

자동시료채취기

채취기상태 요청

ACK

“ACK" 전송 후 채수실행

채취상태 응답(‘00’)

채취실행 요청

[주 4]  채취명령응답 : <ACK> 응답 후 채취실행을 하며, 채취실행중에 자료수집기로부터 채취실행요청이 수신되면 상태값을 채취 중 코드(‘01’)로 변환하여 응답한다.

- 채취명령 :

문장의 시작	명령어	파라미터	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	SAMP	"00" : 채취명령	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(2)	(1)	(2)	(1)

6.3.5.1 자동시료채취기 상태요청

자료수집기

자동시료채취기

채취기상태요청

채취기상태요청응답

- 자동시료채취기 상태요청 :

문장의 시작	명령어	파라미터	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	SAMP	"10" : 채취상태요청	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(2)	(1)	(2)	(1)

- 자동시료채취기 상태요청 응답 :

헤더			채취기 상태
문장의 시작	명령어	채취실행일시	온도	상태코드	용기위치 정보
<STX>	SAMP				00-99
(1)	(4)	(14)	(10)	(2)	(2)

부가정보	테일러
	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
	<ETX>	<CHK>	<CR>
(50)	(1)	(2)	(1)

* <상태코드>  00 : 성공 또는 대기중,  01 : 작동중(채취중),  02 : 실패

[주 5] 자료수집기는 자동시료채취기가 작동중인지를 상태코드로 확인하여 채취명령이 자동시료채취기가 작동중에 전송되지 않도록 하여야 한다.

[주 6] 자료수집기는 일반 측정기기와 동일하게 10초에 1회 이상 채취상태를 요청하여 채취장치의 온도 및 채취병 위치와 현재상태를 표시해주어야 한다.

[주 7] 채취명령이 원격 또는 현장 운영자에 의하여 발생할 경우 채취를 실행하고 실행결과를 자체 DB의 채취장치 테이블에 별도로 기록하도록 한다.

번호수정 및 용어수정

<신설>

6.3.6 비밀번호 변경(SETP)

- 요청형식

문장의시작	명령어	비밀번호	문장의끝	오류검정코드	패킷의끝
<STX>	SEPT		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(10)	(1)	(2)	(1)

[주8] SETP는 관제센터에서 전송받은 정보를 삽입하고 TRAP의 비밀번호는 공백으로 전송한다.

- 응답형식

문장의시작	명령어	변경일시	비밀번호	문장의끝	오류검정코드	패킷의끝
<STX>	SEPT			<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(14)	(10)	(1)	(2)	(1)

[주 9] 비밀번호의 최대길이는 10자리이며 10자리 미만의 측정기기인 경우 앞자리를 공백으로 채워서 전송하며 10자리 초과인 경우 뒷자리 10개를 전송한다.

측정기기 정도관리기능 개선

<신설>

6.3.7 시간변경(SETT)

- 요청형식

문장의시작	명령어	동기일시	문장의끝	오류검정코드	패킷의끝
<STX>	SETT		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(14)	(1)	(2)	(1)

[주 10] 측정기기는 명령 수신에 대한 응답을 한 후 시간조정을 실행하고 과거 시점으로 변경하게 될 경우에는 기 생성된 자료를 삭제한다.

저장된 자료를 활용하기 위한 시간동기화 진행

6.4  자료수집장치와 관제서버 구간

자료수집장치에서는 5분 및 시간자료를 생성하고, 관제서버의 요청에 따라 즉시 관제서버로 자동 전송하며, 관제서버에서 전송하는 원격명령을 수행하도록 구성한다.

6.4  자료수집기와 관제서버 구간

자료수집기에서는 5분 및 시간자료와 상태정보, 측정상수를 생성하여 관제서버로 자동 전송하며, 관제센터에서 요청하는 원격제어명령을 수행하도록 구성한다.

측정기기 정도관리 개선에 따른 기능 추가

6.4.1 통신사양

구 분	통신사양
통신방식	TCP/IP 소켓통신 (유선설치가 곤란할 경우 무선방식 적용)
자료전송방식	폴링방식(마스터 : 관제서버 , 슬레이브 : 자료수집장치)
자료전송방식	반이중(Half Duplex), 블럭전송
부호코드	ASCII
통신주소체계	32 bit

6.4.1 통신사양

[표 14] 통신사양

구 분	통신사양
통신방식	TCP/IP 소켓통신 (유선설치가 곤란할 경우 무선방식 적용)
자료전송방식	Contention
자료전송방식	반이중(Half Duplex), 블럭전송
부호코드	ASCII
통신주소체계	32 bit

원격명령은 Polling 방식으로 처리하고 그외의 기능은 Interrupt 방식으로 처리하게 되어 양뱡향 통신이 되도록 개선

6.4.2 명령어

명령어	내 용	구분자	파라 미터	응답자료
DATA	자료전송 요청	M	-	2시간 이내의 5분자료
		H	-	2시간 이내의 시간자료
RDAT	순간측정자료 요청	-	-	RDAT (순간측정자료)
DUMP	저장자료 요청	M	자료기간	5분자료
		H	자료기간	시간자료
RCHK	교정실행	-	장치코드	명령수신확인
CCHK	교정값 검색	-	장치코드	교정값 정보
SAMP	자동채수장치 제어	-	정보 또는 채수	채수장치정보
SETT	시간변경 요청	-	변경시간	명령수신확인
SETP	비밀번호 변경	-	비밀번호	명령수신확인
RSET	자료수집장치 초기화	-	-	명령수신확인
INFO	부가정보 요청	-	-	측정기별 부가정보

6.4.2 명령어

[표 15]  자료수집기와 관제센터 구간 명령어 목록

통신방식 개선

6.4.3.1.1  인증

자료수집장치는 인증된 주소의 접속 요청에 대해서만 응답하여야 하며 그 이외의 접속요청에 반응하지 않아야 한다.

6.4.3.1.1  인증

자료수집기는 인증된 주소의 접속 요청에 대해서만 응답하여야 하며 그 이외의 접속요청에 반응하지 않아야 한다.

용어수정

6.4.3.1.2  전송자료 개수의 제한

5분자료 및 시간자료의 전송 범위는 최대 2시간 분량으로 제한한다.  2시간이 경과된 자료는 관제서버의 저장자료 요청에 따라 전송한다. 저장자료요청 및 기타 원격명령에 의한 응답 자료의 전송 범위는 자료의 최대 저장기간과 같다.

6.4.3.1.2  전송자료 개수의 제한

5분 및 시간자료의 전송 범위는 최대 2시간 분량으로 제한한다.  2시간이 경과된 자료는 관제서버의 저장자료 요청에 따라 전송한다. 저장자료요청 및 기타 원격제어명령에 의한 응답 자료의 전송 범위는 자료의 최대 저장기간과 같다.

용어수정

6.4.3.1.3  오류처리

수신된 전문에 오류가 발생할 경우에는 <NAK>를 회신하며, 송신 측에서는  <NAK>가 수신된 경우에 추가로 2회까지 재전송(재요청)을 하고, 재전송을 하였는데도 <NAK>가 수신되면 아래와 같이 다음 단계의 전송절차를 진행한다.

(1) 생략

(2) 교정실행(교정값 검색, 자동채수기 상태요청 포함)을 요청한 때에는 관제서버에서 <EOT>를 전송하고 교정실행 요청을 종료한다.

(3) 교정값 검색을 요청한 때에는 자료수집장치에서 <EOT>를 전송하고 교정값 검색요청에 대한 응답을 종료한다. 단, 자동채수장치 상태요청에 대한 응답에 대하여 재전송할 경우에는 자료수집장치 자체에서 재전송한다.

(4) 접속요청 전송 후 5초 이내 연결이 되지 않는 경우 추가로 2회까지 접속 요청을 재실행 하며, 각 단계별로 해당전문에 대하여  5초 이내에 응답이 없을 경우 <EOT>를 전송한다.

(5) 전송 전문에 대한 응답이 없거나 오류가 발생된 경우에는 통신불량으로 처리한다.

6.4.3.1.3  오류처리

수신된 전문에 오류가 발생할 경우에는 <NAK>를 회신하며, 송신 측에서는  <NAK>가 수신된 경우에 추가로 2회까지 재전송(재요청) 후 종료한다.

(1) 현행유지

(2) 원격제어명령(교정값 검색, 측정기기 비밀번호 요청, 자동시료채취기 상태요청 포함)을 요청한 때에는 관제서버에서 <EOT>를 전송하고 원격제어명령을 종료한다.

(3) 교정값 검색을 요청한 때에는 자료수집기에서 <EOT>를 전송하고 교정값 검색요청에 대한 응답을 종료한다. 단, 자동시료채취기 상태요청에 대한 응답에 대하여 재전송할 경우에는 자료수집기 자체에서 재전송한다.

(4) 접속요청 전송 후 10초 이내 연결이 되지 않는 경우 추가로 2회까지 접속 요청을 재실행하며, 각 단계별로 해당전문에 대하여  10초 이내에 응답이 없을 경우 <EOT>를 전송한다.

(5) 전송 전문에 대한 5초 이내에 응답이 없는 경우에는 통신불량으로 처리한다.

용어수정

응답이 없는 경우에도 다음 자료를 계속 요청하여 무한 대기하는 경우 개선

6.4.3.1.3.1  부대장비 및 부대시설 상태정보 전송

(1) 전송시기 : 관제센터에서 요청 시(자료 요청, 저장자료 요청, 순간측정자료 요청)

(2) 전송방법 : 각 요청에 대한 응답전문의 상태코드에는 상태(열림:1, 닫힘:0)정보를, 측정값에는 상태변경시각(월일시분초)을 기입하여 전송한다.

6.4.3.1.4   부대장비 및 부대시설 상태정보 전송

(1) 전송시기 : 관제센터에서 요청 시(자료 요청, 저장자료 요청, 순간측정자료 요청)

(2) 전송방법 : 각 요청에 대한 응답전문의 상태코드에는 상태(열림:1, 닫힘:0)정보를, 측정값은 0을 기입하여 전송한다.

번호수정

불필요한 상태변경시각이 측정값에 전송되고 있어 개선

6.4.3.1.3.2   관제서버 IP 주소 보안관리

관제서버에서 링크를 확립하고자 보내는 전문 <ENQ> 뒤에 관제서버의 IP 주소를 부가적으로 전송하고, 자료수집장치에서는 이에 따라 목적지 IP를 설정하여 응답한다. 또한, 자료수집장치에서는 관제서버의 IP 주소를 보관하지 않는다.

<링크확립 전문 양식>

"ENQ" + 공백 (1) + 관제서버 IP (15) + 개행문자 (CR)

6.4.3.1.5   관제서버 IP 주소 보안관리

관제서버 IP 및 Port정보는 자료수집기에 보관하되 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

번호수정

통신방식 변경에 따른 관제서버 IP 및 Port 보안 요청

< 신설 >

6.4.3.1.6 송 ․ 수신 절차

번호수정

자료송수신 절차 일괄 정의

6.4.3.2 자료전송 요청

6.4.3.2.1  전송절차

자료수집장치는 5분자료 및 시간자료를 생성하고 관제서버의 요청에 의하여 즉시 관제서버로 전송한다.

6.4.3.2 자료전송

6.4.3.2.1  전송절차

자료수집기는 5분 및 시간자료를 생성하고 즉시 관제서버로 전송한다.

< 삭제 >

용어수정

6.4.3.1.6 과 중복

6.4.3.2.2  전문형식

- 자료전송 요청

헤더				자료전송 요청		테일러
문장의 시작	사업장코드 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	구분자	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				DATA	M H	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)

- 자료전송 요청 응답

헤더
문장의 시작	명령어	구분자	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	DCD	측정일시	항목 수
<STX>	DATA	M H
(1)	(4)	(1)	(7)	(4)	(1)	(14)	(2)

항목1			......	항목n			테일러
항목코드	측정값	상태정보		항목코드	측정값	상태정보	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
							<ETX>	<CHK>	<CR>
(5)	(10)	(2)		(5)	(10)	(2)	(1)	(2)	(1)

<구분자> M : 5분자료   H : 시간자료

※ 채수장치정보 : 채수장치의 온도는 항목코드를 'SAM00'로 부여하고 5분자료에 포함하여 전송한다.

6.4.3.2.2  전문형식

- 자료전송 요청

헤더				자료전송 요청		테일러
문장의 시작	사업장코드 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 일시	명령어	구분자	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				DATA	M H	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)

- 자료전송 요청 응답

헤더
문장의 시작	명령어	구분자	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	DCD	측정일시	항목 수
<STX>	DATA	M H
(1)	(4)	(1)	(7)	(4)	(1)	(14)	(2)

항목1								......	항목n	테일러
항목코드	측정값	상태정보	측정 상수	측정상수1		...	측정상수n			문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
				상수코드	상수값
										<ETX>	<CHK>	<CR>
(5)	(10)	(2)	(2)	(4)	(10)					(1)	(2)	(1)

<구분자> M : 5분자료       H : 시간자료

[주 11] 채취장치정보 : 채취장치의 온도는 항목코드를 'SAM00'로 부여하고 5분자료에 포함하여 전송한다.

- 전송대상 측정상수는 검출신호, 수온, 측정조온도, 희석비율(시료량), 외부입출력이다.

용어수정

5분 및 시간자료에 필요한 측정상수 값 전송

6.4.3.3  순간측정자료 요청

6.4.3.3.1  전송절차

< 신설 >

6.4.3.3  순간측정자료 요청

6.4.3.3.1  전송절차

자료수집기는 측정기기의 현재 측정자료를 수집하여 관제서버의 요청에 의하여 즉시 관제서버로 전송한다.

< 삭제 >

의미의 명확화

6.4.3.1.6 과 중복

6.4.3.4.2  전문형식

- 저장자료 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령시간	명령어	구분자	시작 시간	끝 시간	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				DUMP	M H			<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(14)	(14)	(1)	(2)	(1)

- 저장자료 요청응답

※ 구분자 및 채수장치정보 :  “자료전송 요청” 부분 참조

6.4.3.4.2  전문형식

저장자료 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령일시	명령어	구분자	시작 일시	끝 일시	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				DUMP	M H A			<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(14)	(14)	(1)	(2)	(1)

[주 12] 구분자 M:5분자료, H:시간자료, A:5분자료와 시간자료 모두

- 저장자료 요청응답 (구분자 : M, H)

[주 13] 구분자 및 채취장치정보 :  “자료전송 요청” 부분 참조

- 전송대상 측정상수는 검출신호, 수온, 측정조온도, 희석비율(시료량), 외부입출력이다.

5분 및 시간자료에 측정상수를 실시간 전송하여 모니터링

6.4.3.5 교정실행

6.4.3.5.1  전송절차

RCHK 명령

관제서버

자료수집장치

ENQ

ACK

교정실행

EOT

6.4.3.5 원격검색(RCHK)

6.4.3.5.1  전송절차

* <EOT>를 전송한 후 교정실행 결과는 교정값 전송(TCHK)을 통해 전송한다.

용어수정

전송절차는 동일하게 유지하고 원격제어 후 이후 작업을 정의하여 업무의 명확한 구분

6.4.3.5.2  전문형식

- 교정실행 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	측정기 ID	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				RCHK		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(1)	(2)	(1)

- 교정실행 응답 : <EOT>를 전송하고, 주기적으로 교정값을 검색하여 교정 수행여부를 확인한다.

*교정중일 때에는 상태정보를 ‘교정중’으로 하여 전송한다.

6.4.3.5.2  전문형식

- 교정실행 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 일시	명령어	측정기기 ID	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				RCHK		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(1)	(2)	(1)

< 삭제 >

교정시간이 측정기기별로 상이하고 바로 결과값 도출이 어려워 별도 원격명령으로 분리

“교정중”상태정보는 측정기기에서 자동 발생

6.4.3.6  교정값 검색

6.4.3.6.1 전송절차

< 생략 >

6.4.3.6.2 전문형식

- 교정값 검색 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	측정기 ID	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				CCHK		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(1)	(2)	(1)

- 교정값 검색 요청 응답

헤더
문장의 시작	명령어	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	교정시간	측정기 ID	항목 수
<STX>	CCHK
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(7)	(2)

항목1의 상수정보								......
항목 코드	기울기	절편	교정액 농도		factor	offset	측정 범위
			영점	스팬
(5)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

항목n의 상수정보								테일러
항목 코드	기울기	절편	교정액 농도		factor	offset	측정 범위	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
			영점	스팬
								<ETX>	<CHK>	<CR>
(5)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(1)	(2)	(1)

○ 자료수집장치는 전송하지 않은 상수정보를 함께 전송하도록 한다.

6.4.3.6  교정값 검색(CCHK)

6.4.3.6.1 전송절차

< 현행유지 >

6.4.3.6.2 전문형식

- 교정값 검색 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 일시	명령어	측정기기 ID	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				CCHK		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(1)	(2)	(1)

- 교정값 검색 요청 응답

헤더
문장의 시작	명령어	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	교정일시	항목 수
<STX>	CCHK			YYYYMMDDhhmmss
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(2)

항목1의 측정상수										......	항목n
측정기기 ID	항목 코드	교정완료일시	기울기	절편	교정액 농도		factor	offset	측정 범위
					영점	스팬
		YYYYMMDDhhmmss
(7)	(5)	(14)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

측정기기별 상이한 교정완료시간을 전송하도록 개정

< 신설 >

6.4.3.7  교정값 전송(TCHK)

6.4.3.7.1 전송절차

자료수집기에서 측정상수를 비교 관리하여 아래와 같이 측정기기의 교정과 관련된 값이 변경된 경우 관제센터로 자동 전송한다.

관제서버

자료수집기

실시간교정값전송

ACK

6.4.3.7.2  전문형식

헤더
문장의 시작	명령어	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	전송일시	항목 수
<STX>	TCHK			YYYYMMDDhhmmss
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(2)

항목1의 측정상수										......	항목n
측정기기 ID	항목 코드	교정완료일시	기울기	절편	교정액 농도		factor	offset	측정범위
					영점	스팬
		YYYYMMDDhhmmss
(7)	(5)	(14)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)

문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

교정이 완료된 시점 및 교정과 관련된 측정상수가 변경되는 경우 자동 전송되는 기능 추가

6.4.3.7  자동채수장치 채수명령

6.4.3.7.1  전송절차

SAMP 채수명령

관제서버

자료수집장치

ENQ

ACK

채수명령(1)

EOT

자동채수기

채수명령(2)

ACK

응답 후

채수실행

6.4.3.8 자동시료채취기 원격명령

6.4.3.8.1 채취명령

6.4.3.8.1.1 전송절차

[주 14] 관제서버는 채취실행에 대한 응답전문의 상태정보가 “00”인 경우에는 채취실행 명령이 성공한 것으로 하며, 그 외의 상태정보는 채취실행 요청의 실패로 한다.

[주 15] 자료수집기는 실시간으로 자동시료채취기에게 상태요청하며, 관제센터로부터 채취명령을 수신하였을 경우 수집한 채취기 상태정보를 관제서버로 응답하며, 상태정보가 “00"인 경우에 채취실행 요청을 수행한다.

번호 및 용어수정

채수기 상태점검후 채수명령 수행으로 채수 실패 원인 제거

6.4.3.7.2  전문형식

- 자동채수장치 채수명령

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	측정기 ID	파라 미터	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				SAMP		00:채수	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(2)	(1)	(2)	(1)

- 채수명령 응답 : 자료수집장치는 채수명령을 채수기에 전송하고 <ACK>(긍정응답)를 받은 후에 관제서버에 “<EOT>(자료전송완료)”를 전송한다.

6.4.3.8.1.2 전문형식

- 자동시료채취기 채취명령

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 일시	명령어	측정기기 ID	파라 미터	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				SAMP		00:채취	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(2)	(1)	(2)	(1)

- 채취명령 응답

문장의 시작	명령어	사업장코드	방류구코드	채취실행일시	측정기기 ID
<STX> (1)	SAMP (4)	(7)	(4)	(14)	(7)

온도	채취타입	파라미터	상태정보	채취병위치	부가정보
(10)	0:로컬 1:원격 (1)	00:채취 (2)	00 01 02 (2)	(2)	(50)

문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

[주 16] 상태정보  00 : 성공 또는 대기중,  01 : 작동중(채취중),  02 : 실패

번호 및 용어수정

전송완료여부만 전송하도록 되어 있어 자동시료채취기의 상태를 알 수 없어 응답 전문형식 정의

6.4.3.8 자동채수장치 상태요청

6.4.3.8.1 전송절차

6.4.3.8.2  전문형식

- 자동채수장치 상태요청

< 생략 >

- 자동채수장치 상태요청 응답

헤더						채수기 상태					테일러
문장의 시작	명령어	사업장 (수계)	방류구 (측정소)	채수 실행 시간	측정기ID	온도	채수 타입	상태정보	채수병위치	부가 정보	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>	SAMP			yyyymmddhhmmss			0:로컬 1:원격				<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(7)	(10)	(1)	(2)	(2)	(50)	(1)	(2)	(1)

- 상태정보  00 : 성공 또는 대기중,  01: 작동중,  02: 실패

- 자료수집장치의 채수장치 테이블에 입력된 채수정보 중 전송되지 않은 자료를 전송하도록 한다.

- 자료수집장치는 측정기기와 동일한 주기로 채수장치 상태를 수집한다.

6.4.3.8.2 자동시료채취기 상태요청

6.4.3.8.2.1 전송절차

6.4.3.8.2.2 전문형식

- 자동시료채취기 상태요청

< 현행유지 >

- 자동시료채취기 상태요청 응답

문장의 시작	명령어	사업장코드	방류구코드	채취실행일시	측정기기 ID
<STX> (1)	SAMP (4)	(7)	(4)	(14)	(7)

온도	채취타입	파라미터	상태정보	채취병위치	부가정보
(10)	0:로컬 1:원격 (1)	10:정보 (2)	(2)	(2)	(50)

문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

[주 17] 자료수집기는 측정기기와 동일한 주기로 채취장치의 상태를 수집한다.

번호 및 용어수정

6.4.3.9  시간변경/비밀번호변경/자료수집장치 재기동 요청

6.4.3.9.1  전송절차

< 생략 >

6.4.3.9.2  전문형식

- 시간변경

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	동기 시간	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				SETT		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(14)	(1)	(2)	(1)

․자료수집장치는 명령 수신에 대한 응답을 한 후 시간조정을 실행한다.

․미래시점으로 변경하게 될 경우에는 미생성된 자료는 통신불량 상태코드를 부여하여 자료를 생성하며 이때 최대 자료 생산범위는 자료저장기간이 된다.

․과거 시점으로 변경하게 될 경우에는 기 생성된 자료를 삭제한다.

6.4.3.9  시간변경/비밀번호변경/자료수집기 재기동 요청

6.4.3.9.1  전송절차

< 현행유지 >

6.4.3.9.2  전문형식

- 시간변경

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령일시	명령어	동기일시	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				SETT		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(14)	(1)	(2)	(1)

․[주 18] 자료수집기는 명령 수신에 대한 응답을 한 후 시간조정을 실행한다.

[주 19] 미래시점으로 변경하게 될 경우에는 미생성된 자료는 통신불량 상태코드를 부여하여 자료를 생성하며 이때 최대 자료 생산범위는 자료저장기간이 된다.

[주 20] 과거 시점으로 변경하게 될 경우에는 기 생성된 자료를 삭제한다.

용어수정

표번호 추가

- 비밀번호변경

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령 시간	명령어	비밀번호	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				SETP		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(10)	(1)	(2)	(1)

비밀번호변경

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	측정기기 ID	명령 일시	명령어	비밀번호	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>					SETP		<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(7)	(14)	(4)	(10)	(1)	(2)	(1)

[주 21] 자료수집기의 비밀번호가 변경되는 경우 자료수집기와 통신하는 모든 측정기기의 비밀번호도 함께 변경되어야 한다.

자료수집기 뿐만 아니라 측정기기까지 비밀번호 관리가 가능하도록 개정

자료수집장치 재기동

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령시간	명령어	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				RSET	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(2)	(1)

자료수집기 재기동

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령일시	명령어	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				RSET	<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(1)	(2)	(1)

자료수집기 재기동을 위한 전문형식 추가

6.4.3.10 부가정보 요청

6.4.3.10.1 전송절차

6.4.3.10.2  전문형식

- 부가정보 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령시간	명령어	측정기 ID	항목 코드	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				INFO			<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(5)	(1)	(2)	(1)

- 부가정보 요청 응답

문장의 시작	명령어	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	응답시간	측정기 ID	항목 코드	부가 정보	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	INFO							<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(7)	(5)	(50)	(1)	(2)	(1)

6.4.3.10  부가정보 요청

6.4.3.10.1 전송절차

6.4.3.10.2  전문형식

- 부가정보 요청

문장의 시작	사업장 (수계코드)	방류구번호 (측정소코드)	명령일시	명령어	측정기기 ID	항목 코드	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX>				INFO			<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(7)	(4)	(14)	(4)	(7)	(5)	(1)	(2)	(1)

- 부가정보 요청 응답

문장의 시작	명령어	사업장코드 (수계코드)	방류구코드 (측정소코드)	응답일시	측정기기 ID	항목 코드	부가 정보	문장의 끝	오류검정 코드	패킷의 끝
<STX>	INFO							<ETX>	<CHK>	<CR>
(1)	(4)	(7)	(4)	(14)	(7)	(5)	(50)	(1)	(2)	(1)

용어수정

<신설>

6.4.3.11 비밀번호 요청(ASKP)

- 요청형식

문장의 시작	사업장 코드	방류구 코드	측정기기 ID	명령일시	명령어	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	(7)	(4)	(7)	(14)	ASKP (4)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

[주 22] 측정기기 ID 가 ALL000인 경우 자료수집기 및 자료수집기와 연결된 측정기기에 대한 비밀번호를 모두 전송한다.

- 응답형식

문장의 시작	명령어	사업장코드	방류구코드	측정기기 ID	변경일시	비밀번호	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	ASKP (4)	(7)	(4)	(7)	(14)	(10)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

자료수집기와 측정기기의 비밀번호를 모를때 원격에서 정보를 요청할 수 있는 기능 추가

<신설>

6.4.3.12 비밀번호 전송(TRAP)

- 전송형식

문장의 시작	명령어	사업장코드	방류구코드	측정기기 ID	변경일시	비밀번호	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	TRAP (4)	(7)	(4)	(7)	(14)	(10)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

자료수집기 및 측정기기의 비밀번호가 변경된 즉시 관제센터로 변경된 비밀번호를 전송하는 기능 추가

<신설>

6.4.3.13 자료수집기 프로그램 버전 검색(CVER)

프로그램 버전(8자리)와 프로그램 파일크기의 뒷자리(4자리)로 문자 12자리로 표현한다.

- 요청형식

문장의 시작	사업장코드	방류구코드	명령일시	명령어	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	(7)	(4)	(14)	CVER (4)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

- 응답형식

문장의 시작	명령어	사업장 코드	방류구 코드	변경일시	프로그램 버전정보	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	CVER (4)	(7)	(4)	(14)	(12)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

자료수집기 버전관리를 위한 버전검색 기능 추가

<신설>

6.4.3.14 자료수집기 프로그램 버전 전송(TVER)

프로그램 버전(8자리)와 프로그램 파일크기의 뒷자리(4자리)로 문자 12자리로 표현한다.

- 전송형식

문장의 시작	명령어	사업장 코드	방류구 코드	변경일시	프로그램 버전정보	문장의 끝	오류검정코드	패킷의 끝
<STX> (1)	TVER (4)	(7)	(4)	(14)	(12)	<ETX> (1)	<CHK> (2)	<CR> (1)

자료수집기 버전이 변경된 경우 즉시 관제센터로 변경된 버전정보 전송하도록 되어 있는 기능 추가