수질측정망 가동현황

-. 주간 수질측정망 가동현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2016년 8월08일 ~ 8월12일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
8/08	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 센서 세정 및 조정, - TN: Sample-Tube 세정, 출력데이타 점검, - 각 측정기 시약 점검 및 데이터 점검, - SS: 여지보충, 여과부 조정, - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 콤프레셔: Air압력 점검, Oil유량 점검,	전형진
8/08	선유도	각측정기	주간점검	- SS: 동작불량> 여지제어부 조정, 여지보충, - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, DO전극 세정 및 데이터 보정, Float-s/w 센서 세정 및 조정, - TP: 시약보충, 출력Data 점검 - TN: 시약보충, Sample-Filter 세정, - TOC: 적하부 세정, 출력 Data점검 - 클로로필: Sample배관 및 측정조 세정, - 각 측정기: Sample-Filter세정,	유지왕
8/08	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- TP: 시약보충, 동작상태 점검 각 계량관 세정, 출력데이타 점검, - TN: 시약보충, Sample-Tube 점검 - TOC: 적하부 세정, 출력 Data점검 - CN: 측정조 세정, Sample관 세정 - 각 측정기 시약 점검 및 데이터 점검, - SS: 여지보충, 여과부 점검 및 세정 - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, - 클로로필: Sample배관 및 측정조 세정, - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, - 콤프레셔: Air압력점검, Oil유량 점검,	유지왕
8/08	중랑천	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약 점검 및 데이터 점검, - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 센서 세정 및 조정, - PNL: 각 계량관 세정, 출력데이타 점검, - ABS: Detector흡입Filter 교체, Detector-Cell 세정, Blank 교정, Sampling-Filter세정, 출력데이타 점검, - TN: 시약보충, Sample-Filter 세정,	유지왕

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
8/09	안양천	각측정기 부대시설	월간점검	- 각 측정기: 시약보충, 측정상태 점검, - TP: 각 계량관 세정, Zero,Span 교정, - TN: Zero,Span 교정, 출력데이타 점검, - WPM: Sample배관 세정, DO센서 세정 Temp전극 세정 및 교정, - SS: 기록지 교체, 여지보충, 여과부 세정 - PNL: Zero, Span 교정, Sample-Filter 세정 - TCN: 측정조 세정, Zero, Span 교정 - WJ-7: Controller 동작상태 점검, 각 Air-Valve 동작상태 점검, Sample채수상태 점검, 세정시간 조정 - 콤프레셔: Air 압력점검, 압력Tank수분제거 - 측정소 외부 청소	전형진 유지왕
8/09	탄 천	각측정기 부대시설	주간점검	- WPM: Sample배관 세정, DO전극 세정 및 데이터 보정, - SS: 여과부 세정, 여지보충 - TP: 시약보충, 출력데이타 점검, - ABS: 클로로포륨 보충, 혼합조,분리조 세정, 측정데이타 점검, - CN: 시약보충, 동작상태 점검 - WJ-7: Controller 동작상태 점검, 각 Air-Valve 동작상태 점검, Sample채수상태 점검, 세정시간 조정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 압력Tank 수분제거,	전형진
8/10	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- TP: 시약보충, 출력Data 점검 - ABS: Detector흡입Filter 교체, 기록지 교체 클로로포륨 보충, 분리조 세정, 측정데이타 점검, - TN: 시약보충, 측정데이타 점검 - TOC: 적하부 세정, 출력 Data점검 - SS: 여지보충, 여과부 센서 세정, - 클로로필: Sample배관 세정, 측정조 세정, Zero,Span 세정 - WPM: 배수상태점검 , 센서상태점검 - WJ-7: 세정시간 수정, 각 밸브 동작점검 - 측정소 내부 청소	유지왕
8/10	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- 각 측정기 시약보충 및 출력 Data 점검 - SS: 여지보충, 여과부 세정, - 클로로필: Sample배관 세정, 측정조 세정, - WPM: 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - WJ-7: 세정시간 점검, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air압력 점검, Oil점검,	전형진

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
8/11	탄 천	각측정기 부대시설	주간점검	- TCN: 측정조세정, 출력 Data 점검 - SS: 여과조 부분 점검, 여지보충. - TN: 동작상태점검, 출력Data 점검 - TP: 출력데이타 점검 - PNL: 시약보충, 출력 Data 점검 - ABS: 시약보충, 동작점검 - WPM: 측정조 세정, 각 전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정, - 각 측정기 계량관 및 Sample-Filter 세정 시약점검 및 보충, 출력Data 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정	전형진
8/11	중랑천	각측정기 부대시설	주간점검	- TN: 냉각관 점검 및 보수, 출력데이타 점검 - SS: 여지제어부 점검, 여지보충 - 각 측정기: 시약점검 및 동작점검 - TCN: Reference전극 교체, 시약보충, 동작상태점검 - PNL: 기록지 교체, 시약보충, - WPM: Sample배관 및 측정부 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 각 측정기: 시약점검 및 동작점검	전형진 유지왕
8/12	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- 각 측정기: 시약보충, 동작상태 점검 - PNL: 각 계량관 세정, 시약교체, - TP: Sample-Filter 세정, 출력데이타 점검, - TN: 시약보충, Sample-Tube 세정, - ABS: 클로로포륨 보충, 측정데이타 점검, - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, - SS : 여지보충, 여지제어부 조정 - CN: 동작상태 점검, 출력데이타 점검, - WJ-7: Sample유입량 점검, 세정상태 점검 - 콤프레셔: Air압력 점검, Oil점검, - 측정소 외부 청소	전형진 유지왕
8/12	선유도	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약 점검 및 데이터 점검, - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 센서 세정 및 조정, - ABS: 혼합조, 분리조 세정, Cell 세정, - TN: 시약보충, Sample계량관 세정,	전형진
8/12	노량진	각측정기	주간점검	- 각측정기: 시약보충 및 데이터 점검, - SS: 여지보충, 여과부 점검 및 세정, - 클로로필: Sample배관 세정, 측정조 세정, - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, 기록지 교체, Float-s/w 세정 및 조정	전형진