수질측정망 가동현황

-. 주간 수질측정망 가동현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2015년 8월 31일 ~ 9월 4일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
8/31	행주	각측정기 부대시설	동작불량 주간점검	- SS: 동작불량 램프 점검 및 여과부 여과통 점검 여지 점검 및 보충 - 클로로필 측정조 세정 및 배관 세정 - 각 측정기 시약점검 및 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 콤프레셔: Air압력점검, Oil점검	조영완
8/31	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지점검 및 보충 - 클로로필 측정조 세정 및 클로로필 세정 - 각 측정기 시약 점검 - TOC: 적화부 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 콤프레셔: Oil및 Air 점검 - 모뎀 통신문제로 인하여 단자함 점검	이성철, 조영완
8/31	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충 - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 보충 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정조 청소	이성철, 조영완
8/31	중랑천	각측정기 부대시설	주간점검	- WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - SS: 여지제어부 조정, 여지점검 및 보충 - 각 측정기 시약 점검, Sample-Filter세정 - CN: 가열조,측정조 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 콤프레셔: Oil및 Air 점검	이성철
9/01	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충 - TN: Sample Tube 기포 제거 및 Tube 세정 - 각 측정기 시약점검 및 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정 - 콤프레셔: Air압력점검, Oil점검	조영완

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
9/01	행주	각측정기	측정소 철거	- 측정소 철거 작업(배관,전기 분리)	이성철, 조영완
9/02	선유도	SS 각측정기 부대시설	동작불량 주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충, 여과부 점검 여과통 고무링 조정, 여지 제어부조정 - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 보충 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정조 청소	이성철, 조영완
9/02	행주	각측정기	측정소 철거	- 측정소 철거 및 측정기 이동작업 * 안양천: WPM,Phenol,CN,SS * 노량진: TOC,TOD * 탄천: TN,TP,MERCURY, * 중랑천: ABS	이성철, 조영완
9/02	안양천	각측정기 부대시설	기기이동 및 임시점검	- 행주측정기 이동(WPM,Phenol,CN,SS) - SS: 여지 점검 - WPM: 샘플배관 세정, 각 전극 세정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정조 청소	이성철, 조영완
9/02	노량진	각측정기 부대시설	기기이동 및 임시점검	- 행주측정기 이동(TOC,TOD) - SS: 여지 점검 - WPM: 샘플배관 세정, 각 전극 세정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철, 조영완
9/02	탄천	각측정기 부대시설	기기이동 및 임시점검	- 행주 측정기 MERCURY, TN, TP, 이동 - SS: 여지 점검 - WPM: 각 전극 세정, Float-s/w조정 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철, 조영완
9/02	중랑천	각측정기 부대시설	기기이동 및 임시점검	- 행주측정기 이동(ABS, 에어컨) - SS: 여지 점검 - WPM: 샘플배관 세정, 각 전극 세정, Float-s/w세정 및 조정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정소 청소	이성철, 조영완

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
9/02	선유도	각측정기 부대시설	기기이동 및 임시점검	- 행주측정기 이동(클로로필) - SS: 여지 점검 - 행주 측정기 클로로필 이동 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정소 청소	이성철, 조영완
9/03	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: Bal/stb 여지 점검 및 보충 여지 제어부 조정 여과부 점검 및 세정 - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 점검 및 동작상태 점검 - PNL: 시역 보충 - WJ-7 Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 및 조정	이성철, 조영완
9/03	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충 - WPM: Sample배관 세정 및 측정소 세정 - TN: Sample Tube 기포 제거 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정조 청소 - 행주 측정기 설치 준비작업	이성철, 조영완
9/03	탄천	각측정기	주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충 - WPM: Sample배관 세정 및 측정소 세정 - TN: 시약보충, 가열조Leak점검 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철
9/03	노량진	각측정기	주간점검	- WPM: Sample배관 세정, 각 전극 세정, - ABS: Detector흡입필터 점검, 시약보충, - CN: 가열조, 측정조 세정, - 클로로필: 측정조 및 샘플배관 세정, - WJ-7: 샘플링유입량 점검, 수조세정, 세정시간 조정, 각AirValve동작점검, - 콤프레셔: 압력Tank수분제거	이성철
9/04	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- 순간정전으로 인한여 측정기가 동작불량, PC통신불량 발생 - SS: 여지 점검 - TN: Sample Tube 기포 제거 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철, 조영완

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
9/04	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지 점검 및 보충 - 클로로필: 측정조 및 Sample배관 세정 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 시약 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 메인 수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철, 조영완
9/04	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- 행주 측정기 클로로필 설치 작업 준비 - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - SS: 여지 점검 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 및 조정 - 측정소 청소	이성철, 조영완
9/04	탄천	각측정기 부대시설	주간점검	- 순간정전으로 인하여 > 측정기기 동작불량 상태가 되었음. - WPM: 측정조 세정 및 Float-s/w 세정 및 조정 - SS: 여지 점검 및 기록지 교체 - PNL: 측정조 점검, 시약점검 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 - 측정소 청소	조영완
9/04	중랑천	TN 각측정기 부대시설	동작불량주간점검	- TN: 시약계량관 Sensor점검, 시약보충 - 각 측정기 시약점검, Sample-Filter세정, - SS: 천평위치 조정, 여지보충, - WJ-7: Sample수조 세정, 각Filter세정, - 에어컨 설치 및 동작상태 점검	이성철