물품구매 시방서

제1조 (목적)

본 시방서는 뚝도아리수정수센터 정수과(이하 “발주기관”이라 한다)에서 정수처리공정 연속 수질감시를 위한 On-line SCD측정기 구매를 위한 물품의 구매시방을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (성능 및 규격)

1) 본 기기는 정수처리 공정 중 수질을 최적화 하기 위해 사용되는 응집제(PAC,PACS, Alum, Polyner 등)의 효율적인 투여를  위한 장치로 응집제의 과잉투여 없이 최소한의 응집제를 투여하게 함으로서 응집제 비용을 절감시키고 슬러지  발생량을 감소 시킴을 목적으로 한다.

2) 물품의 규격은 시방서의 「물품규격서」에 의하며 동 규격서의 모델 또는      동 규격서의 모델 단종시 동등이상의 성능을 만족하는 신품으로 납품하여야 한다.

3) 계약상대자는 물품구매 및 납품하기 이전에 발주기관과 물품의 규격 등에 대해 충분한 사전협의를 하고 이에 적합한 물품을 납품하여야 한다.

4) 물품 규격 및 성능 범위에는 기존에 설치된 장비 철거후 납입물품 설치,   교정과 납입물품과 중앙제어실간의 통신확인 등 시운전을 포함한다.

제3조 (물품의 승인)

1) 계약상대자는 계약후 7일이내 물품의 모델명, 규격 등이 기재된 승인도서를 발주기관에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 승인을 득한 물품도 성능미달 사항(불량품, 파손 등) 발견시 신의성실의 원칙에 의거 계약상대자가 조속히 시정하여 발주기관 업무에 차질이 없도록 하여야 한다.

제4조 (설치, 시운전 및 교육)

1) 수질자동측정기의 배관연결시 누수가 발생되지 않도록 하여야하며, 수질측정이 끝난 드레인수 배출을 원활히 할 수 있도록 하여야 한다.

2) 수질자동측정기의 설치장소는 진동이 없고 측정에 사용되는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있도록 실온 4~55℃, 상대습도 95%이하로서 직사일광을 피할 수 있는 장소가 선정되도록 발주기관과 협의하여 설치

3) 계약상대자는 납품된 수질자동측정기의 원활한 운용과 유지관리를 위해 설치완료 후 수질자동측정기 사용자에게 운전방법, 시약 및 부품교체와 같은 유지관리방법 등 운용에 필요한 사항에 대해 사용 매뉴얼을 통한 교육을 실시하여야 한다.

※ 교육기간은 납입물품 설치완료 후 7일이내 발주기관의 사용자를 대상으로 2~3일간 실시하여 운용에 차질이 없도록 한다.

4) 상기 시운전 및 교육에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제5조 (물품의 검수)

1) 계약상대자는 발주기관이 지정한 장소에 수질자동측정기를 설치완료 후 발주기관의 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 시방서에 규정된 성능이상이 확인되어야 한다.

2) 성능시험시 안전장치 등이 적절하게 작동하는 지 검증하여 안전사고를 예방할 수 있어야 한다.

3) 수질자동측정기 납품시 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD 및 책자로 제출한다.

4) 상기 성능시험과 유지관리지침서, 교육자료 등 제작에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제6조 (납품기한 및 납품장소)

1) 납품기한은 계약일로부터 90일 이내에 발주자가 지정하는 장소에 납품･설치를 완료하여야 하며, 지정일시와 장소에 대해서는 사전에 협의를 하여야 한다.

2) 발주기관내 지정장소

- 서울 성동구 왕십리로27 뚝도아리수정수센터

제7조 (하자기간) : 납품검사일로부터 2년

제8조 (이의 신청 처리)

1) 본 시방서의 해석상 이견이 발생한 경우, 신의성실의 원칙에 의거 상호 협의하여 결정하고, 계약상대자 귀책에 의한 규격에 맞지 않는 물품은 계약상대자가 발주기관 업무에 지장이 없도록 신속히 교체 납품하여야 한다.

2) 본 계약에 관한 분쟁이 발생하여 소송을 할 필요가 있을 경우, 소송 관할 법원은 “발주기관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

서울특별시뚝도아리수정수센터소장

물 품 규 격 서

(Specification)

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수량 Q’TY
1		On-line SCD측정기 (Stream Curuent Detector) (수질연속자동측정기)	대	1

1. 규 격

(1) 기기구조 : 단단한 외함에 의하여 내부를 보호하여야 하며 터치스크린 또는

모니터 방식에 의한 한글 또는 영문 표기 제품

(2) 측정 : 물속의 흐름전위(Stream Current)를 측정하여 최적의 응집량 투입조건을             유지하기 위한 기능이 있어야 한다.

(3) 시료측정부가 오염이 되었을 경우 자동세정(Auto-Cleaning) 기능이 있어야 한다

(4) 흐름전위 측정범위는 –100 ~ +100mV 이내 이어야 한다

(5) 정 확 성 : 측정값의 ±0.5% 이내

(6) 응답시간 : 5초 이내

(6) 샘플온도 : 0~30℃

(7) 경보장치가 설정되어야 한다.

(7) 전송출력 : DC 4~20mA

(8) 전    원 : 100~230 VAC, 50/60Hz

2. 비  고

(1) 계약상대자는 설치 후 2년간 기기 이상시 무상으로 수리를 하며 2년치 소모품을 지급하여야  한다.

(2) 계약상대자는 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD와 책자로 제출

(3) 계약상대자는 시운전 및 교육, 성능시험을 사용처에서 실시

(4) 상기 시운전 및 교육, 성능시험 실시와 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등 제작에 소요되는

비용은 계약금액에 포함