구 매 시 방 서

Ⅰ. 일반 사항

1. 계약상대자는 계약체결 전에 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항(품목명세서)등의 계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임해야 한다.

2. 모든 제품은 이 규격서에 명기된 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능을 가진         물품을 납품하여야 한다.

3. 모든 제품은 정상 가동할 수 있는 기본적인 소모품을 제공하여야 한다.

4. 모든 제품의 사용 설명서[한글판(수입품일 경우 영문판 및 번역본)]는 기기별 책자 3부 및 CD 1부를 제출하여야 한다.

5. 제품의 무상하자보증기간은 기본적으로 2년으로 하되, 기기별 규격서에 별도 기재 시에는 그에 따르며, 하자보증기간 중에 하자가 발생하였을 경우에는 즉시 수리하거나 제품을 교체하여 수질검사 및 실험에 지장이 없도록 하여야 하고, 이에 대한 제반 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

6. 물품은 서울물연구원 재료연구과 실험실 내에서 설치하고 이에 소요되는 제반경비는 계약상대자 부담으로 한다.

7. 물품의 시운전과 사용방법에 대한 교육은 설치장소에서 실시하고, 그에 필요한 자료 및 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

9. 물품의 납품기한은 계약일로부터 60일 이내로 한다.

10. 시방서 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여

결정한다.

Ⅱ. 품 목 명 세 서

품 목 번 호	품 명	용 도	수량	비 고
1	자 테스터기	응집제 성능평가 시험 및 활성탄 품질시험(페놀가)	1
2	체 진탕기	활성탄 품질시험(입도분포 및 경도) 및 입성활성탄 품질변화 조사	1
		-이하 여백-
	합 계		2

Ⅲ. 기기별규격서

1. 자 테스터기

A. 특징 및 요구사항

1) 정수처리공정에서 응집제 주입률을 결정할 수 있는 장비이다.

2) LED 램프를 가지고 4개의 프로그램 이상이 저장되어야 한다.

3) 기기전면에서 모든 조작 및 작동상태 파악(display 설치)을 할 수 있어야 한다.

4) 2L 사각쟈 (square jar) 6개를 동시에 이용할 수 있어야 한다.

5) 쟈 속도는 5 rpm ~300 rpm 으로 1 rpm 씩 증가 시킬수 있다.

6) 장비 연속운전시간은 1초부터 60분 또는 그 이상을 설정 할수 있으며 1초 간격으로 증가되어야 한다.

B. 세부규격

1) 쟈규격 : 2L X 6개

2) 속도조절 범위 : 5 rpm ~300 rpm, 1 rpm씩 증감

3) 설정시간 : 1초 ~ 60분 (1초 간격 조절)

4) LED 램프 사용

5) 속도, 시간 조절센서 : 터치스크린, 4개 이상 프로그램 저장

6) 속도 정확도 : ±0.5%

7) 전력 : 220V, 60Hz

C.  부속품

1) 쟈 : 2조(2LX6개X2)

2.  체 진탕기

A. 특징 및 요구사항

1) 활성탄의 입도 및 경도를 시험하는 장비이다.

2) 타일러형 체 진탕기 또는 여기에 준하는 것으로 타수는 매분 130~165회, 회전수는 매분 240~295회를 만족해야 하며, 정밀한 체 클램핑이 가능해야 한다.

3) 기기전면에 모든 조작 및 작동상태 파악(display 설치)해야 한다.

4) 장비 연속운전시간은 1분부터 60분 또는 그 이상을 설정 할수 있으며 1분 간격으로 증가된다

5) KSA5101-1(안지름 200mm, 깊이45mm) 부합되는 표준체망을 실험에 사용할 수 있고, 진탕기의 용량은 최대 표준체 7 (full height) 이상을 부착해서 실험이 진행되어야 한다.

6) 진탕기의 높이를 수직적으로 조절하여 표준체의 량(2체 ~7체)을 진탕할 수 있어야 한다.

7) 모터 등이 밀페되어 있어, 감속부가 설치되어 소음이 적어야 한다.

B. 세부규격

1) 용량 : 표준체를 7개(full height) 또는 그 이상 탑재 가능

2) 타수/회전수 : 타수는 매분 130~165회, 회전수는 매분 240~295회

3) 높이 조절 : 수직적으로 높이를 조절(2체 ~7체)

4) 설정시간 : 1분 ~ 60분 (1분 간격)

5) 전력 : 220 ~250V, 60Hz

6) 밀폐형 전기 모터, 감속부 설치