시약(혈액)냉장고 결정 회의

Ⅰ		결정 필요성

□ 회의안건 :『시약(혈액)냉장고』의 구매 필요성

□ 결정 장비의 사양 필요성능

- 시약 및 혈액제제 보관 관련, 신규 구매가 필요하며,

- 시약 및 혈액제제 적정량 보관이 가능하고, 적정온도 유지 및         관리기능이 최적화되어 있고, 정전 시 알람 기능이 있으며,

시약 및 혈액보관 겸용 냉장고로 응급상황 시 대처가 필수적임.

Ⅱ		결정 장비 기준사양

□ 장비 결정 대상

- 결정 대상 물품 목록과 장비 사양은 아래와 같다.

○ 결정대상 물품구성

물품명	품목	수량	비고
시약(혈액)냉장고	시약(혈액)냉장고 본체	1 조
	컴퓨터 연결 케이블	1 조
	냉장고 운용 통합 프로그램 CD	1 조
	Thermo type 기록용지	1년 치
	냉장고 운용 설명서	1 조
	의료기기 수리업 허가 신고증	1 조
	식품의약품안전청 제조품목허가서류 및 KGMP 적합인증서	1 조

○ 결정 장비 기준사양

구 분	기준사양
1. 온도범위 2. 규격 3. 용량 4. 재질 5. 선반 6. 냉장실 조도 7. 자동제기 8. 컴퓨터 연결 시스템 9. 온도기록장치 10. 냉동기 11. 응축기 12. 냉매 13. 액상폴리우레탄발포 14. 라지에다과열 T/C 15. 도어 16. 도어히터장치 17. 제상장치 18. Caster 19. 전원 20. Warranty	-2℃~8℃(소수점 단위 표시 ±0.1℃) -내부 680*1,370*1,450mm(D*W*H) 외부 800*1,500*1,950mm(D*W*H) -1,350 Liter -(내․외부) Stainless Steel -서랍식 Stainless 선반 12개 -형광등(사용자 임의 ON/OFF) -L.C.D Control-5가지 알람기능 -Computer 연결 모든 정보의 input과 output이 가능하며 작동 이상시 최소 3명에게 문자메시지로 이상 상황 통보(최대 25일 온도기록 저장) -Thermal Printer(알람내용도 기록 가능) -220v*1Ph*1/2Hp -핀튜브 코일형 -R-134a -65mm -알미늄후레일 3중 폐아그라스 무정전용 -내장 -자동제상장치 -후드마스터 2개, 로라2개 -220v,60hz,1Ph -3년