【별지 11호 서식】<개정 2014.6.20>

실용화 추진 계획서

(제 19조 관련)

연구수행

연구과제명

수도계량기 미감지율 조사연구

연구수행자

김 효 일

연구기간

2010.10~2013.6(2년 9개월)

연구결과

- 구경별 미감지율 조사결과

구경(소형)	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜
미감지율(%)	-1.55	-0.64	+0.57	-0.60	-1.23	+0.02
구경(대형)	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
미감지율(%)	-2.03	-0.74	-0.24	-0.34	-2.31	-0.08

㈜ (-)는 미감지율, (+)는 과감지율을 의미함

- 미감지율의 개선은 최소유량 측정감도 개선, 납품    검사 강화, 내구성검사 도입 등 그 동안 서울시에서    시행한 계량기 성능개선 정책이 결실을 맺은 것으로    분석되었음

- 구경 100㎜ 전자기식 수도계량기를 2개소에서 시범    운영한 결과, 기계식에 비해 감지율이 높고 고장     에도 강하여 미감지율 개선효과가 있으며, 저수조    급수방식 및 과대유량으로 인해 고장이 빈번한     수전에 적합한 것으로 나타남

- 수도계량기 미감지율 조사 개선사항 제시

① 수도계량기 미감지율 조사방법에 대한 국가          기준 마련

② 현장에 설치된 계량기의 계측성능에 대한 상시        모니터링

③ 50㎜ 이하 소형 수전의 물 사용 패턴에 대한        갱신조사

실용화

추진계획

적용대상

수도계량기, 미감지율, 전자식 수도계량기

적용부서

본부(계측관리과, 누수방지과)

내용

미감지율 최신 수치 반영

미감지율 최소화를 위한 성능 개선 및 정책 수립

추진계획

- 미감지율 데이터 검증 및 반영을 위해 유관부서와     업무 협의

전자기식 수도계량기 현장 설치 및 운영에 활용

소요예산

없음

그밖에 실용화에 필요한 사항

해당없음