치과 디지털파노라마 심의 사전검토 보고

위 원 회	치과 디지털 파노라마 구매 심의위원회
심의일시	2013. 10. 7(월) (예정)

안건 명	치과 디지털 파노라마 장비 구매 관련 심의

2013.  9.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
진료부장	계약가급	임현석		02-3156-3200
치과과장	계약나급	박형옥		02-3156-3497
진료행정팀장	의기6급	강정원		02-3156-3278

서울특별시서북병원 진료부

치과 디지털 파노라마 구매

의료장비심의위원회 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명

치과 디지털 파노라마 구매

발주부서

진료부

발주방법

전자공개수의계약

공  사  비

소요예정예산

금41,090,000원

심의 안건명

치과 디지털 파노라마 구매 제품 선정

[구매개요]

○ 구입품목 : 치과 디지털 파노라마

○ 설치장소 : 서북병원 치과

○ 구입목적

- 만성 복합 치주염, 지치주위염(사랑니), 치근단 낭종 치료를 위한 X-선 촬영

- 진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환        하여 영상화하는 치아, 턱등을 촬영하는 기구를 구비함으로써 환자에게

정확하고 편리한 진단 및 검진 제공하고자 함.

[선정제품 개요]

○ 제품명 : 치과 디지털 파노라마

○ 시스템 구성내역

물 품 명	품 목	수량	비 고
치과 디지털파노라마	치과 진단용 파노라마 X-선촬영장치	1
	치과 진단용 이동형 구강내 X-선 촬영장치	1
	치과영상처리장치	1

* Vertical(Z) Carriage : 환자의 키에 적절하게 로테이션 유닛을 수직 이동시킬

때 이용

* 동작 상태 알림 램프 : X선의 조사 준비, 조사 중을 알리는 램프

* Rotating Unit : X-Ray Tube-Head를 지지하고 디텍터를 착탈할 수 있는 기구물로 환자의 두부를 중심으로 회전하는 장치

* Panorama 디텍터 : 디지털 X-Ray 디텍터(케이스 내부에 있음)

* X-Ray Tube-Head : X선 발생장치 부분으로 케이스 내부에 위치하며,

first collimator를 포함

* 수평 라이트 빔 : 환자 정렬을 위해 프랑크 프루트 면을 표시하는 라이트 빔

* Chin Support : 환자의 턱을 지지하는 악세서리

* 견치 라이트 빔 : 환자 정렬을 위해 견치부분을 표시하는 라이트 빔

* 정중상면 라이트 빔 : 환자의 정중상면(얼굴의 중심)을 표시하는 라이트 빔

* Up/Down 스위치 : 지지대의 높이를 조절할 수 있는 스위치

* Ceph arm : Ceph 촬영 부위를 지지해주는 arm

* 환자고정부위 : Ceph 촬영 시 환자의 자세를 교정해주는 기구

* Ceph 디텍터(사용자 선택품) : 디지털 X-Ray 디텍터(케이스 내부에 있음)

* Second collimator : Ceph 촬영을 위한 Second collimator

* 환자고정 손잡이 : 환자가 촬영 시 움직이지 않도록 지지해주는 손잡이

* 지지대 : Vertical Carriage와 Rotating Unit, Cephalo Unit을 지지하며,

상승/하강 작동

* Base Stand : 지지대와 연결되어 제품을 안정적으로 지탱하는 기구물

* 비상 스위치 : 제품의 이상 동작 시, 긴급히 동작을 중단하기 위한 스위치

* 전원 스위치 : 제품의 전원을 On/Off하는 스위치

□ 추진절차

○ 치과디지털파노라마 장비 구매 계획 수립(2013.3.29)

○ 의료장비심의위원회 회의 개최, 장비심의

○ 계약심사과 심사 의뢰

○ 입찰공고, 계약, 구매

□ 사전 검토내용

○ 구매의 필요성

본원치과에서 보유중인 Intraoral 촬영기기가 내구연한(10년)이 경과된

노후장비로 최신의료장비인 디지털파노라마 장비를 보강하고자 하며,

치과 디지털 파노라마는 진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사

신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 치아, 턱등을 촬영하는 장비로써

치주염, 치아우식증, 틀니치료등으로 내원하는 환자에게 보다 정확하고 신속,      편리한 진단 및 검진을 제공하고자 함.

○ 제품사양의 적정성

- 환자의 안전성 확보를 위하여 관전압이 50∼100kV이어야 함.

- X선제어부 노출시간이 1.9∼20.2 s 이내로 방사선 노출 시간이 짧아야 함.

- 디텍터는 형태가 CMOS Photodiode array 이어야하고 Pixel Size는              100um,  A/D는 14bits로 UHD화질 및 Auto Focusing 기능을 갖춘 화질         이어야 함.

- 장비센서는 국내제조 제품으로 AS 비용,관리에 효율적이도록 함.

- 현보유중인 스탠다드 X-ray와 호환이 가능하여야 함.

○ 가격의 적정성

- 동등한 사양의 타사장비대비 저렴한 가격 조건

- 해당제품의 본사와의 직거래로 인한 타병원 납품가격대비 낮은가격 책정조건

□ 붙임자료

1. 산출기초조사서 1부

2. 제품규격서 1부

3. 제품 비교 사양서 1부

4. 견적서 및 제품카타로그 1부.  끝.