- 치과 디지털 파노라마 구매 관련 -

의료장비심의 회의 자료

2013. 10

서북병원 진료부

- 치과 디지털파노라마 구매 관련 -

의료장비심의 회의 내용

1. 회 의 명 : 치과디지털파노라마 구매 심의

2. 회의일시 : 2013. 10. 7(월) 10:00

3. 회의장소 : 중회의실

4. 참 석 자

: 병원장, 약제부장, 간호부장, 진료부장, 원무과장, 치과과장

5. 내  용 : 치과디지털파노라마 구매 안건 심의

- 장비구매의 필요성 검토

- 장비사양의 적정성 검토

붙임 자료

○ 장비구매 심의 사전검토서 1부

○ 산출기초조사서 1부

○ 견적서 2부

○ 비교사양서 1부

○ 공통 공고규격서 1부

決 定 事 項

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ		구매의 필요성

의결내용 : 『치과 디지털파노라마』의 구매 필요성이 인정된다.

이   유

본원치과에서 보유중인 Intraoral 촬영기기가 내구연한(10년)이 경과된

노후장비로 최신의료장비인 디지털파노라마 장비를 보강하고자 하며,

치과 디지털 파노라마는 진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선

투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 치아, 턱등을 촬영하는 장비     로써 치주염, 치아우식증, 틀니치료등으로 내원하는 환자에게 보다 정확하

고 신속, 편리한 진단 및 검진을 제공하고자 함.

Ⅱ		장비 기준 사양

의결내용 : 구매대상 물품 목록과 장비 사양은 아래와 같이 결정한다

○ 구매대상 물품 목록

물 품 명	품 목	수량	비 고
치과 디지털 파노라마	치과 진단용 파노라마 엑스선 촬영장치	1
	치과 진단용 구강내 엑스선 촬영장치 (이동형 구강내 엑스선 촬영장치)	1
	치과영상처리장치	1

○ 구매대상 장비 기준 사양

장 비 명 (치과 진단용 엑스선 촬영장치)	기 준 사 양
X선관 장치	1) 관전압 : 50 ～ 100 kV 2) 관전류 : 1 ～ 22 mA 3) 초점크기 : 0.5x0.5 mm 4) 고유여과 : 0.8 mmAl
고전압 발생장치	1) 형태 : 40 kHz Inverter Type 2) 관전압 : 50 to 99 kV Constant Potential 3) 관전류 : 4 to 10 mA Direct Current 4) 부가여과 : 2.0 mmAl 5) 총 여과 : 2.8 mmAl 6) Thermal Protection( □ 60℃ ) 7) Cooling Method : Air Cooling
X선 제어부	1) Sensor와 X선 초점의 거리 : 490.3 mm 2) 노출시간 : 1.9 ～ 20.2 s 3) Cooling : 5분 cooling time 적용 4) X선 제한 : 50 to 90 kV, 4 to 10 mA
X선 조사야 제한 기구	1) (Adult) Size(외관) : 38 mm x 40 mm x 4 mm (hole) : 0.85 mm × 25 mm × 4 mm 2) (child) Size(외관) : 38 mm x 40 mm x 4mm (hole) : 0.85 mm × 18.5 mm × 4 mm 3) 재질: 납(Pb)
지지대	1) Column 높이 : 1600 mm (2300mm:상승시) 2) 수직이동 : 전동이동
디텍터	1) 형태 : CMOS Photodiode array 2) X-Ray Converter : CsI:TI 3) Pixel Size : 100 ㎛ 4) A/D : 14 bits 5) Energy Range : 40 - 90 kV 6) Readout : Charge amplifier array 7) Video output : LVDS 14 bit

장 비 명 (치과 진단용 구강내 엑스선 촬영장치)	기 준 사 양
X-선 발생장치	1) 관전압 : 60kV 2) 관전류 : 2mA
X-선 제어장치	1) 주전원 : 22Vdc 2) 노출시간 : 수동조정 56단계 (0.01~2.0sec)
X-선관	1) Type : 고정양극 X선관 2) 초점 : 0.8mm 3) Target 각도 : 20° 4) 재질 : Tungsten 5) 총 여과 : 1.8mmAl (고유여과 - 0.8mmAl ), (부과여과 - 1.0mmAl ) 6) 냉각방식 : 오일냉각 7) 최대 허용 관전압 : 65kV 8) 최소 허용 관전압 : 50kV 9) 최대 허용 관전류 : 19mA

장 비 명 (치과영상처리장치)	기 준 사 양
Digital X-ray intra Oral Sensor	1) Sensor Type : CMOS Image Sensor 2) Pixel Matrix : 744 × 1030 pixel 3) Pixel Size : 35 × 35 um 4) Active Area : 26.04 mm x 36.05 mm 5) External Dimension 31.5 mm × 42.8 mm × 4.95 mm 6) Resolution : 14.3 lp/mm(Intrinsic property) 7) 입/출력 이미지 포맷 및 해상도 입력 이미지 포맷-12bit GrayScale의 Raw 확장자의 Data 출력 이미지 포맷-8bit GrayScale의 BMP 확장자의 Data 이미지 해상도 : 744 × 1030 pixel
치수	1) 센서 : 31.5 x 42.8 x 4.95 mm 2) 케이블 : 350 cm 이하 3) 콘넥트 보드 : 50 x 39 x 13 mm 4) 중량 : 100 g