〔개정 - 별지5호〕

장비 고장발생 보고

장비명(건명)	심전도 감시장치	관리부서		신당119안전센터
고 장 일 시	2014.9.15.	장 소		신당119안전센터 구급차내
조 치 사 항	중부소방서 구조구급팀 A/S신청
원인 및 상태	-심전도 감시장치 부속장비 SPO2측정기 접촉불량 -심전도 감시장치 부속장비 혈압계 퍼프 측정불량 -심전도 감시장치 모니터 본체 부분 메뉴선택버튼 고장
담당자 의견	관련업체 A/S 수리 필요
그 밖의 사 항	○ 관련업체명 : ㈜보템(강원도 춘천시 퇴계동 856-5 2층) ○ 연락처 : 033-910-0701 ○ 제품명 : 환자감시장치, SN:BAI0054
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 9월 16일 장비담당자 계급 : 소방교 성명 : 홍두연(인)