안전관리 분과위원회 운영결과 보고서

□ 분과위원회 명칭 : 의료기기 안전관리 분과위원회

□ 분과위원회 구성

1. 위원장 : 진료부장

2. 위  원 : 진료기획팀장, 진단검사의학과팀장, 영상의학과팀장,

간호행정팀장, 수술실팀장, 약제부 팀장, 건강검진팀장

□ 운영일정

회의일시	회의장소	참석자	회의내용		회의결과
2014.12.9(화) 11:00	중회의실	위원장, 위원(6명) 간사	의료장비 예방점검 부서시행결과 확인 및 예방점검률 지표 현황 파악		,14 안전관리활동 내용 및 목표결과 점검 신규장비 정비 및 내구연한 경과한 장비 폐기방안 논의 위내시경 신규 구입건의

※ 수술팀장, 간호행정팀장, 건강검진팀장 별도 회의 실시

※수술실 건의사항 :  현재 위내시경 기기 2개로 환자를 20분 간격으로 예약을 받고 있으나           양방이 동시에 열리는 경우가 많아 동시 시술시 기기의 소독이 세척 포함 자동소독까지

15분정도가 소요됨.

환자의 의료서비스 향상을 위한 내시경기기가 1개 더 필요한 상태.

현재 사용중인 장비도 2007년 2월 구입, 2008년 6월 구입으로 7~8년 사용한 것으로 기기

수리가 필요한 상태임(현재 1번 수리함)

현재  위 내시경은 20분 간격으로 9명씩 예정이나 12월에는 검진이 밀려 더 할 것으로 예상됨

□ 추진결과

1. 심의결과에 따른 개선활동

- 의료장비 점검 및 유지계획 수립 : 2014.03.04

- 내구연한 경과 장비 무상양여 실시 : 2014.04.01.

- “우수내시경실” 인증 (대한소화기 내시경 학회) : 2014. 11. 21

- 진단검사의학과 우수 검사실 신임인증 : 2014. 11. 27

- 정전 및 전산장애시 의료기기 안전점검 : 2014. 5. 31

약품보관냉장고, 생화학장비 등 무정전전압장치에 연결 현황 점검

2. 개선활동 결과

- 진료부, 간호부, 약제부 의료장비 점검 및 유지계획 수립, 부서 시행        결과 확인 : 목표달성

► 고위험 의료기기 예방점검률 100%

► 일반의료기기 예방점검률  100%

목 표 : 고위험 의료기기 예방점검률  100%

일반 의료기기 예방점검률   90%

∙예방점검： 고위험 의료기기의 예방점검 주기는 년 1회로 하며, 일반의료기기의 예방점검을 일상

점검으로 대체한다.

지침집

(별첨 2. 고위험 의료기기 목록)

고위험 의료기기 목록
분 류	품 명	관리부서
고위험 의료기기 (3,4등급)	마취기(Anesthesia Machine) 〔3등급〕	수술실
	전기수술기(Electrosurgical Unit) 〔3등급〕	수술실
	CO2 레이저 수술기 〔3등급〕	수술실
	진단용엑스선투시찰영장치 (Fluoroscopic x-ray System) 〔3등급〕	진료부
	전신 골밀도 측정기 〔3등급〕	진료부
	제세동기(Defibrillator) 〔3등급〕	진료부, 간호부
	인공호흡기(Ventilator) 〔3등급〕	간호부
	수액펌프주입기(Infusion pump) 〔3등급〕	간호부

□ 안전관리위원회에 상정해야할 안건 : 없음