여과지 지별탁도계 설치․운영 현황

		현 황

○ 여과지 지별탁도계 설치 현황

구분		계	지별 탁도계
			#2계열	#3계열	비 고
설치 현황	설치년도	2004년	2004년	2004년
	설치댓수	24대	12대	12대
	제 작 사	HF scientific (미국)	HF scientific (미국)	HF scientific (미국)
유지 관리	기기상태	노후	노후	노후
	1대당(천원)	430	430	430
	연간(천원)	10,320	5,160	5,160
향후설치 계획	설치댓수	24대	12대	12대
	제 작 사	HACH	HACH	HACH
	설치사유 (재건설,현대화 등)	현대화	현대화	현대화
	운영방법 (역세척 연계 등)	개별여과지 탁도 감시용	개별여과지 탁도 감시용	개별여과지 탁도 감시용

		문 제 점

(운영 및 유지관리)

○  장비 노후 및 인력 부족

- 지별탁도계의 경우 여과지 현장에 설치되어 운용되는 장비로 계측기실에        설치 운용되는 타 장비에 비해 상대적으로 열악한 환경과 장기간(10년)        운용에 따라 장비가 노후되어 data 신뢰성 저하

- 유지관리를 위한 인력면에서 뚝도의 경우 수질자동측정기를 총 77대         (취수장+정수장) 운용하고 있으며, 이중 지별탁도계를 포함한 정수장에서         운용되는 총 62대를 1인이 유지관리하고 있는 실정임

☞ 총 62대 : 지별탁도계 24대, 기타 38대

		개선방안

(개선의견)

○ 노후 장비 교체주기 단축을 위한 내용연수 적용기준 조정

- 현재 조달청고시 제2011-18호의 “내용연수표”에 의하면 정수장비의        경우 10년, 탁도계는 12년으로 되어 있어 본부 및 사업소에서는 12년을        적용하고 있는 바,

일련 번호	물품분류번호	품명	내용 연수
1311	47101514	정수장비	10
1312	47101516	탁도계	12

< 조달청 내용연수표 발췌 >

- 지별탁도계의 경우 실험실에서 수질분석을 위한 탁상용 탁도계와 달리        여과지 현장에 설치되어 수질감시용으로 사용되는 장비로 타항목 수질        감시용으로 사용되는 알칼리도계, 염소계 등처럼 정수장비로 적용하여        내용연수 2년 단축을 통한 노후장비 교체주기 단축이 필요함

☞ 정수센터에 설치된 지별탁도계 대부분이 2004년도에 설치되어

내용연수 10년 적용시 내년도에 노후장비 교체 가능

○ 외부 유지보수 용역 인력을 활용한 유지관리 업무효율 도모

- 지별탁도계를 포함한 수질자동측정기 유지관리시 대부분 노후된 장비        이고, 원활한 유지관리를 위해서는 업무담당자의 지식축적(전기, 전자,          통신 등)과 많은 노력(시약 제조․보충, 부품교체, 보정･세척 등)을 필요로 하는         업무의 어려움이 있음

- 따라서 수도사업소가 관리하는 배급수계통에 설치된 수질자동측정기        처럼 본부에서 유지보수용역을 체결하여 전문 용역 인력을 통한 유지        관리 지원이 필요하며, 이와 같이 정수센터와 용역업체간 협조체계         구축시 지별탁도계 등 수질자동측정기 유지관리시 업무의 효율성 향상이        기대됨

작 성 자	뚝도아리수 정수센터 정수과장 : 서한호 ☎3146-5540 담당 : 김갑환 ☎5544