팀 장

김은숙

간 사

강경석

일 시

2014.  6. 3. (화요일)

참석자

윤영애 주무학 서재룡 이상구 김은숙 조진용 유향 김기남 김정훈 류순형 강경석

❍ 주제명 : 시민 방사선검사 안심 프로젝트

❍ 안건

1 장비(유리선량계, 반도체선량계)를 이용한 선량 측정 완료

- ICRP 기준 및 국내 표준선량과 비교하여 측정결과 분석

- 선량 측정 실습 결과에 따른 업무 반영 및 안내, 홍보

2 사단법인 대한방사선보건학회 참여 이에 따른 준비 논의

❍ 토의 내용

- 신한대학교와 연계한 실험을 통해 우리 원에서 사용 중인 장비들의 검사

선량(0.06~0.2ｍ㏉)이 ICRP기준 및 국내표준선량(0.4ｍ㏉)를 초과하지

않음을 확인함.

- 기준치보다 최대 1/7까지 낮은 선량으로 검사가 가능함을 환자 및 보호자

에게 홍보하여 환자가 안심하고 방사선검사를 받을 수 있는 검사체계 마련

- 실험결과 : 권고선량 0.4m㏉보다 최대1/7, 최소1/2 선량으로도 검사 가능

(권고치의 1/2인 장비는 내구연수가 2015년에 도래하는 노후 장비임)

장소	설정값	장비표시값	반도체 검출기	유리 선량계	측정치 (환산)	권고치에 대한 측정치 비교
검진센터 촬영실	125Kvp 1.4mAs	124.9Kvp 1.4mAs	50.67μ㏉	54μ㏉	0.054m㏉	1 / 7.4
	125Kvp 1.4mAs	124.9Kvp 1.5mAs	49.00μ㏉	59μ㏉	0.059m㏉	1 / 6.8
동관 촬영실	125Kvp 1.4mAs	124.9Kvp 1.5mAs	51.00μ㏉	55μ㏉	0.055m㏉	1 / 7.3
	125Kvp 1.6mAs	124.9Kvp 1.7mAs	59.79μ㏉	57μ㏉	0.057m㏉	1 / 7.0
일반 촬영실	125Kvp 1.4mAs	표시없음	64.25μ㏉	75μ㏉	0.075m㏉	1 / 5.3
	120Kvp 5mAs	표시없음	224.5μ㏉	206μ㏉	0.206m㏉	1 / 1.9

(권고치 : 0.4m㏉)

〈2014. 6. 3 회의실 토론 사진〉

❍ 회의결과

- 실험결과 측정값이 기준치보다 낮게 나온 장비는 지속적인 저선량을 유지

하기 위한 안전관리 활동 실시

- 기준치보다 낮지만 타 장비에 비해 높게 나온 장비는 장비의 특성과 각

환자별 조건을 반영하여 검사하도록 교육 및 Protocol 재설정 작업 실시

❍ 공지 사항

- 선량관리프로그램을 사용 중인 병원들을 견학하여 프로그램에 관한 자료수집 및

프로그램 운영에 관한 조사를 통한 논의 준비

2014년도 영상의학과 6월 QI활동 회의록