(2017. 03월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2017년  03 월  31 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	정기 calibration 실시
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상	정기 점검(3.31일)
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	정기 점검(3.21일/23일)
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상
암실	현상기 정상 작동 여부	정상	현상,정착액 보충: 3.20일
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	주기적으로 장비 알콜소독 시행
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	MRI 정기 PM : 촬영실 판독기 떨림현상으로 교체(3.21일/23일) MRI 품질관리 실시 : 한국의료영상 품질관리원(3.23일) - 적합 PACS 정기 PM : 3.28일(화) 항온항습기 유지보수 : 실외기 fan motor교체/프리필터교환/프레온가스 압력점검 : 3.31일(금)