(2017. 06월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2017년  06 월  30 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	연결cable 교체 : 6.08
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	probe 교체:6.29일
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상	온도조절기교환:6.24일(토)
	장비 정상작동 여부	정상	예방점검:6.20(화)
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상	헬륨가스 보충:6.08일 헬륨가스 누수 점검:6.15일
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	-정기 PM(6.20일)
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상	-예방점검 (6.15일)
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상	-자동현상기 정비 : 6.15일
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상	-주기적으로 장비 알콜소독 시행
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	PACS 정기 PM : 6. 15일(목) / 42,52병동 π VIEW 설치 유방촬영장치 ransomware 예방프로그램 설치 : 6.08(목) PACS 접근방식 개선시행 : 6.15일(목)