외부조건에 의한 KD-6 초음파유량계 오차발생 외부전문가 의견

외 부 조 건	그린플로우(본부 용역업체) 황광돈	대덕하이테크(기존 설치업체) 이우석	자인테크놀로지(설치업체) 전진수	씨엠엔텍 김진호
후단 강남수도사업소 내 분기된 300mm 개폐로 인한 오차	필요직관 전단 10D, 후단 5D만 확보된다면, 유량측정에 영향없음	후단 직관부 확보되면 영향 없으며, 영향이 있다면 사용량 증감 등 다른요인의 변동이 있는 것으로 보임	필요직관부(건식 10D, 5D만 확보되면 영향 없음	전후단 곡관이 있을시 필요직관부 10D, 5D, 전후단 밸브가 있을시 필요직관부 20D, 10D 확보시 유량측정에 영향 없음
배관이 물속에 잠기거나 콘크리트에 매몰되어, 차량통행 등에 따른 진동에 의한 오차	상류와 하류의 초음파 센서가 서로 신호를 주고받음으로써 유량을 측정하는 방식이므로 배관이 묻혀 있다 해도 유량 측정에 오차를 준다고 할 수 없음. 배관 스케일, 직관부 미확보 등 타 요인들이 함께 작용해서 오차 발생 가능성 있음	배관이 콘크리트나 물속에 잠겨 있는 현장이 많이 있고, 배관이 완전히 매몰되어도 유량측정 가능. Z법 설치 시 센서의 정확한 설치지점 찾기가 어려워 설치정확도가 떨어질 수 있으며, 설치정확도는 측정오차와 관련이 있을 수 있음. 기존 설치시 유량계실 공간 협소하여 어려움이 있었음	유량계실 전․후단 등 기본적으로 모든 배관은 매몰 상태이며, 유량계실 내 배관이 묻혔다고 측정오차가 발생한다 볼 수 없음	10여년전부터 초음파 전송방식이 와이드 빔 방식을 사용하고 있으며, 센서신호만 주고받을 수 있으면 유량 측정은 가능하며, 물 등의 영향으로 배관 센서부착 상태가 나빠질 경우가 있으며, 이 경우 신호를 송수신할 수 없어, 측정 자체가 곤란
배관의 센서 설치가 서로 대칭이 아닐 경우	센서간 신호를 주고받아 유량측정이 된다면, 설치상태가 양호하고 이상없는 것으로 보임	직관부가 충분하다면 동심원상의 설치지점과 유량측정 값에 큰 영향이 없음	과거 설치시에 어려움이 있었지만, 현재 센서부착 상태, 설치위치, 측정에 문제점이 없음.	센서가 미세하게 비대칭으로 설치되어 측정오차가 발생할 수도 있으나, 비교측정에도 큰 오차를 보이지 않고 운영되었다면 이상 없는 것으로 보임. 단, 외벽부착식의 경우 짧은 기간의 간이측정 목적이라(정확도 ±1.0%) 할 수 있어, 습식 다회선(정확도 ±0.5%) 설치가 필요함.
수온변화에 따른 유량 측정값 변동	현재 출시되는 외벽부착식 유량계는 수온의 변화에 따른 온도보상 기능이 있으나, 과거 출시된 유량계는 온도 변화에 따른 오차 발생 가능성 있음	초음파유량계는 수온상승에 따라 초음파 속도가 빨라짐. 따라서 수온변화에 따라 정확한 초음파속도를 읽어내는 유량계를 사용하여 유량을 측정하는 것이 중요함.	유량계 설치시 기본셋팅 상태에서 –30 ~ 60℃ 수온 범위의 유량측정은 문제점이 없음	기본 설치조건에서 –30 ~ 60℃의 유량측정은 할 수 있음. 단, 수온 변화로 오차가 발생된다면, 여름은 송수신 속도가 빨라져 물량감소, 겨울은 속도가 느려져 물량이 증가될 것임
유량계 기계의 자체 이상으로 오차 발생	센서 신호를 주고받음으로써 측정이 되고 있는 상태이고, 교정검사 결과가 이상 없다면, 유량계 이상으로 판단하기는 어려움	유량계도 기계이므로, 일정기간 자체 오동작 가능성은 있으나, 교정검사시 이상없다면 정상작동하는 것으로 판단됨.	큰 오차를 보이지 않고, 오차 범위 안에서 정상작동 중이라면 이상없음	오차율이 일정범위에서 운영되는 것으로 보아 정상으로 판단. 단, 유량계실이 협소 하여 설치 및 유지관리가 어려울 듯 함.
건식과 습식의 오차	습식이 보다 정확도가 뛰어나므로 습식 설치 필요	구역유량계로 활용된다면 습식으로 교체 권장	측정오차를 줄이기 위해서는 습식 설치 권장	건식은 정확도 ±1.0이내, 습식은 ±0.5 이내로 오차율을 줄이기 위해서는 습식 설치하는 것이 좋음

※ 습식다회선 설치시 유량계실 규격(2000mm 관) : 길이 - 2,350mm(검교정공간 별도확보시 4,350mm), 폭 3,600mm 이상이 적정