■ 원수잔류염소(구라인,신라인)계측기 숫자 보정방법

1. 메뉴표시를 누른다

2. 화살표시 모양 ▼ 누르면 액정화면 창에 RECR DR 이 표시된다.

3. ENTER를 치면 액정화면 창에 0.00 PPM 나타나면서 REC LO 가 표시된다.

4. 화살표시 ▼ 를 누르면 REC HI에서 (3.00이 표시된다) → 정상가동의 경우

5. 비정상적으로 가동될 경우 → 예를 들어(5.00이 표시된다면) ENTER를     눌러주면 액정화면에 숫자가 깜박깜박 움직일 때 5.00→3.00 으로 변경     하고, 다시 ENTER를 누르고 EXIT를 2회 누르면 원래상태로 초기화가     되면서 정상적으로 작동된다.

◈ 잔류염소계측기 점검

(공급수라인 시약튜브 교체 및 점검 시 조치사항)

≪ 메인보드 조작순서 ≫

메뉴 → ▼ 눌러서 → MAINT → ENTER → PRIME(공기배출) →     ENTER  → 숫자 38 이 표기되면서 공기빼기를 시작 → 38분정도     지나면 0  → V1 5 (초기화 시작)