	유량계 관리대장
	설 치 위 치		송수유량(대현산)		제 작 회 사		(주)씨엠엔텍
	형 식		초음파 UR-1000		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		29,930,000원
	모 델 번 호		UR-1000P(2200 D)		설 치 목 적		송수유량 계측
	시리얼 NO				설 치 일 자		2011. 02. 16
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 30m, 하부 100m o 관 외경 : 2,235.2mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.4mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2014.4.23	상반기교정검사(교정율-0.2%)				(주)씨엠엔텍
	2014.10.13	하반기교정검사(교정율-0.26%)				“
	2015.4.28	상반기교정검사(교정율-0.03%)				“
	2015.10.29	하반기교정검사(교정율-0.23%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		송수유량(와우산)		제 작 회 사		(주)씨엠엔텍
	형 식		초음파		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		1,650mm		구 입 가 격		48,367,000원
	모 델 번 호		UR-1000P(1650 D5)		설 치 목 적		송수유량 계측
	시리얼 NO		UF0308A		설 치 일 자		2013. 08. 01
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 30m, 하부 100m o 관 외경 : 1,676.4mm o 재질 및 두께 : STEEL, 13.6mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2014.4.23	상반기교정검사(오차율-0.11%)				(주)씨엠엔텍
	2014.10.13	하반기교정검사(오차율-0.09%)				“
	2015.4.28	상반기교정검사(오차율-0.28%)				“
	2015.10.29	하반기교정검사(오차율-0.32%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		취수유량(구취수)		제 작 회 사		자인테크놀리지(주)
	형 식		초음파(부착식)		시 공 회 사		자인테크놀리지(주)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		12,982,800원
	모 델 번 호		xonic-100DN		설 치 목 적		취수유량 계측
	시리얼 NO		c14038		설 치 일 자		2014. 04. 10
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 10m, 하부 15m o 관 외경 : 2,235.2mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.2mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2014.4.8	검정실시(-0.24%)				그린플로우
	2014.4.17	재검정실시(-0.3%)				그린플로우
	2014.6.18	재검정실시(+0.31%)				“
	2014.7.24	검정실시(-0.33%)				“
	2014.10.2	하반기검정실시(-0.3%)				(주)씨엠엔텍
	2015.4.27	상반기검정실시(-0.33%)				“
	2015.10.28	하반기검정실시(-0.41%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		취수유량(신취수)		제 작 회 사		자인테크놀리지(주)
	형 식		초음파(부착식)		시 공 회 사		자인테크놀리지(주)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		12,982,800원
	모 델 번 호		xonic-100DN		설 치 목 적		취수유량 계측
	시리얼 NO		c14038		설 치 일 자		2014. 04. 10
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 10m, 하부 15m o 관 외경 : 2,235mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.4mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
										운휴중
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명