		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	강서수도사업소		유량계명	KS-09		형 식	초음파식
구 경	800 mm		측정일시	2014.12.18.		설치년도	2005
모 델	SYSTEM1010		제 작 사	대덕기술		기기번호	U15860
위 치	서울특별시 구로구 가마산로 293 / 신구로주유소앞
□ 교정방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 (주)그린플로우에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 교정되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 6479.8 m3 - 현장유량계 : 6450 m3 - 차 이 량 : -29.8 m3 ○ 교정율 : 0.00 % ○ 오차율 - 교 정 전 : -0.46 % - 교 정 후 : % ○ 분석결과 : 양호함. ○ 기타의견 : 없음. ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료 2. 관련사업소 의견서(의견 제안시)
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 교정실무자 성명 : 김 인 석 (인)				승인자 직위 : 책임자 성명 : 손 성 훈 (인)
2014년 12월 18일 주식회사 그린플로우 대표이사 (인) 주소 : 경기도 군포시 당정로 68번지 Tel : 031-459-0674, Fax : 031-459-0664

					비교측정 결과표										페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 강서수도사업소 □ 유량계명 : KS-09 □ 측정일시 : 2014년 12월 18일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사			제작년도				기기번호
현장 유량계		초음파식				SYSTEM1010			대덕기술			2005				U15860
기준 유량계		초음파식				UFP-20			TOKIMEC			2012				1600
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)			배관재질			라이너종류				라이너두께(mm)
800			812.8				7.0			STEEL			EPOXY				2.0
센서규격			설치방법				설치간격			온도(℃)			산소농도				기타
UP04AST			V 법				630.9			2.6			20.9
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)										오차율(%)				기타
				기준유량계				현장유량계			차이량
교정전	9:52 ~ 13:02			0 ~ 6479.8				21470140 ~ 21476590
계	3:10			6479.8				6450			-29.8			-0.46
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 확인자 강서수도사업소 성명 : (인) 남부수도사업소 성명 : (인)