24병동 의료기기 안전점검 결과보고

▣ 점검일시 : ‘18. 10. 8.(월) 22:00 ~ 23:00

▣ 점 검 자 : 임은미, 이영례

▣ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용		조치사항 및 비고
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	2	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	2410호
			주입속도 및 용량점검	양호☑ 불량
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호☑ 불량
	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	2410호 ※ 2018.8.13. 입고됨
			주입속도 및 용량점검	양호☑ 불량
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호☑ 불량
	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	2410호
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호☑ 불량
			패들정리 확인	양호☑ 불량
				양호☑ 불량	2410호
	인공호흡기 (Ventilator)	1	전원작동 및 충전상태
				양호☑ 불량
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				양호☑ 불량
			패들정리 확인
중 위 험 의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	2410호, 2412호 ※ 2018.9.3. 타업체에서 2대 점검 ->사유: 오차범위내 수치 오류 확인 ->결과: 정밀검사는 바이오닉스에서 가능 ※ 추후 3대 정밀검사 예정
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호☑ 불량
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호☑ 불량
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호☑ 불량
일반의료기기	Gomco Suction	0	전원작동	양호☑ 불량	해당사항 없음
			압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
	산소포화도측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	처치실
			Spo2 기능상태	양호☑ 불량
	자동전자혈압계	4	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	처치실
			모니터링 값 점검	양호☑ 불량
	의료용 분무기 (Nebulizer)	7	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량	물품보관실, 병실 ※ 1개(7-1)고장, 수리여부 점검중 :간호부에 수리맡긴상태임(18.7.30.)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호☑ 불량☑
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	6	파손 여부	양호☑ 불량	처치실, 병실
			압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
	산소 공급기	18	파손 여부	양호☑ 불량	처치실, 병실 ※ 3개 고장(처치실) : 추후 간호부에서 일괄 수리 예정
			작동 상태	양호☑ 불량 ☑
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량	병실복도, 휴게실
			발판 유지상태	양호☑ 불량
	환자 운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량
			운반차 난간	양호☑ 불량