( 17병동 1월) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 :  2016 년 1월 17일(화)/ 점검자 : 김정경, 한주미

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	비 고
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	2	전원작동 및 충전상태	일부양호	고장 1대(내구연한초과)
			주입속도 및 용량점검	일부양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	일부양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	해당없음	-
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	해당없음
			패들정리 확인	해당없음
	인공호흡기 (Ventilator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검	양호	-
			패들정리 확인	양호	-
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	전원작동 및 충전상태	양호	-
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호	-
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호	-
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호	-
	Gomco suction	1	전원작동	불량	폐기 예정 (Dr.권오우 요구로 보관 중)
			압력 유지 및 작동	불량
	산소포화도 측정기	4	전원작동 및 충전상태	양호	-
			Spo2 기능상태	양호	-
	자동전자 혈압계	4	전원작동 및 충전상태	양호	-
			모니터링 값 점검	양호	-
	의료용 분무기 (Nevulizer)	4	전원작동 및 충전상태	양호	-
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호	-
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	4	파손 여부	양호
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기	8	파손 여부	양호	-
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	3	커프 등의 훼손 여부	일부양호	2대 양호, 1대 불량(폐기예정)
			모니터링 값 점검	양호	-
	휠체어	13	바퀴, 브레이크 작동 상태	일부양호	5대 고장(폐기예정)
			발판 유지상태	양호	-
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	-
	비디오삽관용 후두경	1	전원작동 및 충전상태,	양호	-
			이미지출력, 파손여부, 연결케이블 상태	양호	-
			정상작동 여부 확인	양호	-