■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 소방장비 고장발생 보고서
		담당자	3진압대장		3지휘팀장		현장대응단장
		김준기	이우신		조철수		이기주
장비명(건명)	현장대응단 구급대 zoll x series (AR18E032296)	관리부서			현장 대응단 구급대
고장일시	2021.01.27. 08:45경	장소			강남소방서 1층 차고 내
조치사항	- 자동심장충격기 자체점검 및 USB, wifi 전송으로 시도해보았으나 데이터 추출 불가
원인 및 상태	장비 점검 중 데이터 추출 불가 확인
운용자 의견	- 자체 수리 불가로 업체의뢰 후 수리 예정
그 밖의 사항	대체장비 : 영동구급대 zoll x series 대체 사용
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자		비고
2021.1.27.	데이터 추출 불가			사.김준기
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 1월 27일 장비운용자 계급 소방사 성명 김 준 기 (서명 또는 인) 소방기관의 장 귀하
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]