장 비 규 격 서

품 명	복합가스측정기	구매수량
		7
용 도	○ 화재 및 구조 현장에서 가연성가스의 누설을 초기에 검지하고 산소결핍 및 유독성 가스를 측정하여 농도를 표시하고 위험상황 시 경보를 발생하여 사용자의 안전과 시설물 및 설비를 보호하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 측정가스 - 가연성가스(CH4): 0~100% LEL - 산소(O2): 0~30% VOL - 일산화탄소(CO): 0~999PPM - 황화수소(H,S): 0~250PPM ○ 경보 - 경보음 90dB 이상 - LED램프 점멸 ○ 측정방식: 전기 화학식 및 촉매 산화식 ○ 사용온습도(Temp & Humid): -20℃ ~ +50℃ (RH 90%이하) ○ 방폭등급: UL-Class I, Div 1, Groups A,B,C,D,T4 ○ IP등급: IP65 이상 ○ 사용전원(Power Supply) : AA 1.5V X 2개 NiMH 충전배터리 ○ 연속사용시간: 알카라인-8시간 이상 / 충전배터리-10시간 이상 ○ 크기 / 중량: 125㎜ 이내 x 76㎜ 이내 x 36㎜ 이내/ 260g(배터리 포함)이내 ○ 표준부속품: 알카라인 AA건전지2개 또는 AAA2개, 벨트크립, 사용설명서,
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 KC, KFI, KS, CE, OCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서(국외 성능시험 및 안전검사에 관한 인증을 받은 경우라도 국내법에 의하여 국내 인증이 필요한 경우에는 국내·외 인증서류 모두 제출)