재난거점병원 시설․장비 확충 사업 사업비 내역(안)

□ 사업 개요

○ 대량 환자 수용을 위한 예비병상 및 제염제독시설 설치 지원

- 평상시 식당, 주차장, 복도 등으로 사용하는 공간을 유사시 병실로 전환할 수 있도록 필요한 개보수 비용 등을 지원

○ 사업내역 : 11개 권역응급의료센터 × 150백만원(개소당) = 1,650백만원

□ 지원 계획

○ 아래 안을 참고하되, 병원별 시설장비 구비현황을 고려하여 조정가능

○ 1안

- 재난대응 DMAT Bag 구입비 지원 : 20백만원

․행정(중증도분류표, 환자등록지 등), 기본물품(청진기, 체온계 등), 외상처치키트(기관삽관장비세트, 수액세트 등), 처치약품(가방 등)

- 화학재난 발생 시 재난대응 필요시설·장비 지원 : 130백만원

․화학재난 대응으로 제염제독 기능을 갖추도록 주차장 등의 천정 또는 벽에 제염시설 설치, 개인보호장비(Level C) 지원

※ 산출근거 : 124,000천원(샤워시설․오수저장탱크․배수시설 등) + PPE 6,000천원(20set)

○ 2안

- 대량 환자 수용을 위한 예비병상 확충 시설비용 지원 : 81백만원

․식당, 주차장, 복도 등의 공간에 50개의 의료가스․음압공급유닛 설치

※ 산출근거 : 60,000천원(50개 의료가스․음압공급유닛* 1,200천원) + 21,000천원(Medical Gas Manifold․기화기․suction 설비)

* Wall type : 설치비 800천원, 산소 및 흡인기 400천원

- 화학재난 발생 시 재난대응 필요시설·장비 지원 : 69백만원

․화학재난 대응으로 제염제독 기능을 갖추도록 제염텐트(시설) 및 개인보호장비(Level C) 지원

※ 산출근거 : 66,000천원(제염텐트* 1인용 15,000천원 2동 + 다인용 36,000천원) + PPE 3,000천원(10set)

* 제염텐트 : 유해물질 사고대응을 위한 샤워 장치이며, 물 공급․오수배출 등의 기능

참고1		DMAT Bag 구성품

(단위 : 천원)

	NO.	품 명	규 격	수량	단가	금 액
서류/행정	1	중증도분류표	DMAT-TT (100EA/1PK)	1	77,000	77,000
	2	안전구역 설치띠	안전제일-구형(10cm*200m)	3	11,000	33,000
	3	메모지	접착메모지V1(7*7.6cm)	1	3,000	3,000
	4	스카치테이프	12mm*20m	1	2,000	2,000
	5	청테이프	50mm*10m	1	1,000	1,000
	6	클립보드(모나미-투명)	GKS9666	4	4,100	16,400
	7	필기도구(볼펜 3색)	3-ZERO 3색 SET	4	2,200	8,800
	8	수정테이프(10M)	GTS0197	4	2,200	8,800
	9	대형구급가방	MES-B102	1	550,000	550,000
	10	환자등록지		50
	11	병원별 수용능력표		1
	12	사상자 이송현황표		1
	13	재난의료지원단 지침서		4
	14	비상연락처		4
	15	물품, 약품 목록		4
	소 계					700,000
기본물품	1	펜라이트	CK-908	3	11,000	33,000
	2	청진기	LittmanClassic II	3	132,000	396,000
	3	체온계	IRT-6030	1	99,000	99,000
	4	혈당측정기	아큐첵 퍼포마	1	55,000	55,000
	5	자동 혈압계	HEM-7120	1	77,000	77,000
	6	설압자(나무)	100EA/1BOX	20	2,200	44,000
	7	이동식 감염폐기물통	10L	1	15,400	15,400
	8	감염폐기물 비닐	2L	1	700	700
	9	감염폐기물 박스	2L	1	4,000	4,000
	10	플라스터(석고붕대)	4"	3	39,000	117,000
	11	산소포화도측정기	NONIN 9590	1	120,000	120,000
	12	휴대용 초음파 진단장치	VSCAN	1	9,900,000	9,900,000
	13	흡인기	Res Q VAC	1	150,000	150,000
	14	수동식인공호흡기	Mark IV	1	484,000	484,000
	15	2단 접이식들것	YDC-1A4	1	297,000	297,000
	16	알루미늄 담요	EMS Blanket	2	2,200	4,400
	17	초음파 젤	5L	1	13,500	13,500
	18	골반고정대	34-10-004	1	440,000	440,000
	19	대형구급가방	MES-B102	1	550,000	550,000
	소 계					12,800,000
외상처치키트	1	조절식 경추보호대	PerfitACE(성인)/Perfitmini(소아)	3	75,000	225,000
	2	KED	CBS-21	1	330,000	330,000
	3	기관삽관 장비 세트	Intubation Kit	2	484,000	968,000
	4	기관절개술 세트	MES-TT	1	220,000	220,000
	5	흉관 삽관 세트	MES-TS	1	363,000	363,000
	6	수액세트	I형-무침(25EA/1PK)	5	25,200	126,000
	7	드레싱 세트	MES-DS	10	220,000	2,200,000
	8	알루미늄부목	A-Splint	10	57,000	570,000
	9	알루미늄 산소통 세트	2.8L	1	398,000	398,000
	10	대형구급가방	MES-B102	1	550,000	550,000
	소 계					5,950,000
처치약품	1	대형구급가방	MES-B102	1	550,000	550,000
	소 계					550,000
총 계						20,000,000

참고2		화학재난 대응 개요

□ 화학재난 발생 시 DMAT의 현장대응 원칙

○ 화학재난 대응지역

- (Hot zone) 오염구역인 Hot zone은 군인력 등 고도로 훈련된 전문가 그룹만 출입할 수 있으며, 환자 처치는 제한됨

- (Warm zone) 제염 절차를 위해서 Warm zone에서 근무하는 의료진은 최소 레벨 C 이상의 방호복을 착용하고 대응하여야 함

- (Cold zone) 제염이 끝난 환자는 Cold zone에서 의료진이 진료하고 레벨 D 수준의 근무복을 착용

- 적절한 방호복을 갖추지 못했다면 현장대응은 하지 않는 것이 원칙임

※ 방호복의 종류 (미 환경보호청)

수준	구성 및 보호효과
Level A	SCBA(Self-contained breathing apparaturs) + 전신화학물질-저항 피부복 → 최고수준 호흡기, 눈, 점막, 피부보호
Level B	SCBA(Self-contained breathing apparaturs) + 화학물질-저항 보호복, 장갑, 장화 → 최고수준 호흡기 보호, 낮은 수준 피부 보호
Level C	공기정화기(Air purifying respirator) + 화학물질-저항 보호복, 장갑, 장화 → 낮은 수준의 호흡기 및 피부 보호
Level D	호흡보조기 없음 + 수술가운, 마스크, 라텍스 장갑 → 호흡기보조기 없음, 최소 수준 피부 보호

□ 화학재난 환자 발생 시 원내 대응

○ (환자도착) 오염된 환자 도착 시 오염 제거 실시

- 오염제거 공간(이동형 제독시설(제염제독 샤워 텐트)) 확보

* 병원 건물 외부에서 시행하며, 보행가능 또는 불가 환자 등의 라인 구성 및 남녀 구분 필요

- 오염물질 폐기 문제

* 환자의 오염 제거 시 발생하는 오염물질을 따로 모아두고, 제독에 사용한 물이 하수구로 흘러들어가지 않도록 함

○ (환자이동) 제독이 끝나면 병원에서 지정한 격리공간에서 진료 시행

* 환자는 병원에서 지정한 격리된 경로로만 통행이 가능

2015년도 국고보조금 교부 신청서

기 관 명						대 표 자
소 재 지
보 조 사 업 명 (내역사업명)
사 업 목 적		(사업수행예정인 병원명 포함)
사 업 내 용
사 업 기 간
보조사업의 소요경비 (단위 : 천원)
2015년도 예산 확보 계획					국고 보조금 신청(2015년)
합 계	국 비 (기금)		지방비	자부담	합 계		기교부액		금회 신청액	신청잔액
150,000	150,000		-	-	150,000		-		150,000	-
보조금관리에 관한 법률 제16조 및 동법시행령 제7조의 규정에 따라 위와 같이 국고보조금의 교부를 신청합니다. 2015년 월 일 신 청 자 (인) 보건복지부장관 귀 하
첨부서류		1. 사업계획서 1부 2. 사업자등록증 사본 및 통장사본 1부