1.메거의 명칭과 기능<출처:인터넷 자료 참조>

(메거의 명칭과 기능에 대한 설명:사진출처 인터넷)

<메거의 리드선과 집게>

메거만이 집게를 가지고 있다. 적색은 전압을 인가하는 용도이고, 흑색 집게는 외함이나 전선, 단자를 집어 고정할 수 있는 용도이다.

2.메거의 사용법

사용하기 전에 반드시 지켜야 할 것이 있다.

1.통전중일때(전기가 살아있을때) 절연저항 측정을 해서는 안된다.

눈앞에서 번개가 보일 것이다.

2.절연저항 측정시 차단기를 OFF 시켜야 하며, 전기 · 전자용품의 플러그는 빼야 한다.

500, 1000V를 인가하기 때문에 각종 전기기기에 손상을 줄 수 있다.

3.절연저항 측정시 흑색은 ⑥어스(EARTH)에, 적색은 ⑦AC.V(LINE)에 연결한다. 절연저항 측정시 ⑦AC.V(LINE)에 연결한 리드선을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되어서는 안된다.

2.1 ⑧메가 전체 OFF AC.V 전용렌지(ACV POWER OFF)

기능 : 교류 전압을 측정 및 전원을 끌때 설정하는 것이다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : AC 0~600V

<교류 전압 측정 및 OFF>

위 사진을 보면 지침이 220V를 가르키고 있다. 교류전압을 측정할 수 있다.

2.2 ⑬옴수동 스위치

기능 : 절연저항 측정을 한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

⑬옴수동 스위치 좌측의 POWER ON/OFF 버튼을 누를때만 500V 전압이 인가된다. 누를때만 ⑮크램프 불이 깜빡인다.

※⑬옴수동 스위치 선택후 POWER ON/OFF 버튼을 누른 상태에서 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다.

<옴 수동 스위치>

<옴수동 스위치 좌측의 POWER ON/OFF 버튼을 누를때>

2.3 ⑩스위치

기능 : 절연저항을 측정한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

연속적으로 500V 전압을 인가해서 절연저항을 측정한다. ⑬옴수동 스위치와 기능은 같으나, 연속적으로 전압을 인가하는 것만 다르다. ⑮크램프 불이 깜빡인다.

※⑩스위치 선택시 ACV(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다.

<스위치>

위 사진처럼 지침이 0에 가까우면 절연상태가 매우 나쁘다. 사진 수치가 0이며 도통 수준이다.(대지전압 AC220V인 경우 0.2 MΩ 이상), 전선의 상태가 저렇다면 매우 위험하니 빠른 조치를 해야 한다.

2.4 ⑪배터리

메가의 배터리의 양을 측정한다. 눈금이 BATT GOOD 위치에 있어야 하며, 그 이하일 경우 배터리를 교체해야 한다.

<배터리 체크>

2.5 ⑮부저

기능 : 테스터기의  통전시험과 동일하다. 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), BUZZER(적색)

<부저>

3.절연저항계(Megger) 사용

3.1 용어

절연저항계를 사용하려면 누전과 절연저항이라는 용어를 알아야 한다.

누전

[실용과학] leak (영어).  화재, 통신 불능 등의 원인이 되는, 전선 피복이 벗겨져 절연상태가 불량하거나 전선이 끊어져 누설되는 전류.

출처 : Daum전문용어 대역사전

절연저항

[실용과학]  insulation resistance (영어).  절연체에 전압을 가했을 때 나타나는 전기저항으로, 보통 절연된 송전선, 전기기계의 권선 등에 대해서 이것과 지표 사이에 존재하는 전기저항.

출처 : Daum전문용어 대역사전

전선의 피복이 벗겨지나 노후되어서 외함이나 기타 다른곳에 전기가 흐르는 것을 말한다..

<사진1-피복이 불량한 전선이 붙었을 경우>

만약 <사진1>처럼 피복 상태가 불량한 두 선이 붙었을 경우 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)가 동작을 해서 전원이 차단된다.

MCCB(MOLD CASE CIRCUIT BREAKER), NFB(NO FUSE BREAKER),

ELB(EARTH LEAKAGE BREAKER)

<사진2-누전>

<사진2>의 경우는 피복 상태가 불량한 적색 전선은 벗겨진 부분이 위로 향해서 외함과 붙지 않았다. 청색 전선은 아래로 외함과 붙었다. 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)는 동작을 할까?

답은 누전 차단기만 동작한다. 청색의 경우가 누설되는 전기, 바로 누전인 것이다.

※물이 새는 것을 누수라 한다. 전기가 새는 것을 누전이라 한다.

저렇게 되었을 경우, 외함을 만지면 짜릿한 느낌이 올 것이다. 만약 외함을 접지시켰다고 하자. 청색 전선은 외함과 누전되었다. 그럴때 차단기를 올리면 어떻게 될까?

[절연 저항계][絶緣抵抗計, megger, 메거]

절연 저항계는 옥내 배선 또는 전기 기기의 절연 저항을 측정할 때 사용하는 기구로, 흔히 메거(megger)라고도 하며 수동식과 자동식이 있다. 수동식은 발전기의 원리를 이용, 손으로 손잡이를 돌려서 전기를 발생시켜 측정한다. 자동식은 누름단추를 눌러 측정한다. 절연 저항계의 단자 사이에는 높은 전압이 나타나므로 측정할 때 특히 감전에 유의해야 한다.

[절연 저항계의 사용 범위] 절연 저항계는 전동기에서 권선(코일)과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 변압기에서는 1차 코일과 2차 코일 사이, 코일과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 옥내 배선에서는 전선 사이의 절연 저항이나 전선과 대지 사이의 절연 저항을 측정하는 데 사용한다.

<사진2>처럼 청색 전선이 완전히 벗겨지고 외함과 직접적으로 붙을 경우는 테스터기의 저항측정으로 누전 검출을 할 수도 있다. 테스터기로 누전을 검출할 정도면(저항 측정), 검출전 이미 큰 사고가 났을 것이다.

3.2 올바른 메거의 선택

<절연저항계(Megger)의 사진>

저압용 메거 : 500V

고압용 메거 : 1000V

시중에 파는 메거의 경우 500V, 1000V가 주류를 이룬다.

종 류	저 압	고 압	특고압
D C	750V	750초과 7,000V이하	7000V 초과
A C	600V	600초과 7,000V이하	7000V 초과

아래는 저압, 고압, 특고압에 대한 기준이다.

<표 1. 저압과 고압>

아래는 사용전압(저압)에 대한 절연저항 값의 기준이다.

사용 전압의 범위	절연저항치
대지전압이 150[V] 이하	0.1[MΩ]
대지전압이 150[V] 초과 300[V] 미만	0.2[MΩ]
사용전압이 300[V] 초과 400[V] 미만	0.3[MΩ]
사용전압이 400[V]	0.4[MΩ]
[비고]대지 전압 : 접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압 ※신설공사일 때의 초기값 : 1[MΩ] 이상

<표 2. 저압의 절연저항>

위 표를 보면 전압에 따라 요구하는 절연 저항값이 있다. 일반적으로는 저압(AC220, AC380V)을 많이 사용을 한다. 저압의 절연 저항을 측정할때는 저압용 메거를 사용해야지 고압용을 사용할 필요는 없다.

4. 누전차단기 절연저항계(Megger) 측정 사례

4.1 절연저항 측정 방법

① 누전차단기의 전원을 Off 한다.

② 집계를 접지선 또는 분전합 외함을 집어 연결한다.

③ 메거의 옴수동 위치에 놓는다.

④ 리드선을 누전차단기 2차측에 연결을 한다.

⑤ 옴수동의 Power On/Off 스위치를 동작하여 절연저항을 측정한다.

* 대지전압이 150[V] 초과 300[V] 미만인 경우에는 0.2[MΩ] 이상이 되어야 한다.

(절연저항이 불량이 경우 원인을 찾아 조치를 한다.)

②

④

③

①

⑤