제  품  규  격  서

품 명	단 위	수 량
치과 진단용 파노라마 엑스선 촬영장치	EA	1

1. 제품 사양(Specifications)

가. X선관 장치

1) 관전압 : 50 ～ 100 kV

2) 관전류 :  1 ～ 22 mA

3) 초점크기 : 0.5x0.5 mm

4) 고유여과 : 0.8 mmAl

나. 고전압발생장치

1) 형태 : 40 kHz Inverter Type

2) 관전압 : 50 to 99 kV Constant Potential

3) 관전류 : 4 to 10 mA Direct Current

4) 부가여과 : 2.0  mmAl

5) 총 여과 : 2.8 mmAl

6) Thermal Protection( □ 60℃ )

7) Cooling Method : Air Cooling

다. X선제어부

1) Panorama

가) Sensor와 X선 초점의 거리 : 490.3 mm

나) 노출시간 : 1.9 ～ 20.2 s

다) Cooling : 5분 cooling time 적용

라) X선 제한 : 50 to 90 kV, 4 to 10 mA

2) Cephalo(Option) : Scan type

가) Sensor와 X선 초점의 거리 : 1745 mm

나) 노출시간 : 12.9 s

다) Cooling : 5분 cooling time 적용

라) X선 제한 : 60 to 90 kV, 4 to 10 mA

3) Cephalo(Option) : One-shot type

가) Sensor와 X선 초점의 거리 : 1745 mm

나) 노출시간 : 0.7 ～ 1.2 s

다) Cooling : 5분 cooling time 적용

라) X선 제한 : 60 to 99 kV, 4 to 10 mA

라. X선 조사야 제한 기구

1) Panorama

가) (Adult) Size(외관) : 38 mm x 40 mm x 4 mm

(hole) : 0.85 mm × 25 mm × 4 mm

나) (child) Size(외관) : 38 mm x 40 mm x 4mm

(hole) : 0.85 mm × 18.5 mm × 4 mm

다) 재질: 납(Pb)

2) Cephalo(Option) : Scan type

가) Size(외관) : 20 mm x 32 mm x 4 mm

(hole) : 1.04 mm × 11.3 mm × 4 mm

나) 재질: 납(Pb)

3) Cephalo(Option) : One-shot type

가) Size(외관) : 36 mm x 44.4 mm x 4 mm

(hole) : 17.28 mm × 12 mm × 4 mm

나) 재질: 납(Pb)

마. 지지대

1) Column 높이 : 1600 mm (2300mm:상승시)

2) 수직이동 : 전동이동

바. 디텍터

1) Panorama

- 형태 : CMOS Photodiode array

- X-Ray Converter : CsI:TI

- Pixel Size : 100 ㎛

- A/D : 14 bits

- Energy Range : 40 - 90 kV

- Readout : Charge amplifier array

- Video output : LVDS 14 bit

2. 기 타

가. 설치

1) 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

2) 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

나. 사후 관리

소모품을 제외한 부품은 검수 후 3년간 무상 A/S 보증한다.

단, 사용자 과실 및 천재지변은 제외.

다. 현 보유중인 치과장비와 호환 가능 제품으로 A/S 관리 및 비용 절감하도록 해야 한다.

제  품  규  격  서

품 명	단 위	수 량
치과영상처리장치	EA	1

1. 제품 개요

가. 품목명 : 의료용영상처리장치･소프트웨어

나. 개 요

이 장치의 구성은 Area X선 영상센서, Data Box, USB PC interface Cable로 구성되어 있다. 동작의 원리는 외부에서 영상센서 쪽으로 입력되는 X선 정보를 센서의 섬광물질 Scintillator가 가시광선으로 변환하고, 그 가시광선이 FOP(Fiber Optic Plate)를 통해 CMOS ASIC으로 전달되어 Electric 신호로 변환되어 영상 신호를 형성한다. 그 신호를 Data Box에서 증폭 후, Digital로 변환하여 USB Interface를 이용하여 PC쪽에 획득된 영상 데이터를 보낸다. 그 결과 획득 영상을 모니터에 표현할 수 있다. 이 장치는 치과 X선 영상을 표현하는 구내 영상장치로서 환자 치아 내부의 정보를 디지털로 획득하고 이 디지털 영상을 저장, 처리할 수 있는 장비이다.

2. 장비사양(Specifications)

가. Digital X-ray intra Oral Sensor

1) Sensor Type : CMOS Image Sensor

2) Pixel Matrix : 744 × 1030 pixel

3) Pixel Size : 35 × 35 um

4) Active Area : 26.04 mm x 36.05 mm

5) External Dimension 31.5 mm × 42.8 mm × 4.95 mm

6) Resolution : 14.3 lp/mm(Intrinsic property)

7) 입/출력 이미지 포맷 및 해상도

입력 이미지 포맷-12bit GrayScale의 Raw 확장자의 Data

출력 이미지 포맷-8bit GrayScale의 BMP 확장자의 Data

이미지 해상도 : 744 × 1030 pixel

나. 치수

1) 센서 : 31.5 x 42.8 x 4.95 mm

2) 케이블 : 350 cm 이하

3) 콘넥트 보드 : 50 x 39 x 13 mm

4) 중량 : 100 g

제  품  규  격  서

품 명	단 위	수 량
치과 진단용 구강내 엑스선 촬영장치 (이동형 엑스선 장치)	EA	1

1. 제품개요

가. 구성

분 류	구 분	수 량	비 고
기본사양	본 체	1
	매뉴얼	1

나 특 징

1) 인체 공학적 디자인으로 안정감 있는 그립감 가능제품

2) 고휘도 그래픽 LCD 채용, 제품 상태 확인 가능

3) 대용량 배터리 장착으로 1회 충전으로 일주일 사용 가능제품

4) 매우 간편한 사용 방법 조건

5) 대인/소아, 치아별 버튼 장착으로 12개 메모리 사용 가능

2. 제품사양

가. X-선 발생장치

1) 관전압  ......................................................  60kV

2) 관전류  ......................................................   2mA

나. X-선 제어장치

1) 주전원    ...................................................  22Vdc

2) 노출시간  ...................................................  수동조정 56단계 (0.01~2.0sec)

다. 조사야 제한기구

1) Type     ....................................................  Round type

2) 조사영역  ....................................................  ∅60

라. X-선관

1) Type  ..........................................................  고정양극 X선관

2) 초점  ..........................................................  0.8mm

3) Target 각도  .................................................  20°

4) 재질  ...........................................................  Tungsten

5) 총 여과  .......................................................  1.8mmAl

( 고유여과 - 0.8mmAl )

( 부과여과 - 1.0mmAl )

6) 냉각방식  ......................................................  오일냉각

7) 최대 허용 관전압  ..........................................   65kV

8) 최소 허용 관전압  ..........................................  50kV

9) 최대 허용 관전류  ..........................................  19mA

마. 여과 휠터 : 1.2mm 알미늄

바. 냉각 방식 : 유 냉각방식

사. 정류 방식 : 자기 정류방식

3. 기타

가. 설치

1) 납품 완료일 이전까지 설치 완료 및 최종 점검 후 하자 조치까지 완료되어야 한다.

2) 설치 후 담당직원의 기술 습득을 위한 상세한 사용 설명 및 교육을 실시한다.

나. 사후 관리

소모품을 제외한 부품은 검수 후 3년간 무상 A/S 보증한다.

단, 사용자 과실 및 천재지변은 제외.

다. 현 보유중인 치과장비와 호환 가능 제품으로 A/S 관리 및 비용 절감하도록 해야 한다.