개정 2021. 12. 23.

119구급과

주요 구급장비 기본사양 안내

【 구급장비 보유기준 】

□ 소방장비 분류 등에 관한 규정 【소방청 훈령 제230호】    2021.9.30. 시행

연번	장비명	내용 연수	연번	장비명	내용 연수
1	혈압계	3년	23	의료용분무기(Nebulizer)	5년
2	체온계	3년	24	전동식의료용흡인기(휴대용)	3년(흡인튜브: 소모품)
3	검안라이트	소모품	25	휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)	5년
4	청진기	5년	26	호흡량 측정기	5년
5	혈당측정기	소모품	27	흡인용 튜브	소모품
6	휴대용산소포화도측정기	3년	28	자동심장충격기	5년
7	호기말이산화탄소측정기	5년 (1회용: 소모품)	29	자동심장충격기패치 (성인용,소아용)	소모품
8	환자감시장치(SpO2포함)	5년	30	고급형 자동심장충격기	5년
9	일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정 장비	5년	31	고급형 자동심장충격기 패치 (성인용, 소아용)	소모품
10	소아신장측정기	5년	32	가슴압박품질측정기	5년
11	동공반응 측정기	5년	33	기계식가슴압박장비	5년
12	입인두기도기	소모품	34	수액연결선	소모품
13	코인두기도기	소모품	35	정맥주사바늘	소모품
14	후두경세트	후두경:5년 (1회용: 소모품)	36	주사기(30ml 포함)	소모품
15	성문외기도유지기(성인용, 소아용)	소모품	37	3방향 수액밸브	소모품
16	비디오후두경	5년	38	수액연장선	소모품
17	기도삽관 유도기	소모품	39	정맥주사바늘 고정테이프	소모품
18	백밸브마스크(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	40	수액펌핑기(수동식 또는 자동식)	5년
19	비강캐뉼라(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	41	자동주사공급기	5년
20	안면마스크(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	42	자동수액공급기	5년
21	비재호흡마스크(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	43	경추보호대(성인용, 소아용)	소모품
22	자동식산소소생기(고정용 또는 휴대용)	5년	44	영아용 경추보호대(척추고정장비)	소모품
45	긴척추고정판	5년	71	포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	소모품
46	머리고정대	3년	72	생리식염수(수액용 20ml, 500ml, 1000ml)	소모품
47	구출고정장치	5년	73	플라스마솔루션 또는 하트만용액(500ml, 1000ml)	소모품
48	부목(연성)	3년	74	비마약성진통제(진통용)	소모품
49	부목(경성)	소모품	75	항히스타민제(항알러지용)	소모품
50	골반고정밴드	3년 (1회용: 소모품)	76	에피네프린(부신호르몬제)	소모품
			77	아미오다론(부정맥치료제)	소모품
51	거즈	소모품	78	포비돈(살균용)	소모품
52	환자 팔고정대	소모품	79	클로로헥시딘(살균용)	소모품
53	지혈처치세트 또는 지혈대	소모품	80	에탄올(살균용)	소모품
54	구급용 가위	소모품	81	생리식염수(상처세척용, 3000ml 이상)	소모품
55	붕대	소모품	82	증류수(멸균)	소모품
56	반창고	소모품	83	과산화수소	소모품
57	구급장비 가방	3년	84	차아염소산나트륨	소모품
58	견인부목(성인용,소아용)	5년	85	폐기물보관통	소모품
59	화상처치세트	소모품	86	주사바늘폐기용기	소모품
60	분만처치용품	소모품	87	구토용백	소모품
61	수액 가온기	5년	88	감염보호복세트	소모품
62	보온용모포	소모품	89	1회용 덴탈마스크	소모품
63	주들것(차량용,헬기용,선박용)	5년	90	N95마스크 또는 KF94마스크	소모품
64	전동식 주들것	5년	91	오염방지 1회용 가운	소모품
65	분리형들것	5년	92	감염방지1회용기도관리세트	소모품
66	가변형들것	2년	93	음압형 환자이송장비	5년
67	계단이송용 들것	3년	94	시트 및 침대용 방수 위생패드	소모품
68	영아이송장치	5년	95	멸균장갑	소모품
69	니트로글리세린(구강용)	소모품	96	비멸균장갑	소모품
70	흡입용 기관지 확장제	소모품	97	비닐장갑	소모품
98	소독기(차량용,헬기용,선박용)	5년
99	플라즈마 멸균기	5년
100	자외선살균소독기	5년
101	헬멧소독기	5년
102	영상정보처리기기(내부용)	5년
103	웨어러블 카메라	3년
104	다기능 조끼(방검성능 포함)	2년
105	구급화	소모품
106	호신기	2년
107	허리보호대	소모품
108	의약품 냉온장고	5년
109	중증도 분류표	소모품
110	다수사상자 현장대응키트	3년
111	사체낭	소모품
112	기도삽관평가용 마네킨	5년
113	혈압맥박평가용 마네킨	5년
114	CPR 성인기본 마네킨	5년
115	전문실습 마네킨	5년
116	정맥주사 마네킨	5년
117	기도확보 마네킨(성인,소아,영아)	5년
118	상처표시 마네킨	5년
119	분만 마네킨	5년
120	견인부목 마네킨	5년
121	고급형 연습용 심장충격기	5년
122	재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트	5년

【 주요 구급장비 기본사양 】

장비연번	중분류	소분류	세 분 류	내용 연수	기본사양
1	환자 평가	신체 검진	혈압계	3년	○ 휴대용이어야 하며 아네로이드 방식이어야 한다. ※ 필요 시 디지털 방식의 혈압계를 추가 보유 가능
2	환자 평가	신체 검진	체온계	3년	○ 디지털 방식이어야 한다. ※ 필요 시 수은체온계를 추가 보유 가능
4	환자 평가	신체 검진	청진기	5년	○ 단일 헤드 이상으로 한다.
6	환자 평가	신체 검진	휴대용산소포화도측정기(측정탐침자:성인용,소아용)	3년	○ 맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 한다. ○ 센서는 성인, 소아 모두 측정이 가능하여야 한다.
7	환자 평가	신체 검진	호기말이산화탄소측정기	5년 (1회용: 소모품)	○ 이산화탄소의 농도를 감지하여 환자의 호흡 및 기도 확보 유무를 확인 할 수 있어야 한다. ○ 측정값을 숫자와 그래프로 동시에 표시 가능하여야 한다. (1회용 제외)
8	환자 평가	신체 검진	환자감시장치(SpO2포함)	5년	○ ECG, SpO2, NIBP, PR, RR등 생체신호를 측정할 수 있어야 하며 고해상도 컬러로 나타나야 한다. ○ 심전도 측정은 3Lead 이상이여야 한다. ○ 심전도를 기록지에 출력할 수 있는 프린터가 내장되어야 한다.
9	환자 평가	신체 검진	일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정 장비 (CO/Met-Hb)	5년	○ 비침습적인 방법으로 일산화탄소 및 혈중 메트헤모글로빈(Met-Hb) 수치 측정이 가능하여야 한다. ○ 측정값은 하나의 화면에 숫자와 그래프로 표시 가능하여야 한다.
10	환자 평가	신체 검진	소아신장측정기 (체중, 사용장비 크기 및 약물량 측정기능 포함)	5년	○ 소아의 신장을 측정하여 체중을 추정할 수 있어야 하며 투여 할 약물용량 및 기도삽관 튜브, 기도유지기 등의 사이즈를 직관적으로 확인 가능하여야 한다. ※ 측정 장비가 아닐 경우 인쇄테이프(소모품) 등으로 대체 가능
11	환자 평가	신체 검진	동공반응 측정기	5년	○ 동공의 크기 및 반응 등의 측정값을 수치와 그래프로 표현이 되어야 한다. ○ 휴대가 용이하여야 하며, 저장된 데이터를 PC 등을 통해 분석이 가능하여야 한다.
14	응급 처치	기도 확보 유지	후두경세트(기도삽관튜브 튜브고정장치, Margil겸자 stylet등 포함) (3,4,5,6,6.5,7,7.5mm)	후두경:5년 (1회용: 소모품)	○ 후두경 날은 크기별로 구성되어야 한다. ○ 튜브는 백밸브마스크에 탈착이 용이하여야 한다. ○ 후두경 외 구성세트는 기도삽관튜브(사이즈별), 튜브고정장치 Magil겸자 stylet은 기본으로 하고 필요 시 추가하여 구성 할 수 있다.
16	응급 처치	기도 확보 유지	비디오후두경	5년	○ 환자의 기도를 실시간으로 영상화면을 보면서 쉽고 빠르게 기관내 삽관(intubation)이 가능한 장비이어야 한다. ○ 기도 내 관찰 및 기도삽관을 위한 고성능 렌즈가 장착되어야 하며, 조명과 습기방지기능이 있어 선명한 시야 확보가 가능 하여야 한다. ○ 소아부터 성인까지 사용 가능 하여야 한다. ○ 후두경 블레이드는 멸균제품으로 1회용 소모품 사용을 권장한다. ※ 멸균커버(1회용) 등이 적용된 장비 포함
17	응급 처치	기도 확보 유지	기도삽관 유도기	소모품	○ 가늘고 길며 원통형 모양으로 기도 튜브를 삽관하는데 용이 하며, 모든 기도 튜브에 사용 가능하여야 한다.
22	응급 처치	호흡 유지	자동식산소소생기 (고정용 또는 휴대용)	5년	○ 1회 환기량, 분당 호흡 횟수, 흡배기 비율은 KSP ISO 8382 및 미국 심장학회(AHA)의 최신기준을 충족하여야 한다. ○ 산소 용기는 고정용 2개, 휴대용 1개 이상을 구비 하여야 한다.
23	응급 처치	호흡 유지	의료용분무기(Nebulizer)	5년	○ 액상의 약물을 기체로 만들어 환자의 호흡 경로에 분무할 수 있어야 한다.
24	응급 처치	호흡 유지	전동식의료용흡인기 (휴대용)	3년 (흡인튜브: 소모품)	○ 충전식 배터리를 이용하고 휴대가 간편하여야 한다. ○ 최소 300mmHg 이상의 압력을 유지하여야 한다. ○ suction tip은 멸균제품으로 1회용 소모품이어야 한다.
25	응급 처치	호흡 유지	휴대용인공호흡기 (Portable Ventilator)	5년	○ 호흡곤란 및 호흡 정지 환자에게 인공적으로 호흡을 유지하는 장비로 영아부터 성인까지 사용할 수 있어야 한다. ○ 환자의 자발 호흡 유무를 자동 감지할 수 있으며, 수동 설정 값 입력 시 즉시 실행 가능하여야 하고, 저압 및 고압산소투여가 가능하여야 한다. ○ 내부 배터리가 장착되어 있어 별도의 전원 연결 없이 사용 가능하여야 한다. ○ 구급차 내 설치가 간편하고, 휴대가 용이하여야 한다.
26	응급 처치	호흡 유지	호흡량 측정기	5년	○ 모든 기도삽관튜브, 백밸브마스크 등에 연결하여 사용 가능 하여야 한다. ○ 휴대가 용이하여야 하며 호흡량, 중단시간 등의 값을 수치 및 그래프로 표시가 가능하여야 한다.
28	응급 처치	심장 박동 회복	자동심장충격기	5년	○ 심정지 리듬을 자동으로 판독하고 쇽버튼은 수동으로 조작 할 수 있어야 한다. ○ 충격 전달방식은 바이패직(biphasic)이어야 한다. ○ 휴대가 용이하여야 하며, 저장된 데이터를 PC 등을 통해 분석이 가능하여야 한다.
29	응급 처치	심장 박동 회복	고급형 자동심장충격기 (12lead ECG, SpO2, ETCo2, NIBP, 인쇄)	5년	○ 심정지 리듬을 자동으로 판독하고 쇽버튼은 수동으로 조작할 수 있어야 한다. ○ 패드 및 전극을 통한 심전도 리듬 관찰이 가능하여야 한다. ○ 충격전달방식은 바이패직(Biphasic)이어야 한다. ○ 심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ○ 프린터 기능이 되는 것으로, 12Lead ECG출력이 가능하여야 한다.(12lead ECG, SpO2, ETCo2, NIBP 기능 기본 탑재) ○ 의료지도 등을 위하여, 측정값이 실시간으로 전송 가능 하여야 한다. ○ 마네킨과 연동하여 실습 가능한 잭이 구비되어 있어야 한다.
32	응급 처치	심장 박동 회복	가슴압박품질측정기	5년	○ 심정지 환자의 가슴 압박 위치에 올려놓고 장비 위를 눌러서 압박하는 방식으로 실시간 모니터링이 가능 하여야 한다. ○ 저장된 데이터를 PC 등을 통해 분석이 가능하여야 한다.
33	응급 처치	심장 박동 회복	기계식가슴압박장비	5년	○ 심정지 발생시 흉부압박을 기계적으로 일정하고 지속적으로 작동하여야 한다. ○ 미국심장학회(AHA) 가이드라인 최신기준에 적합해야 한다. ○ 사람이 실제 흉부압박하는 방식과 유사한 방식으로 압박과 이완은 1:1로 작동하여야 한다.
40	응급 처치	순환 유지	자동식 수액펌핑기(pressure bag)	5년	○ 최대압력 400mmHg 이상까지 설정가능 하여야 하며, 설정된 압력을 통해 자동으로 수액을 주입 할 수 있어야 한다. ○ 압력은 수액 용기 전체에 일정하게 유지되어야 한다. ○ 압력설정 이상 시 경보기능이 있어야 하며, 내장배터리로 별도의 전원 연결 없이 사용 가능하여야 한다.
41	응급 처치	순환 유지	자동주사공급기(syringe pump)	5년	○ 주사처치 및 수액처치 시 외부의 영향을 받지 않고, 안전 하고 정확한 속도와 용량이 자동으로 주입 되어야 한다.
42	응급 처치	순환 유지	자동수액공급기(infusion pump)	5년
44	응급 처치	외상 처치	영아용 경추보호대 (척추고정장비)	소모품	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 영아의 머리와 척추를 동시에 고정하여야 하며, 부드러운 재질이며 견고하여야 한다.
45	응급 처치	외상 처치	긴척추고정판	5년	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 긴 척추고정판, 고정끈, 머리고정대 등을 1세트로 한다.
46	응급 처치	외상 처치	머리고정대	3년	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 긴 척추고정판과 호환이 가능하여야 한다.
47	응급 처치	외상 처치	구출고정장치	5년	○ 나무 또는 플라스틱 재질이어야 한다. ○ 본체·머리띠·허리띠 및 패드를 1세트로 한다.
48	응급 처치	외상 처치	부목(연성)	3년	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 공기, 진공, 패드부목 등 부드러운 재질이어야 한다.
49	응급 처치	외상 처치	부목(경성)	소모품	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 알루미늄, 철사 등 단단한 재질이어야 한다.
50	응급 처치	외상 처치	골반고정밴드	3년 (1회용: 소모품)	○ 가볍고 내구성이 강하며 X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 사고발생 시 골반을 고정시켜 이동 중 골반 뒤틀림 등 악화를 방지해 주는 기능이 있어야 한다.
53	응급 처치	외상 처치	지혈처치세트 (지혈대, 붕대, 가위 반창고, 멸균거즈 등)	소모품	○ 열상, 자상, 관통상 등 신속한 지혈처치가 가능하여야 한다. ○ 구성세트는 지혈대, 붕대, 가위, 반창고, 멸균거즈, 주입형 지혈거즈를 기본으로 하고 필요시 추가하여 구성 할 수 있다.
57	응급 처치	외상 처치	구급장비 가방	3년	○ 가방 내부는 품목정리가 용이하고 탈부착이 가능한 구조 이어야 한다. ○ 가방 외부에 수납 가능한 주머니가 있어야 하며 야광반사 물띠가 부착되어야 한다. ○ 가방 하단부는 혈액이나 이물질이 안으로 스며들지 않는 구조 이어야 한다. ※ 가방 전면에 ‘119구급대’ 표식 권장
58	응급 처치	외상 처치	견인부목(성인용,소아용)	5년	○ 하반신/대퇴부 골절 시 수축방지를 위해 손상 부위를 견인하여 고정할 수 있어야 한다. ○ 환자의 다리 길이에 맞게 부목의 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 장비를 부착한 상태에서 X-ray 투시가 가능하여야 한다.
59	응급 처치	외상 처치	화상처치세트 (습윤콜로이드, 화상연고 멸균거즈 등)	소모품	○ 화상 부위의 손상을 최소화하며, 신속한 화상 처치가 가능하도록 세트화 구비하여야 한다. ○ 구성 세트는 습윤콜로이드, 하이드로겔 등의 성분이 포함된 시트 또는 겔형태, 화상연고, 멸균거즈를 기본으로 하고 필요 시 추가하여 구성 할 수 있다.
60	응급 처치	분만 처치	분만처치용품	소모품	○ 어느 상황에서도 분만이 가능하도록 세트화 구비하여야 하며, 각각의 물품은 멸균포장 되어야 한다. ○ 구성 세트는 패드, 흡인기, 알콜솜, 탯줄클립, 가위, 멸균글러브 타월, 멸균거즈를 기본으로 하고 필요시 추가하여 구성 할 수 있다.
61	응급 처치	체온 유지	수액 가온기	5년	○ 정맥주사용 수액을 인체 정상체온을 유지하며 지속적으로 주입이 가능하여야한다. ○ 수액의 역류방지 및 에어제거 기능이 있어야 한다. ○ 휴대가 용이하고 별도의 전원 연결 없이 사용 가능하여야 한다.
63	환자 이송	환자 운반	주들것 (차량용,헬기용,선박용)	5년	○ 주들것을 구성하는 철재는 알루미늄 등 가벼운 재질이어야 한다. ○ 의자형태로 변형이 가능하여야 한다. ※ 기타 세부사항은 119구급자동차 주들것 표준규격에 따름
64	환자 이송	환자 운반	전동식 주들것	5년	○ 주들것의 높낮이 조절, 구급차 적재 등이 전동으로 작동되어야 한다. ○ 방수기능을 갖추어야하며, 전원차단 시 수동으로 작동할 수 있어야 한다. ※ 최대 접었을 시 수동식 주들것 제원과 최대한 유사한 길이 권장
65	환자 이송	환자 운반	분리형들것	5년	○ 가벼운 재질로 X선 투시가 가능해야 하며, 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 환자이송 시 안전을 위해 벨트를 구비하여야 한다.
66	환자 이송	환자 운반	가변형들것	2년	○ 연성 재질로 협소한 장소에서 이동이 편리한 구조이어야 한다.
67	환자 이송	환자 운반	계단이송용 들것	3년	○ 계단 및 협소한 장소에서 편리하게 사용 가능한 구조여야 한다. ○ 평지와 계단에서 자유롭게 사용이 가능하고, 변형이 가능한 형태여야 한다. ○ 계단이송용 들것은 계단 내려갈 때 환자의 체중에 의해 자동으로 제동이 되어 일정한 속도로 미끄러지듯 내려갈 수 있도록 궤도벨트 장치가 있어야 한다.
68	환자 이송	환자 운반	영아이송장치	5년	○ 신생아 및 영아 이송 시 안전하고 신속한 처치가 가능하여야한다. ○ 외부는 충격에 강한 재질이어야하며, 처치를 관찰할 수 있는 구조로 내부에는 환자를 고정 할 수 있는 고정장치가 있어야 한다.
69	구급 의약품	의약품	니트로글리세린(구강용)	소모품	○ 혀 밑에서 용해하여 구강 점막으로 흡수될 수 있어야 하는 설하정으로써 차광된 유리병에 보관하도록 한다.
90	감염 방지	감염 방지	N95마스크 또는 KF94마스크	소모품	○ 식품의약품안전처에서 의약외품 인증 받은 제품이어야 한다.
91	감염 방지	감염 방지	오염방지 1회용 가운	소모품	○ 1회 사용후 폐기가 간편한 부직포 재질로 양팔, 가슴 전체를 감싸야 한다.
92	감염 방지	감염 방지	감염방지 1회용 기도관리세트(1회용BVM,extensiontube,후두경,OPA,고정밴드)	소모품	○ 1회용(BVM, extensiontube, 후두경, OPA, 고정밴드, 헤파 필터 등)이 갖춰져야 한다.
93	감염 방지	감염 방지	음압형 환자이송장비	5년	○ 각종 감염성 바이러스 등의 균이 외부로 누출되지 않도록 제작되어야 한다. ○ 이송 중 환자 상태를 확인 할 수 있는 구조로 응급 상황시 환자와 직접 접촉하지 않아도 처치가 가능하며, 산소공급 포트가 있어 내부로 산소 투여가 가능하여야 한다.
98	감염 방지	장비 소독	소독기 (차량용,헬기용,선박용)	5년	○ 고정용 또는 이동용으로 구비하여야 하며, 인체에 무해하여야 한다.
99	감염 방지	장비 소독	플라즈마 멸균기	5년	○ 멸균 공정 시 멸균대상에 대한 변형 및 손상이 없어야 한다. ※ 기타 세부사항은 감염관리실 주요 장비 사양에 따름
100	감염 방지	장비 소독	자외선살균소독기	5년	○ 살균·소독 공정시 대상에 대한 변형 및 손상이 없어야 하며, 물기제거를 위한 건조기능이 포함되어야 한다.. ※ 기타 세부사항은 감염관리실 주요 장비 사양에 따름
101	감염 방지	장비 소독	헬멧소독기	5년	○ 인체에 무해한 방식으로 탈취 및 항균 기능이 있을 것 ○ 헬멧 외 장갑 등 기타 개인장비 소독이 가능할 것
102	활동 보조	기록 장비	영상정보처리기기(내부용)	5년	○ 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인 준용
103	활동 보조	기록 장비	웨어러블 카메라	3년	○ 구급대원 웨어러블 카메라 운영지침 준용
104	활동 보조	대원 보호	다기능 조끼(방검성능 포함)	2년	○ 조끼 내부는 부드러운 섬유 등의 방검원단으로 제작 되어 인체 전면부와 후면부 전체를 보호하여야 한다. ○ 조끼의 방검 성능은 국·내외 방검표준기준(찔림, 베임) Level 4 이상 인증 등에 적합한 제품이어야 한다.
106	활동 보조	대원 보호	호신기	2년	○ 구급대원을 보호할 수 있는 다기능 호신장구로 랜턴 음향경보기, 스프레이 분사 등의 기능을 갖추어야 한다.
108	활동 보조	일반 보조	의약품 냉온장고	5년	○ 의약품 등 보관에 용이하도록 냉장기능과 일정온도 유지가 가능한 온장기능이 있어야한다. ※ 기타 세부사항은 감염관리실 주요장비 사양에 따름
110	재난 대응	환자 분류	다수사상자 현장대응키트(중증도 분류 및 표식용품 응급의료소 조끼, 재난의료가방 등)	3년	○ 다수사상자가 발생한 재난 현장에서 응급의료소 운영 시 즉시 사용 가능하도록 구성되어 있어야 한다. ○ 구성 세트는 중증도분류표, 분류시트, 환자분류띠, 분류테이프 응급의료소 조끼, 운영반 표식 및 깃발, 개인응급처치가방 재난의료가방을 기본으로 하고 필요 시 추가하여 구성 할 수 있다.
112	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	기도삽관평가용 마네킨	5년	○ 후두경을 이용한 기도삽관실습이 가능하고, 기도삽관튜브 성문 외 기도유지기 삽입 실습이 가능하여야 한다. ○ 수동식 인공호흡기를 이용한 인공호흡이 가능하여야 한다. ○ 폐내 공기주입시 가슴의 팽창 여부를 육안으로 확인 가능하고 청진으로 기도삽관의 적절성을 확인할 수 있어야 한다.
113	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	혈압맥박평가용 마네킨	5년	○ 청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰을 실습 및 평가할 수 있어야 한다. ○ 수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 임의설정, 자동 설정하여 다양한 실습을 할 수 있다. ○ 훈련모드와 평가모드 기능으로 자기학습 및 평가가 가능하여야 한다.
114	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	CPR 성인기본 마네킨	5년	○ 심폐소생술에서 요구하는 기도유지, 인공호흡, 흉부압박 등의 실습훈련이 가능한 전신 또는 반신형 마네킨이어야 한다. ○ 고품질의 흉부압박을 유도하기 위해 압박시 마네킨 뇌로 순환 표시기능을 갖추어야 한다. ○ 실습한 데이터는 실시간으로 확인이 가능하여야 하며 다수의 마네킨을 동시에 실습하고, 그 데이터는 실시간으로 동시에 확인 가능하여야 한다.
115	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	전문실습 마네킨	5년	○ 실제 성인의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사 하여 현실감 있는 응급 상황 훈련이 가능하도록 전신형 구조이어여 한다. ○ 기본인명소생술(BLS) 과정에서 필요한 흉부압박 및 기도 유지 실습이 가능하여야하며, 인공호흡기과 연동한 호흡 기전 실습이 가능하여야 한다. (모든 인공호흡기와 호환이 가능할 것) ○ 모든 환기모드에서 의식있는 환자와 의식이 없는 환자 각각의 상태에 따라 실습이 가능하여야 한다.
116	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	정맥주사 마네킨	5년	○ 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습이 가능하여야 한다. ○ 정량 Motor 구동으로 실제 정맥의 혈류속도와 유사할 것 ○ 실습 후 청소가 용이한 구조일 것
117	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	기도확보 마네킨 (성인, 소아, 영아)	5년	○ 기도확보/유지에 대한 효과적인 실습이 가능하도록 실제 환자와 같이 피부 감촉이 부드럽고 해부학적인 구조가 동일해야 한다.
118	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	상처표시 마네킨	5년	○ 다양하게 발생하는 외상처치를 실제 상황처럼 실습할 수 있는 마네킹 장비이어야 한다. ○ 상처표시는 부착 또는 교체가 가능하도록 하여야 한다. ○ 기본적인 인체의 구조를 갖춘 마네킹이 포함되어 있어야 한다.
119	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	분만 마네킨	5년	○ 실제 환자를 가장한 인체에 탈/부착이 가능하며 분만 시뮬 레이션이 가능하여야 한다.
120	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	견인부목 마네킨	5년	○ 대퇴부 골절환자에 대한 실습 및 교육이 가능하여야 하며 환자 체중설정에 따라 상황별 실습이 가능하여야 한다.
121	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	고급형 연습용 심장충격기	5년	○ 마네킨 및 인체에도 직접연결하여 실습이 가능하여야 한다. ○ AED, 12lead ECG, 매뉴얼 모드 등의 교육이 가능하여야 한다. ○ 리모컨을 이용하여 심전도 리듬변경 등의 조작이 가능 하여야 한다.
122	교육 실습	교육 실습 (구급 대원)	재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트	5년	○ 재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트 구성품 준용 (문서시행)