주요 구급장비 표준규격서

(국민안전처 고시 제2015-133호, 구급장비기준 제2조 관련)

□ 기본구급장비

(소모품 제외)

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	기도 확보 유지	후두경 세트 (겸자, 기도삽관튜브 등 포함)	1세트	후두경 5년 (구성품:소모품)	○ 후두경날은 크기별로 구성되어야 한다. ○ 튜브는 기도삽관이 용이하도록 사이즈별로 구분하여 튜브, 스타일렛, 주사기, 마질겸자 등 필요한 부속품을 1세트로 한다. ○ 튜브는 BVM에 탈착(脫着)이 용이하여야 한다. ○ 기도삽관 후 삽관장치를 고정할 수 있는 고정장치가 있어야 한다. - 구성품 : 스크루, 바이트블럭, E-tube hoid	필수 장비
	호흡 유지	백밸브마스크 (성인용,소아용,영아용)	2세트 이상	2년	○ 영아용·소아용(또는 혼합형) 및 성인용을 1세트로 한다. ○ pop-off밸브가 있는 것으로 on-off가 가능한 것이어야 한다. ○ 산소저장백이 부착되어 탈착이 용이해야 한다.
		자동식산소생기 (고정용․휴대용)	1세트	5년	○ 1회 환기량, 분당 호흡횟수, 흡배기 비율은 KSP ISO 8382 및 미국 심장학회(AHA)의 최신기준을 충족하여야 한다 ※ 공인기관의 시험검사 성적서 제출 ○ 산소용기는 고정용 2개, 휴대용 1개를 구비하여야 한다.
		네블라이저	1대	3년	○ 액상의 약물을 기체로 만들어 환자의 호흡경로에 분무할 수 있어야 한다.
		충전식흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)	○ 충전식 밧데리를 이용하고 휴대가 간편하여야 한다. ○ 최소 300mmHg 이상의 압력을 유지하여야한다. ○ suction tip은 1회용으로 소독된 것이어야 한다.
	순환 유지	고급형제세동기 (12Lead ECG, Spo2, 인쇄)	1대	5년	○ 심정지 리듬을 자동으로 판독하고 쇽버튼은 수동으로 조작할 수 있어야 한다. ○ 패드 및 전극을 통한 심전도 리듬 관찰이 가능하여야 한다. ○ 충격전달방식은 바이패직(biphasic)이어야 한다. ○ 심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ○ 프린터가 내장되어 있어야 하며, 12Lead ECG출력이 가능하여야 한다. ○ 마네킨과 연동하여 실습가능한 잭이 구비되어 있어야 한다. ○ SPO2, 12리드 ECG를 기본으로 구비하여야 한다. ※ ETCo2, NIBP기능을 추가할 수 있다.(수요부서 선택)
		CPR보드	1대	5년	○ X-선 투시가 가능한 딱딱한 재질이어야 한다. ○ 무게가 가벼고 휴대가 용이한 구조이어야 한다.
		수액펌핑기	1대	5년	○ 외부압력을 통해 주사액을 주입할 수 있어야 한다. ○ 외부에서 사용 중인 주사액을 확인할 수 있어야 한다. ○ 압력은 주사액 용기 전체에 일정하게 유지되어야 한다.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	외상 처치	긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 긴 척추고정판, 고정끈, 머리고정대 등을 1세트로 한다.
		구출고정장치	1세트	3년	○ 나무 또는 플라스틱 재질이어야 한다. ○ 본체·머리띠·허리띠 및 패드를 1세트로 한다.
		부목 (공기 또는 진공 또는 패드)	1세트이상	1년	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다 ○ 공기부목, 진공부목, 패드부목 중 1세트이상 구비하여야 한다.
		골반고정밴드	1개	3년	○ 가볍고 내구성이 강하며 X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 사고발생시 골반을 고정시켜 이동중 골반 뒤틀림등 악화를 방지해 주는 기능이 있어야 한다.
		기초인명소생장비가방	2개 이상	3년	○ 가방내부는 품목정리가 용이하고 탈부착이 가능한 구조이어야 한다. ○ 가방외부에 수납 가능한 주머니가 있어야 하며 야광 반사물 띠가 부착되어야 한다. ○ 가방 하단부는 혈액이나 이물질이 안으로 스며들지 않는 구조 이어야 한다. ※ 가방 전면에 ‘119’표식 권장
	환자 이송	주들것	1대	3년	○ 주들것을 구성하는 철재는 알루미늄 등 가벼운 재질 이어야 한다. ○ 의자형태로 변형이 가능하여야 한다. ○ 구급차에서 내릴때 받침대(다리) 부분이 자동으로 펼처지고 동시에 고정되어야 한다.
		분리형들것	1대	3년	○ 가벼운 재질로 X선 투시가 가능해야 하며, 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 환자 이송시 안전을 위해 벨트를 구비하여야 한다.
		가변형들것	1대	2년	○ 연성재질로 협소한 장소에서 이동이 편리한 구조이어야 한다.
	검사 장비	혈압계	1대 이상	1년	○ 휴대용이어야 하며 아네로이드 또는 디지털 방식으로 한다.
		체온계	1대 이상	1년 (수은: 소모품)	○ 디지털 방식이어야 한다. ※ 필요시 수은체온계를 추가 구매할 수 있다.
		청진기	1대 이상	2년	○ 단일헤드 이상으로 한다.
		휴대용산소포화 도측정기	1대 이상	2년	○ 맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 한다. ○ 센서는 소아, 성인 모두 측정이 가능하여야 한다.
		호기말CO2측정기	1대 1회용의 경우 2개이상	5년 1회용 소모품	○ 이산화탄소의 농도를 감지하여 환자의 호흡 및 기도확보 유무를 확인 할 수 있어야 한다. ○ 측정값을 숫자와 그래프로 동시에 표시 가능하여야 한다. ※ 제세동기 ETCO2 기능 내장시 구비 제외

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	감염 관리	구급차용소독기 (고정 또는 이동용)	1대	5년	○ 고정용 또는 이동용으로 구비하여야 한다. ※ 119구급대 감염관리실에 동 장비가 구비된 경우 제외	필수장비
통신 장비	통신 장비	구급일지단말기	1대	2년	○ 구급활동일지를 모바일 (AVL 단말기)에 입력 후 병원 전송 및 구급활동정보시스템 전송이 가능하여야 한다..
		휴대용 전화기	1대	2년	○ 각종 현장에서 영상 및 메시지를 주고 받을 수 있고, 음성통화가 가능해야 한다.
기록 장비	증거 확보	사진기	1대	3년	○ 응급상황시 현장상황을 촬영 할수 있어야 한다. ○ 기능 : 동시녹음(동영상, 음성), 충전 및 밧데리 겸용 가능 ※ 스마트폰 또는 태블릿 PC로 대체 가능
		녹음기	1대	3년	○ 소형포켓용 녹음장치이어야 한다. ※ 스마트폰 또는 태블릿 PC로 대체 가능
		폭행방지용CCTV	1대	5년	○ 영상녹화장치로 녹화가 가능하여야 하고 3일동안 보관가능한 용량의 메모리를 구비하여야 한다. ※ 추후 구급차 규격(영상처리장치 및 운행기록장치 등) 참조

□ 전문구급장비(구급교육실습장비 포함)

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
전문 의료 장비	기도 확보 유지	비디오후두경	1대	5년	○ 환자의 기도를 실시간으로 영상화면을 보면서 쉽고 빠르게 기관내 삽관(intubation)이 가능한 장비이어야 한다. ○ 기도내 관찰 및 기도삽관을 위한 고성능 렌즈가 장착되어야 한다. ○ 습기방지기능이 있어 선명한 시야확보가 가능해야 한다. ○ 후두경 날에 조명이 장착된 구조이어야 한다. ○ 후두경 블레이드는 일회용 또는 높은 수준의 소독․살균 및 세척이 용이하여야 한다. ○ 소아부터 성인까지 사용가능 하여야 한다.	선택장비
	호흡 유지	휴대용인공호흡기(Potable Ventilator)	1대	5년	○ 호흡곤란 및 호흡정지 환자에게 인공적으로 호흡을 유지하는 장비로 소아에서 성인까지 사용할 수 있어야 한다. ○ 호환자의 자발호흡 유무를 자동감지하여 환자의 최적모드 자동전환과 설정값이 자동조절되는 기능이 있어야 한다 ○ 내부배터리가 장착되어 있어 별도의 전원 연결없이 사용가능하여야 한다. ○ 구급차 내 설치가 간편하고, 휴대가 용이하여야 한다.
	순환 유지	가슴압박품질측정기	1개	5년	○ 심정지 환자의 가슴 압박 위치에 올려놓고 장비 위를 눌러서 압박하는 방식으로 실시간 모니터링이 가능 하여야 한다. ○ 사용 시 내장 데이터 카드에 기록이 저장되며 컴퓨터와 연동하여 분석이 가능하여야 한다.
		기계식 가슴압박장비	1대	5년	○ 심정지 발생시 흉부압박을 기계적으로 일정하고 지속적으로 작동 해야 한다. ○ 분당 압박횟수 및 압박깊이는 사용자가 조절 가능하여야 하고, 미국심장학회(AHA) 가이드 라인 최신기준에 적합해야 한다. ※ 지역별 여건 및 특수성을 고려하여 구비여부를 신중히 선택하도록 한다.
		골강내주사세트 (Intraosseous Set)	1세트	2년	○ 인위적인 힘을 가하지 않고 인체의 뼈를 천자․천공하는 기구로 내부 배터리의 동력을 이용한 회전력으로 신속한 골강(뼈)내 주사가 가능하여야 한다. ○ 카테터와 환자에게 주입되는 수액세트를 연결시키는 연결 장치가 있어야한다. ○ 주사바늘(Needle)에는 적절한 삽입 길이가 표시 되어 있어야 한다.
	외상 처치	견인부목 (성인용,소아용)	각 1개	5년	○ 하반신/대퇴부 골절시 수축방지를 위해 손상 부위를 견인하여 고정할 수 있어야 한다. ○ 환자의 다리길이에 맞게 부목의 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 장비를 부착한 상태에서 X-ray 투시가 가능하여야 한다.
	환자 이송	들것 (계단이송용 또는 의자식)	1대	3년	○ 계단 및 협소한 장소에서 편리하게 사용 가능한 구조여야 한다. ○ 들것 상하 부분은 평지와 계단에서 작동 가능하고, 변형이 가능 하여야 한다 ○ 계단 내려갈 때는 환자의 체중에 의해 자동으로 제동이 되어 일정한 속도로 미끄러지듯 내려갈 수 있도록 궤도벨트 장치가 있어야 한다.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
전문 의료 장비	검사 장비	심전도감시장비 (SpO2포함)	1대	5년	○ ECG, Spo2, NIBP, PR, RR등 생체신호를 측정할수 있어야 하며 고해상도 컬러로 나타나야 한다. ○ 심전도 측정은 3 lesd 이상이여야 한다. ○ 심전도를 기록지에 출력할 수 있는 프린터가 내장되어야 한다. ※ 고급형 제세동기를 보유할 경우 제외	선택장비
		메트로늄	1대	5년	○ 박자, 소리 설정시 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ○ 다이얼 방식으로 간단하게 설정을 할 수 있어야 한다. ○ 앰프 스피커가 내장되어 있어야 한다.
		혈관검출기	1대	5년	○ 정맥을 빠르고 정확하게 찾는 기구로 말초혈관의 위치와 크기를 표시할 수 있어야 한다 ○ 정맥의 깊이를 10mm이상으로 감지할 수 있어여 한다.
		휴대용초음파진단기	1대	5년	○ 초음파를 이용하여 인체 내부기관(폐,복부,심장,혈관,근육,장 등)의 손상을 신속히 관찰할 수 있어야 한다. ○ 스캔과 동시에 사용자 음성녹음 저장이 가능하여야 한다. ○ 배터리는 내장형으로 별도의 전원연결 없이 사용이 가능하여야 한다. ○ 포켓사이즈로 휴대가 용이하고, 부팅시간이 짧고, 사용이 간편하여야 한다.
		일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비(CO/Met-Hb)	1대	5년	○ 비침습적인 방법으로 일산화탄소 및 혈중 헤모글로빈(SpHb) 수치 측정이 가능하여야 한다.
전문 구급 교육 실습 장비	전문 술기 교육 실습 장비 (소방 학교용)	시뮬레이터(성인)	1세트	5년	○ 실제 성인의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사하여 다양한 시뮬레이션을 통해 술기 훈련 및 평가가 가능하여야 한다 ○ 환자의 심폐소생술, 기도관리, 호흡관리, 순환유지, 약물투여, 음성 및 청진, 각종 외상에 따른 신체변화, 신경학적 반응등에 대한 실습이 가능하여야 한다. ○ 각종 시나리오의 추가 및 삭제가 가능하여야 한다. ○ PC를 이용한 시뮬레이터 운용이 가능하여야 한다.
		시뮬레이터(소아)	1세트	5년	○ 실제 소아의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사하며 신경학적 상태에 따른 동공반응 검사 및 경련(Conversion),어려운 기도관련 술기 훈련 및 평가가 가능하여야 한다. ○ 환자의 심폐소생술, 기도관리, 호흡관리, 순환유지, 약물투여(I·O포함), 음성 및 청진, 각종 외상에 따른 신체변화, 신경학적 반응 등에 대한 실습이 가능하여야 한다. ○ 각종 시나리오의 추가 및 삭제가 가능하여야 한다. ○ PC를 이용한 시뮬레이터 운용이 가능하여야 한다.
		시뮬레이터(신생아)	1세트	5년	○ 실제 신생아의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사하며 신생아 소생술에서 필요한 기도유지술기 훈련 및 평가가 가능 하여야 한다. ○ 환자의 심폐소생술, 기도관리, 호흡관리, 순환유지, 약물투여(I·O포함), 음성 및 청진, 신경학적 반응등에 대한 실습이 가능하여야 한다. ○ PC를 이용한 시뮬레이터 운용이 가능하여야 한다.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
전문 구급 교육 실습 장비	전문 술기 교육 실습 장비 (소방 학교용)	시뮬레이터(분만)	1세트	5년	○ 실제 산모의 신체 및 구조가 해부, 생리학적으로 유사하여, 임상학 적으로 나타날 수 있는 정상 분만, 난산 분만, 겸자, 분만 및 태반 만출 상황 등을 통해 현실감 있는 훈련이 가능하여야 한다. ○ 출산 전·후 시기별 발생할 수 있는 질환 및 산과적 응급상황 구현이 가능하여야 한다. ○ 환자의 심폐소생술, 기도관리, 호흡관리, 순환유지, 약물투여, 음성 및 청진, 신경학적 반응등에 대한 실습이 가능하여야 한다. ○ PC를 이용한 시뮬레이터 운용이 가능하여야 한다.
		시뮬레이터(정맥)	1세트	5년	○ 정맥로 확보 시 다양한 각도에서 바늘삽입이 가능하며 실제피부와 정맥이 천자될때와 유사한 느낌 및 저항이 구현되도록 고안되 어야 한다. ○ 시나리오에 따른 다양한 실습이 가능하여야 한다. ○ PC를 이용한 시뮬레이터 운용이 가능하여야 한다.
		마네킹 (골강주사)	1세트	5년	○ 구급대원 교육용으로 슬개골, 경골, 경골골절 부위 촉진과 동맥 촉진이 가능하여야 한다.
		마네킹 (기도삽관평가용)	1세트	5년	○ 후두경을 이용한 기도삽관실습이 가능하고, 기도삽관튜브(ETT), 성문외 기도유지기 삽입 실습이 가능하여야 한다. ○ 수동식 인공호흡기(BVM)를 이용한 인공호흡이 가능하여야 한다. ○ 폐내 공기주입시 가슴의 팽창 여부를 육안으로 확인 가능하고 청진으로 기도삽관의 적절성을 확인할 수 있어야 한다.
		마네킹 (혈압맥박평가용)	1세트	5년	○ 청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰을 실습 및 평가할 수 있어야 한다. ○ 수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 임의설정, 자동 설정하여 다양한 실습을 할 수 있다. ○ 훈련모드와 평가모드 기능으로 자기학숩 및 평가가 가능 하여야 한다.
		마네킹 (12리드 심전도)	1세트	5년	○ 12 Lead 심전도 리듬 측정 실습을 할 수 있으며 기도유지 관리 및 심장 관련 술기 실습이 가능하여야 한다.
	전문 술기 교육 실습 장비 (소방 서용)	마네킹 (전문실습)	1세트	5년	○ 실제 성인의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사하여 현실감 있는 응급 상황 훈련 및 기본인명소생술(BLS)과정에서 필요한 기도 유지 술기의 실습이 가능하여야 한다. ○ 마네킹 상반신과 하반신이 붙어있는 일체형 구조로 되어 있어야 한다. ○ 환자의 신경학적 상태에 따른, 동공 반응(정상, 축소, 확대) 검사가 가능하여야 한다.
		마네킹 (정맥주사)	1세트	5년	○ 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습이 가능하여야 한다. ○ 정량 Motor 구동으로 실제 정맥의 혈류속도와 유사할 것. ○ 실습 후 청소가 용이한 구조일 것.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
전문 구급 교육 실습 장비	전문 술기 교육 실습 장비 (소방서용)	마네킹 (기도확보3종)	1세트	5년	○ 기도확보/유지에 대한 효과적인 실습이 가능하도록 실제 환자와 같이 피부감촉이 부드럽고 해부학적인 구조가 동일하여야 한다.
		마네킹 (상처표시)	1세트	5년	○ 다양하게 발생하는 외상처치를 실제 상황처럼 실습할 수 있는 마네킹 장비이어야 한다. ○ 상처표시는 부착 또는 교체가 가능하도록 하여야 한다. ○ 기본적인 인체의 구조를 갖춘 마네킹이 포함되어 있어야 한다.
		마네킹 (골강주사)	1세트	5년	○ 소방학교 실습교육장비 준용
		마네킹 (분만)	1세트	5년	○ 실제 환자를 가장한 인체에 탈/부착이 가능하며 분만 시뮬레이션이 가능하여야 한다.
		마네킹 (기도삽관 평가용)	1세트	5년	○ 소방학교 실습교육장비 준용
		마네킹 (혈압맥박평가용)	1세트	5년	○ 소방학교 실습교육장비 준용
	응급처치교육실습장비 (CPR교육센터용	마네킹(CPR 성인기본)	1세트	5년	○ 심폐소생술에서 요구하는 기도유지, 인공호흡, 흉부압박, 맥박 확인 등의 실습 훈련이 가능한 전신형 마네킹이어야 한다. ○ 미국심장협회(AHA) 2010년 가이드라인이 적용되어야 한다. (신규 가이드라인 적용 가능할 것)
		마네킹(CPR 소아단순)	1세트	5년	○ 심폐소생술에서 요구하는 기도유지, 인공호흡 및 흉부압박 등의 실습훈련이 가능하여야 한다.
		마네킹(유아,성인기도폐쇄)	1세트	5년	○ 심폐소생술 및 기도폐쇄 처치를 실습할 수 있는 마네킹 이어야 한다.
		마네킹(CPR 성인단순)	20 세트	5년	○ 심폐소생술에서 요구하는 기도유지, 인공호흡, 흉부압박 등의 실습 훈련이 가능하여야 한다.
		교육용 제세동기	20 세트	5년	○ 심정지 환자가 발생한 상황을 구현하여 심실제세동기를 마네킹 흉부에 직접 연결하여 실습할 수 있어야 한다.
		가슴압박품질측정기	20 세트	5년	○ 전문의료장비 준용
		기도폐쇄 실습조끼	10 세트	5년	○ 사람이나 마네킹에 착용하여 이물질을 제거하는 실습할 수 있어야 한다.

비고 1. 전문구급장비는 충분한 자료수집 및 제작사별 최신장비 성능을 비교 검증할 수 있는 장비시연회를 반드시 개최할 것

2. 장비시연회에는 다수의 소방학교 구급교관, 전문구급차 탑승 현장 구급대원 및 전문가(의료지도의사) 등이 참석하여 충분한 의견(자문)을 수렴하여 구매규격서에 반영되도록 할 것

3. 장비구매규격심의 위원은 장비시연회에 참석한 전문구급차 탑승 구급대원을 과반수 이상 포함시킬 것

4. 장비검수위원은 장비구매규격심의 위원을 과반수 이상 포함시킬 것

5. 기타 세부사항은 소방장비관리규칙을 준용토록 할 것.