난지물재생센터

실험장비 구매 교체

지   침   서

2016. 03

난지물재생센터

기자재 공급, 제작 및 설치지침서

항온항습기외 9종 구매

목      차

제1장 일반지침서

1-1.  목  적

1-2.  사업개요

1-3.  일반조건

1-4.  물품의 납품 및 설치

1-5.  검  수

1-6.  하자보증

1-7.  교육 및 기술지원

1-8.  제출서류

1-9.  기  타

제2장 특별지침서

1-1.  측정장비

제1장. 일반지침서

제1장. 일반지침서

1.1 목  적

본 지침서는 난지물재생센터  항온항습기외 9종 구매에 관한 제반사항을 규정함에 있다.

2.2 사업개요

가. 구입물품 - 항온항습기	2대

- 휴대용 초음파 슬러지 계면계	2대

- DO Meter	2대

- ORP/PH meter	2대

- 잔류염소측정기	1대

- 다항목측정기	1대

- 증류수제조기	1대

- COD 중탕기	1대

- 교반기	1대

- 쟈테스트기	1대

나. 납품기한: 계약일로부터 30일 이내

1.3. 일반조건

가. 계약자는 물품을 납품함에 있어 반드시 제조사의 정품을 납품하여야한다.

나. 제품의 납품, 설치, 성능보증 등의 책임은 계약자에 있으며, 납품 설치 및 시험도중 발생되는 제반 안전사고와 제품의 결함 등의 문제에 대해서는 계약자가 전액 책임배상 하여야 한다

다. 본 지침서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를당사자로하는계약법․동시행령․동시행규칙 및 관련 회계예규 등 계약관련 규범에 의하며 동 법규 등에 명시하지 않은 사항에 대해서는 일반 상관습에 의한다.

1.4. 물품의 납품 및 설치

가. 계약자는 난지물재생센터가 지정하는 장소에 물품을 납품 설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.

나. 계약자는 장비납품 설치시 업무에 지장을 주지 않는 범위내에서 설치하여야 한다.

다. 계약자는 납품기한 내에 제품을 납품 및 설치 완료해야 하며, 납품기한내에 시험 운영기간을 거쳐 정상 가동을 확인하여야 한다.

1.5. 검수

가. 제품규격의 확인은 구매내역서의 장비사양에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 관련 증빙서류를 제출하여 입증하여야 한다.

나. 검수결과 하자 발생 시 이의 개선에 필요한 모든 작업은 계약자의 부담으로 시행 및 조치하여야 한다.

1.6. 하자보증

가. 납품장비의 보증기간은 검수 후 1년으로 한다.

나. 검수 완료 후 요구한 규격서와 일치하지 않은 사항이 발견될 경우 계약자는 즉시 규격에 맞도록 이를 보완하여야 한다.

다. 계약자는 하자기간 내 장비고장(소모성부품제외)으로 수리가 필요할 시 무상 지원을 하여야 하며, 수리기간이 장시간 소요될 시 동급의 대체장비를 제공하여 업무처리에 공백이 없도록 신속히 처리하여야 한다.

1.7. 교육 및 기술지원

가. 계약자는 납품장비에 대하여 난지물재생센터가  지정하는 직원에게 사용법 및 유지에 관한 교육을 실시하여야 하며 교재를 사전에 제출하여야 한다.

나. 계약자는 다음과 같은 사항에 대하여 교육 및 기술지원을 하여야 한다.

1) 장애 발생 시 신속한 복구 교육 및 기술 지원

2) 납품제품 관련 신기술 정보 및 자료 지원

1.8. 제출서류

가. 제조회사 장비의 물품 상세 명세서 각 1부

나. 품질보증서 각 1부

다. 실험장비의 운영자 매뉴얼 각 1부

라. 납품장비 사진(전체, 주요 부품별 확인 가능토록) 각 1부

1.9. 기타

가. 본 지침서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약자는 제품의 납품이나 기술지원 등에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 계약자는 본 계약과 관련하여 취득한 모든 정보를 계약자 승인 없이 누설하지 않아야 하며, 만일 이를 위반하였을 경우 민․형사상의 책임을 진다.

다. 계약자는 본 사업과 관련하여 안전사고에 충분한 대비를 하여야 하며, 계약자의 실수나 과오로 발생된 사고 및 그에 따른 보상은 계약자의 책임으로 한다.

제2장. 특별 지침서

제2장. 특별 지침서

본 사업은 실험실에서 각종 실험분석을 수행하기 위해 필요한 장비를 구매하는 사업으로 A/S 및 유지관리의 연속성을 위해 전 항목 물품에 대해 일괄 납품 설치하여야 한다.

▷ 대상 장비

- 하기 지침서 2.1(실험장비)항에 적시된 장비

가. 항온항습기	2대

나. 휴대용 초음파슬러지 계면계	2대

다. DO meter	2대

라. ORP Meter	2대

마. 잔류염소측정기	1대

바. 다항목측정기	1대

사. 증류수제조기	1대

아. COD 중탕기	1대

차. 교반기	1대

카.쟈테스트기	1대

2.1 실험장비

가. 항온항습기

디지털 표시 장치와 전열기와 전자 전극봉식 가습기 채택으로 정밀한 제어가 가능하여아 한다. 성능이 입증된 메이커 스크롤 컴프레서를 채택하여 탁월한 성능과 안전성 정숙한 운전을 보장하여야 한다 하향 송풍방식의 덕트 설치가 필요하지 않아 경제적이고  공기의 흐름을 자연대류식으로 유도하여 실내온 습도의 분포를 더욱 균일하게 하고 집진효과를 높이기 위하여 실내 공기의 환기 흡입구 위치를 제품의 전면 하부로 낯추어 설계한 제품이어야 한다.

(1) 규격

1) 냉방능력	: 20,500KCAL/H

2) 재열능력	: 20,640KCAL/H

3) 소비전력	: 39KW

4) 풍    량	: 80CMM

5) 재열장치	: 24KW

6)  냉매제어	: 장치감온식자동팽창변

7) 외형치수	: 1950x1100x520mm(LxWxH)

8) 무    게	: 238kg

9) 전    원	: 380V, 3￠ ,60Hz,

(2) 구성

1) 기기 본체	2set

2) 실외기	2set

3) 1차전기(전기실에서 실험실 까지  전기공사포함) 분전반	1set

4) 분전반	1set

5) 실내기 실외기 수도라인 배수라인  설치 포함                   1식

6) 배수라인 벽타공	2식

7) 배수라인 동파방지시설 설치	2ea

나. 휴대용 초음파 슬러지 계면계

초음파슬러지레벨계는 하수처리장의 침전조, 정수장의 농축조 및 각종 산업의 수처리공정에서 생성되는 슬러지의 계면(깊이)를 측정하여야 하고 사용자의 편의를 도모하기 위해 문자형 디스플레이, 슬러지형상디스플레이, Data Trend디스플레이 형태 등 다양한 정보를 제공하며, 현장에서 존재하는 불규칙적인 신호나 구조물에 의해 상존하는 신호등을 필터링 해주는 알고리즘도 탑재하고 있어 안정적이고 신뢰성 있는 계측을 보장합니다.

그리고 기기의 휴대가 가능하며 이동시 구조물에 걸려 파손될 위험이 전혀 없어야 한다.

4개의 현장 피라미터를 저장할수 있어 최대 4개의 현장에서 운용이 가능하여야 하며, 발광 LED 화면적용으로 야간 측정이 가능하여야 한다 그리고 부상용 센서로 센서 케이블 및 센서 오염 차단이 가능하여야 한다.

(1) 규격

- Controller-

1) 측정원리	: 초음파 펄스방사방식

2) 측정범위	: 0.35~10.00m(1~33FT)

3) 분해능	: 1Cm(metric units), 0.1ft(UK units)

4) 정확도	: ±1% of measurde range or 1 inch whichever is greater

5) 작업온도	: -20~70℃(-4~158℉)

6) 출력	: Digital RS232C

7) 전원	: 3EA x AA ( Lithium ion rechargeable battery)

8) 재질	: Aluminum

9) 크기	: 143 x 195 x 56 (D)mm

10)무게	: 1.5kg

- Sensor -

1) 재질	: 센서 몸체 : Clen PVC

초음파 헤드	: Epoxy

2) 최대압력	: 10 Bar

3) 빔 각도	: 3‘

4) 주파수	:　160kHz /380kHz

5) 사용온도	: -10~60℃

6) 케이블길이	: 5M

7) 보호등급	: IP68

8) 온도센서	: 내장

(2) 구성

1) 기기 본체	2set

2) 센서	2set

3) 사용설명서	1ea

다.DO meter

방수 처리된 견고한 외장의 DO측정기. 현장에서 간편하게 DO probe 를 교체할 수 있어야 하고 DO와 온도를, 최첨단 온도 sensor 와 polargraphic 기법을 이용해서 동시에 측정해야 한다.

IP67 수준의 방수 처리된 외장케이스와 DO 전극를 현장에서 손쉽게 교체하여야 하며 돌려넣는 cap membrane 형태이어야 한다 그리고  2000시간 이상의 배터리 수명이 보장되어야 하고 저장된 프로브 챔버와 누름 버튼을 이용해 캘리브레이션이 용이하여야 한다.

(1) 규격

1) DO	측정 범위	:  0 to 50mg/L

0 to 500% air saturation

분해능	:  0.01mg/L이나 0.1mg/L 중 선택

0.1% air saturation이나 1% 중 선택

상대 정확도	: 0~200%  :± 2% air saturation or ± 2% of reading

200~500% : ± 6% of reading

0~20mg/L  :± 0.3 mg/L or ± 2% of reading

20~50mg/L : ± 6% of reading

2) 온도	측정 범위	: -5.0 to 45.0 ℃

분해능	: 0.1 ℃

상대 정확도	: ± 0.3 ℃

온도보상	: 자동/수동

3) 용존산소센서	: 격막형 폴라로그라프식

4) 용존산소플로브	: 현장 교체용 모듈

5) 온도유니트	: Celsius 이나 Fahrenheit, 사용자 선택 가능

6) 보정 변수	: 용존 산소 측정시 자동 온도 보정

용존 산소 측정시 자동 염도 보정 (0~70ppt)

calibration 시 고도 보정

7) 기기 크기	: 11.9cm x 22.9cm

8) 기기 무게               : 0.91 kg

9) 전원	: 4 alkaline C cells

10) 밧데리 수명	: Over 2000 hours at 25℃

11) 케이블 길이	: 25

(2) 구성

1) 기기 본체                 1SET

2) 부속품                    1SET

3) BOD 플러브, 맨블레인      3SET

라. ORP미터( PH,ORP)

측정값이 동시에 표시되는 두 개의 채널과 낮은 이온 농도 범위에서 안정적인 측정이

이루어 져야 하고, 전극에 따라 다양한 패키지 구성 및 미터만 선택 구입 가능해야하며 이온 측정법과 빠르고 쉬운 미터 기능 설정을 위한  EZ Startup™ 기능과 정확하고 빠른 측정 결과를 위한  SMART STABILITY™ and SMART AVERAGING™ 기능이 있어야 한다. 별도로 ORP 전극 사용하여 ORP(산화환원전위) 측정 가능하고 또한 EH ORP 보정기능과 채널10개 methods저장 가능해 여러 가지 전극 사용시 보정상태를 유지할수 있어야 한다

(1) 규격

1) PH	측정 범위	: -2.000 to 19.999 pH

분해능	: 0.001/0.01/0.1 pH

상대 정확도	: ±0.002

자동 보정 또는 수동보정	: 1~6점

버퍼 자동 인식	: US/NIST, EURO/DIN,

사용자 버퍼 기 : 870W X 915D x 1965H mm

2)ISE (이온)측정범위/분해능: 0 to 19999 / 1,2, or 3 significant digits

상대 정확도	: ± 0.2 mV or 0.05%

단위	: M, mg/L, %, ppb

이온 보정 점	: 2~6점

보정 선택	: Linear, point to point, auto blank

3) 전위(mV)	측정 범위(절대mV/상대mV): ±1999.9 mV

ORP	: EH 자동보정

분해능	: 0.1 mV

상대 정확도	: ±0.2 mV or ±0.05%

4) 온도	측정 범위	: -5.0 to 105.0 ℃

분해능	: 0.1 ℃

상대 정확도	: ±0.1 ℃

온도보상	: 자동/수동

5) 화면	: 두 개의 채널 동시에 화면 표시

또는 한 개의 채널 표시

6) 입력 단자	: BNC 2개,  pin tip (reference) 2개, 8 pin MiniDIN

(ATC) 2개, stirrer jack

7) 출력 단자	: 양방향 RS232 - Stereo jack

8) 특별한 GLP 기능

데이터 저장	: 1000개, 시간/날짜 기록

사용자 실험법 저장	: 20개(채널 당 보정데이터와 함께 10개 실험법 저장)

자가진단 기능	: YES

GLP 전극 검사	: YES

비밀번호 보완	: YES

인터넷을 통한 미터 소프트웨어 업데이트: YES

9) 전원	: Universal AC adapter (110V / 220V / 240V)

(2) 구성

1) 기기 본체	1SET

2) PH modul (Vstar-PH)	1set

3) ORP/ATC  probe    5M	1set

4) ORP standard      967601	1set

5) 부속품	1SET

마. 잔류염소측정기

본 장비는 사용자의 손 안에서 정확성과 재현서을 제공하고 가볍기 때문에 사용자가 주머니에 넣고 다닐 만큼 편리하다. 그리고 무게가 230g이며 물위에 뜨기 때문에 분실의 우려가 적어야한다.

고가의 실험실 장비와 같은 정확성과 재현성을 제공하며 열악한 환경에서도 장시간 사용이 가능하고 수동보정이 필요 없고 blank 와 반응된 시료를 이용한 간결한 장비의 zero와 간결한 측정이 가능하여야 한다.

(1) 규격

*********	***********약 2,000실험)

*****2) 광원	: LED

3*******	***리콘 탐지기

4********	****nm(고정)

***************	****nm

6) 대역폭	: 0~2.5Abs

*********	**********5x3.5cm

************	*********

***********	************90% 상대습도

10) 시료 cell 경로길이 :1cm 22mm

11) 표시	: LCD

12) 외함       : IP67

(2) 구성

1) 기기 본체	1SET

2) 유리잔류염소 시약 21055-69     5pk

3) 총잔류염소 시약  21056-69	5pk

4) LR 측정용 셀 10ml24276-06	6pk

5) HR 측정용 셀 10ml48643-02	6pk

6) 사용자 매뉴얼	1ea

바. 다항목측정기

다항목측정기는 동시에 DO, pH, 전도도, 온도, ORP  측정이 가능하여야 하고 현장에서 교체 가능한 DO 전극과 pH, pH/ORP 전극을 현장에서 바로 교체가 가능하여야 한다

DO electrode를 현장에서 손쉽게 교체. 돌려 넣는 cap membrane 형태이며  Window용 Eco Watch 소프트웨어를 이용하여 data를 쉽고 빠르게 분석 할 수 있어야 한다.

(1) 규격

1)Oxygen( % saturation ):Range : 0 to 500% air saturation

Accuracy: 0 to 200% air saturation, ±2% of the reading
or 2% air saturation;whichever is greater 200
to 500% air saturation, ±6% of the reading
Resolution : 0.1% air saturation

2)Dissolved Oxygen	: Range : 0 to 50 mg/L
(mg/L )	Accuracy : 0 to 20 mg/L, ±2% of the reading or 0.2 mg/L,

whichever is greater; 20 to 50 mg/L, ±6% of the reading
Resolution : 0.01 mg/L

3)Temperature Sensor Type	:  Range : -5 to 45°C
Accuracy : ± 0.15°C
Resolution : 0.01°C

4) Conductivity Sensor Type: Range : 0 to 200 mS/cm
Accuracy: ±0.5% of reading or ±0.001 mS/cm;

whichever is greater - 4 meter cable ±1.0%

of reading or ±0.001 mS/cm; whichever is

greater - 20 meter cable
Resolution : 0.001 mS/cm to 0.1 mS/cm
(range-dependent)

5)Salinity Sensor Type:  Range : 0 to 70 ppt
Accuracy :±1.0% of reading or 0.1 ppt
Resolution : 0.01 ppt

6) pH Sensor (optional) Type : Range : 0 to 14 units
Accuracy : ±0.2 units
Resolution : 0.01 units

7)	ORP Sensor (optional) Type :Range : ±999 to +999 mV
Accuracy : ±20 mV

Resolution : 0.1 mV

8) Barometer (optional) Range : Range : 500 to 800 mm Hg
Accuracy :± 3 mm Hg within ± 15°C temperature
range from calibration point
Resolution : 0.1 mm Hg

(2) 구성

1) 기기 본체	1SET

2) 사용설명서	1부

3) Multi-probe assembly 4M cable	2set

4) PH/ORP Probe	1set

5) Conductivity sol 1ms/cm 475ml	2ea

6) PH 4.7.10 buffer 475ml	10ea

7) Zobell solution 125ml	2ea

사 . 증류수 제조기

1. ASTM D1193, ISO 3696 Grade 1, CLSI-CLRW, NCCLS 표준규격에 준하는 Type 1 & III

등급의 순도제공.

2. 0.1부터 65 리터 까지 용량 분주 기능이 장착되어 있다.

3. GLP 기준의 서류를 지원할 수 있는 RS232 port가 내장되어 컴퓨터 또는 프린터의 연결이

가능하다.

4. Molecular biology, microbiology and analytical chemistry 실험에 적합하계 설계되어

져 있다.  높여주며, 실험 시간과 잠재적인 오류를 없애준다.

(1) 규격
1. 전처리 장비

1) 전처리카트리지 : E1C, Anti-Scale & 5um

2) 흡착능력 : 0.2㎛ 크기에서부터 흡착이 진행됨

3) 유량(Flow rate) : 38L/min.

4) DHC (Dirty Holding Capacity) is about 572mg/in2

5) SDI < 0.5

6) NTU(탁도) remove efficiency : up to 99.9% (at 10NTU)

7) 교체양 및 기간:  대략 50 ton ( 6 month to 1 year )

2. 역삼투압 제조장비

1) 역삼투압수 (ASTM Type III )

생산량                                 12L/h

Salt retention                            98%

Retention, Bacteria & particles 제거율     99%

2) 유입수의 순도 모니터링으로 고순도의 생산수 생산과 카트리지의 수명

을 연장 할 수 있다.

3) 순환펌프 장착 : 기기와 탱크사이의 순환펌프 내장으로 최상의 수질을

유지.(Option)

4) 최상의 순도유지 : 제한 값을 설정하여 생산수 수질을 최상으로 유지.

5) 저장탱크내의 수위를 % 단위로 확인 되어야 한다.

6) 전자동 전압 레귤레이터가 장착하여 기기에 24V 위 전압을 안정적으로

공급한다.

7) GLP 기준에 의하여 RS232 port가 내장되어서 data 출력이 용이하여야

하며, 내부에 장착된 전도도 상수의 값은 0.16 cm-1(고감도센서)이어

야 한다.

8) 저장탱크의 물이 계속 기기 내부로 순환하여서 항상 최고의 수질을

유지한다.(Option)

9) Hardness stabilizer 카트리지에 의하여 칼슘을 없애주며 침전물 또한

막아 준다.

10) Microprocessor에 의하여 모든 parameter에 대하여 지속적으로 모니

터링 할 수 있다

3. Automatic Distributor reservoir System

1) 용 량 : 60L or More

2) 24시간 자동으로 작동된다.

3) Air-born Vent filter에 의하여 오염원이 근본적으로 차단되어 있다.

4) 넘침 방지 라인이 부착되어 있다.

5) Water level 을 장비상의 display를 이용하여 %단위로 쉽게 볼 수 있어야

한다.

6) 벽걸이 또는 탁상용으로 사용자 용도에 맞게 사용 가능 하다.

7) 전자동 밸브잠금 누수 감지기에 의하여 누수시 알람을 울리며, 유입수의

밸브를 자동으로  차단 하여야 한다.

5. 초순수 제조장비 수질

1) ASTM Ⅰ

Product rate	up to 2.0 L/min.

Conductivity	0.055 ㎲/cm

Resistivity*	18.2 ㏁cm at 25℃

Total organic carbon	1 – 5 ppb

Bacteria	< 0.01 CFU/ml.

Pyrogen(endotoxin)**	< 0.001 Eu/ml

Particle (0.22 ㎛/ml)	< 1 um/ml

RNase**	< 0.003ng/ml

DNase**	< 0.4 pg/ul

* Resistivity can be displayed temperature-compensated at 25℃ or

non-temperature-compensated as required by USP

* Dependent on feedwater and disinfection(Result with Ultrafilter, option)

2) RS232 port 를 이용하여 생산수의 순도, TOC, 일시, 에러 등이 표시된다.

3) Flexible한 dispenser를 이용하며, 용량분주 기능 (0.01 to 65.0 liter

(< 0.5% accuracy))이 가능하다.

4) 저소음과 최적의 유량을 보증하는 다이아프레임 펌프를 장착하였다.

5) 수질측정 센서 :

- 전도도 셀 :  두 개의 QISA 300,301 전도도 측정 센서, 0.01 cm-1

- 온도 센서 :  Platinum Chip Sensor, ± 0.1°C accuracy

- TOC 셀   : 실시간 측정 센서

6) Ultra-violet(UV) module (External housing : 316, 28cm length, 24Watt )

- UV-photooxidation 챔버는 박테리아 제거를 위한 254nm와 유기 탄소의 산화를

한 185nm의 파장을 균일하게 복사 할 수 있는 구조로 이루어져 있다.

- UV lamp 사용시간을 정확하게 알 수 있어서, 정확한 교체주기를 알 수 있다.

- 사용 시간 및 램프세기를 %로 표시하며, 교체주기를 자동으로 알려 준다.

7) 내장형 Ultrafiltration (Option)

- 세척, 세정이 가능한 ultrafilter를 내부에 장착가능하며, 수명이 길어서 약 2년

정도를 사용할 수 있다.

8) 탈이온 카트리지

- One touch 방식으로 기기와 연결되어 탈부착이 용이하다.

- 흡착방식

Bituminous	: 고분자 및 염소를 흡착시킴

Coconut shell	: 휘발성 유기물 흡착

- 반도체 급의 초고순도 Resin 사용.

9)  Long life 최종수 필터

- 멸균된 최종수 필터 (0.22um)를 5회 까지 고압멸균 하여서 사용이 가능하다.

10) 디스플레이

- 기기 전체 운용정보를 큰 스크린을 통해 쉽게 파악할 수 있다.

11) 사용자 설정 메뉴

- 유입수 순도 측정범위   : 0.1 to 99.9 uS/cm

setting range   : 0.1 - 50.0 uS/cm.

- 초순수 순도 측정범위   : up to 0.055

setting range   : 0.055 to 5.000 uS/cm.

- UV-Lamp 조절 시간 및 세기     : 시간 : hour

세기 : %

- Setting the interval pump time  : 5 to 30 min.

- Setting the rinsing time         : 10 to 60 sec.

- interval rinse time	: 0.1 to 2 sec.

- 유입수 온도 설정	: setting range : 1 to 50℃ ( alarm lamp 작동 )

- 세척시간	: 15 to 90 min.

- Switching unit       : uS/cm-㏁/cm

12) 매일 2차례씩 자동으로 ultrafilter를 세척한다. (내장형)

13) 생산수의 저항값은 저항셀에 의하여 지속적으로 디스플레이 된다.

14) 순도는 최대 18.2 ㏁cm으로 ASTM, CAP, NCCLS type 1 등급에 적합하다.

14) Digital 마이크로프로세서에 의하여 자동으로 모니터링되며, 지난 4주정도의

에러등을 저장한다.

15) 누수 감지 시스템으로 인하여 누수시 공급수를 차단하여 누수로 인한 피해를

사전에 방지한다.

(2) 구성

1. 역삼투압제조장치 (Type III)                        1 set

2. 초순수제조장치 (Type I)                          1 set

3. 60L Storage tank with level sensor                1 set

4. 3 Stage Pretreatment Kit (E1C, Anti-scale & 5um)    1 set

5. Co2 Adsorber with 0.2um vent Filter                1 Set

6. 전자동 밸브잠금 누수 감지기                      1 kit

7. RO membrane(22.0046)	2set

8.Ultrapure water cartridge	2set

9.Replacement UV-lamp	2set

10.sterile fainal filter, 0.2um	2set

아.  COD 중탕기

본 장비는 Digital Controller 채용으로 정밀한 온도제어가 가능하며 사용이 편리하

며. 다양한 용기를 사용할 수 있도록 Holder는 용기에 맞게 분리형으로 되어 있으며

Clamp는 2단으로  설치되어 사용이 편리하여야 한다.

외형은 All스테인레스로  부식방지 및 외관이 수려해야 한다

(1) 규격

******	*	************

2) 크기 (내부)	: 920 x250 x 170(H)mm

3************	**1000 x 350 x 230(H)mm

***	******온도조절기	: 디지털  PID 조절기

5) 사용온도	: +5~100*

6) 온도정확도	: ±0.2℃ at 95℃

*	******온도 센서	: PT-100Ω/0.15grade

***	******타이머	: 디지털 타이머 99시간 59분

9) 재질  내부	: stainless steel(316)

외부	: stainless steel (SUS316)

10)전원	: AC220V, 60HZ, 4.5KW

**	**

(2) 구성

1) 기기 본체	1SET

2) 크램프	2set

3) 300냉각관 및 플라스크	20ea

4) 누전차단기 및 분전반 열결	1식

차. 교반기

다용도 다량의 샘플을 실험하는데 있어 최적의 제품이어야 하고 6개 상판의 속도와 온도를 개별적으로 제어할 수 있어야한다 마이크로 프로세서를 이용한 디지털 피드백 제어가 가능하고  상판의 온도 제어만이 아니라 오도센서를 이용한 용액 온도를 모니터링하면서 제어 가능하여야 한다.

최대 350℃까지 ±0.3℃ 의 정밀 디지털 피드백 온도제어가 가능하여야 한다 내 화학적 특성을 갖춘 세라믹 코팅이 된 플레이트을 채용하고 알람 타이머 디지털 LCD화면 제공 및 저장이 가능하여야 한다.

(1) 규격

1) 상판의 수	: 3 x 2 플레이트

2) 교반욜량(H2O)	: Max 15L/플레이트

3) 속도범위	: 80~1500rpm

4) 속도조절정도    : 5rpm

5) 온도범위	: Max 350℃

6) 온도정확도	: ± 0.3℃(세팅온도에서)

7) 히팅전원	: 400w /플레이트(총 3kw)

8) 상판크기	: 140 x140 mm

9) 상판재질	: 세라믹 코팅 알루미늄

10) 기기크기	: 510 x 410 x 180mm

11) 무 게	: 18kg

(2) 구성

1)  기기 본체	1 개

2)  표준 부속품	1 set

카. 자테스터

소량 저점도의 액체를 빠른속도로 교반하기 위한 제품으로 무단변속 속도 조절를 내장하여 RPM 설정이 자유롭게 조절이 가능하여야 하며, 관통형 사프트를 채용하여 임펠라의 상 하이동을 자유롭게 조절할수 있어야 한다.

(1) 규격

1) 교반량(H2O)	: Max 40L/플레이트

2) 모터(output)	: DC200W

3) 최대토크	: 120Ncm

4) 무게	: 5.5kg

5) 타이머	: 99H 59m

6) 속도조절	: 100~3,000RPm

7) 속도조절기	: digital feedback control , LCD display

8) chuck range	: 1~10mm

9) 전원	: 220v, 60Hz

(2) 구성

1)  기기 본체	1 개

2)  표준 부속품	1 set

- E N D -