(2020년 12월) 진단검사실 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2020년 12월 31일 (목요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 연영혜

○ 점검내용 : 진단검사실⦁심전도실 환자안전을 위한 제반사항

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항	비고
물품 관리	유효기간	소독물품 유효기간 확인	정상
		주사기 및 의료용품 유효기간 확인	정상
		진단검사시약 유효기간 확인	정상
의료 장비 관리	생화학 분석기 (Cobas c501)	On, OFF 상태 확인	정상
		Sample,reagent,wash water 분주기 누수점검	정상
		Master detergent 양과 공급 점검	정상
		Operator interface system 점검	정상
	자동혈구계산기 (SYSMAX XT-2000i)	On, OFF 상태 확인	정상
		Waste Chamber 누수점검	정상
		Operator interface system 점검	정상
	면역검사장비 (Cobas e 411)	On, OFF 상태 확인	정상
		S/R probe cleaning	정상
		Operator interface system 점검	정상
	요분석기 (CLINITEK- Advantus)	Measurement System 점검	정상
		Operator interface system 점검	정상
		Barcode Reader 점검	정상
	심전도기 (FA 7542, MAC 5000)	On, OFF 상태 확인	정상
		사지클립의 위치상태, 케이블 점검	정상
		suction ball 흡입상태	정상
		모니터, 프린터 점검	정상
	폐기능검사기기	기기와 작동선 노즐 점검	정상
		모니터, 프린터 점검	정상
	시약냉장고	온도 상태 점검	정상
공통 사항	환경관리	바닥 미끄럼 등 상태	정상
		청결 위생 상태	정상
		소화기표시 및 정위치 상태	정상
	안전관리	안전관리 교육	정상
		폐기물 관리	정상
국제 환자 안전 목표 적용	환자안전	환자확인(2가지이상)	정상
		의심가는 처방의 재확인	정상
		낙상 고위험 환자의 검사 시 낙상예방	정상
	감염예방	감염환자 발생 모니터링	정상
		효과적인 손위생 프로그램 수행	정상	12/1~8 손위생 모니터링 실시
	특이사항	∙ 증류수제조기 필터교체(2020.12.4.)